细菌类疫苗室生产车间蠕动泵URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 细菌类疫苗室 | 王盼 |  |  |
| 审 核 | 细菌类疫苗室 | 瞿明霞 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 李新国 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 聂 明 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 李 茜 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	8

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义细菌类疫苗室生产车间蠕动泵的法规要求、安装要求、运行要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在蠕动泵整个生命周期过程中的各项活动按要求进行，各项功能满足需求，使所购买的蠕动泵满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室生产车间蠕动泵的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 细菌类疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

细菌类疫苗室需购买3台蠕动泵，一台用于白喉大罐培养过程中实现自动化控制谷氨酸的传输；一台用于白喉精制毒素除菌过滤过程中甲醛的传输，一台用于破伤风精制毒素除菌过滤过程中甲醛的传输。以蠕动泵作为液体传输提供动力的设备。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

本设备的设计、制造、材料选用、所有部件的供应以及配置必须基于并符合中国GMP（现行版）及其附录、《中国药典》(现行版)、ASME BPE—2009 生物加工设备、国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则，符合FDA 的要求。制作过程中应符合《承压设备无损检测》（JB/T4730-2005）等标准。

4.2.2安全及环保要求

所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准。

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

该蠕动泵需放置在白喉/破伤风疫苗车间内不锈钢工作台面上。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1设备尺寸需满足可放置在工作台上，具体尺寸需与甲方确认。

4.3.2.2 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司细菌类疫苗室及工程技术部审核。

4.3.3地面承重

其重量（kg）不超出地面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应≤15℃环境以及18℃～26℃。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：现场安装必须满足C级洁净区域要求

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：～220V，50Hz

4.3.6.2 工作区配置防溅安全电源插座。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3蠕动泵驱动器需满足NEMA 4X (IP66)防护等级。

4.3.7.4配置耐磨LoadSure软管单元泵头，泵头四滚子压辊设计。根据相应的液体流速要求配置相应的耐磨LoadSure软管单元。

4.3.7.5泵头结构坚固耐用，耐受化学腐蚀的PPS聚苯硫材质的轨道，不锈钢辊轮和轴承。泵盖坚固耐用，无须工具就可锁定。

4.3.7.6蠕动泵泵头配置相应的耐磨性软管单元，软管单元带有标准1' PVDF材质的卫生接头。

4.3.7.7标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对蠕动泵必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全标识。

4.3.8 其他安装要求

要求配置一套安装泵头用的工具

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

| 泵头材质 | 不锈钢 |
| --- | --- |
| 调速范围 | 0rpm-300rpm |
| 泵头最大流量 | 需满足2L/分钟 |
| 控制精度 | 1rpm |
| 控制方式 | 旋钮结合按钮，支持外部信号控制 |
| 全速功能 | 一键控制全速工作，用于填充、排空等 |

- 4.4.3.2工艺过程控制

- 白喉大罐培养过程添加Ⅰ、Ⅱ号溶液的泵速为250 rpm，培养17～20小时后，逐步加入麦芽糖与谷氨酸，添加麦芽糖的泵速为20～40rpm，添加谷氨酸的泵速为250 rpm。

- 精制白喉毒素除菌过滤过程中加甲醛时先搅拌再缓慢倒入，甲醛的加入速度应为5～10ml/min,搅拌速度为20～30rpm，加甲醛时先搅拌再缓慢倒入，甲醛的加入速度应为5～10ml/min，搅拌速度为20～30rpm。

- 精制破伤风毒素除菌过滤过程中加甲醛时先搅拌再缓慢倒入，甲醛的加入速度应为5～10ml/min，搅拌速度为20～30rpm，加甲醛时先搅拌再缓慢倒入，甲醛的加入速度应为5～10ml/min，搅拌速度为20～30rpm。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1蠕动泵需低转速大流量，低剪切力型，可通过蠕动泵驱动器精确控制蠕动泵转速。

- 4.6安全要求

N/A

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件：设备详细功能说明书；须提供功能描述和标准。

4.7.4图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、注释参考、P&ID图（至少是控制原理图）、图纸清单。

4.7.5零配件、易损件、备件、消耗品：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6部件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8 设备交付计划表。

4.7.9校验报告及计量证书

4.7.10材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.11安全报告

4.7.12调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.13验证文件：

4.7.13.1设计确认（DQ）（包括评估文件）；

4.7.13.2安装确认及文件（IQ）；

4.7.13.3运行确认及文件（OQ）；

4.7.13.4性能确认及文件（PQ）。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16现场验收报告：厂家需提供蠕动泵出厂转速校验报告。

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

N/A