病毒性疫苗研究一室疫苗冷藏箱URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗研究一室 | 游磊 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗研究一室 | 孟胜利 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 冯建强 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	8

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义病毒性疫苗研究一室2～8℃疫苗冷藏箱的法规要求、安装要求、运行要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在2～8℃疫苗冷藏箱整个生命周期过程中的各项活动按要求进行，各项功能满足需求，使所购买的2～8℃疫苗冷藏箱满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室2～8℃疫苗冷藏箱的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究一室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

病毒性疫苗研究一室需购买2台2～8℃疫苗冷藏箱主要用于多价手足口病灭活疫苗的研制课题组科研用。2～8℃疫苗冷藏箱为科研实验提供2～8℃的环境。主要用于放置疫苗中试生产过程中的疫苗中间品，半成品及成品的放置。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

4.2.2安全及环保要求

N/A

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

该2～8℃疫苗冷藏箱需安装在研发楼三楼中试车间配液间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1尺寸必须符合中试车间布局

4.3.2.2 2～8℃疫苗冷藏箱的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出2～8℃疫苗冷藏箱层高设计及相应附件设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.2.3 2～8℃疫苗冷藏箱容量不小于78.8立方米。载重量不小于826L。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：D级区

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：～220V，50Hz

4.3.6.2 工作区配置防溅安全电源插座。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对该冰箱必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全标识。

4.3.7.4冷柜需为玻璃柜门；

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

| 电源 | AC220V,50Hz |
| --- | --- |
| 功率 | 250W |
| 箱内温度 | 2～8℃ |
| 搁架 | 不少于4个 |
| 底层层高 | 不小于50cm |
| 有效容积 | 不小于826L |

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

4.4.4.2采用板管式蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度

4.4.4.3内设照明灯

4.4.4.4 内部空间能够允许磁力搅拌器的放置

4.4.4.5 门扇应采用胶皮密封，可以将磁力搅拌器电源线迁出。

4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1温度控制采用精确微电脑控制，大屏幕数字温度实时显示，显示精度为0.1℃，便于观察。需有温度监测,可存储至少一周温度记录。温度记录可生成记录，可实时打印，打印不得为热敏打印。监测系统需要权限管理与密码登陆,并可审计追踪。

4.5.1.2 温度可调节单位为1℃

4.5.1.3自动霜化功能，可进行自动化霜处理，有效防止局部低温，保证药品的安全存放，适合高温高湿地区

4.5.1.4高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度上下限：当温度过高、过低或出现电源故障时声光报警。报警设定，预设值：温度高于 +5.5 ℃高温报警启动；温度低于+1.5℃低温报警启动。

4.5.1.5 进行无线监测，可24h进行实时监测，温度图表记录仪，温度记录可生成必须为不可修改格式记录，以便实时打印。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该设备计算机化系统需经过DQ、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该设备计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备DQ、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

4.6.1.1安全门锁设计，防止随意开启

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件：设备详细功能说明书；须提供功能描述和标准。

4.7.4图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、注释参考、P&ID图（至少是控制原理图）、图纸清单。

4.7.5配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。

4.7.8校验报告及计量证书。

4.7.9安全报告。

4.7.10材质证书（写明材料有效期）。

4.7.11工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告，以及调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.12验证文件：

（1）设计确认及文件（DQ）及满足相关法规要求的评估文件；

（2）安装确认及文件（IQ）；

（3）运行确认及文件（OQ）；

（4）性能确认及文件（PQ）。

（5）追溯矩阵

4.7.13设备交付计划表。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16现场验收报告。

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

5.1 N/A