轮状疫苗楼生产车间

一体化倒置显微镜URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 轮状病毒疫苗室 | 张久威 |  |  |
| 审 核 | 轮状病毒疫苗室 | 徐葛林 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	7

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义轮状疫苗楼生产车间一体化倒置显微镜的法规要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导选型，单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。使所购买的一体化倒置显微镜满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼生产车间一体化倒置显微镜的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 轮状病毒疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

轮状疫苗楼生产车间需购买9台一体化倒置台式投射显微镜用于对T瓶和2层细胞工厂中底层细胞进行显微观察和研究。

4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

欧盟GMP及其附录

WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products

WHO Technical Report Series, No. 961, 2011 Annex 6: WHO good manufacturing practices for sterile pharmaceutical products

WHO Technical Report Series, No. 986, 2014 Annex 2: WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main priciples

WHO Technical Report Series, No. 996, 2016 Annex 3: WHO good manufacturing practices for biological products

国际制药工程协会基本指南

国际制药工程协会基本指南关于调试和确认部分

ISPE Baseline Volume5 Commissioning and Qualification

ISPE GAMP5 A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems

良好自动化生产实践指南—遵从GxP计算机化系统合规的风险管理方法

ISPE A Risk-Based Approach to Testing of GxP Systems

ISPE Good Practice Guide Applied Risk Management for Commissioning and Qualification

ISPE Science and Risk-Based Approach for the Delivery of Facilities Systems, and Equipment

ICH相关指南标准

PI 011-3 Good Practices for Computerised Systems in regulated GMP/GDP Environments

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.3安装要求

4.3.1 安装位置

显微镜需安装在轮状病毒疫苗大楼生产车间细胞区5台，病毒区2台和实验室2台。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1 显微镜的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.2供应商必须给出显微镜设计选型方案及相应附件设计选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应5℃～35℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：C级和普通区。

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：～220V，50Hz。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1倒置显微镜外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面易于清洁，能耐受VHP消毒。

4.3.8.2倒置显微镜内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.8.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号及序列号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号。

4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

4.4.3.1.1物镜：物镜转盘4位，标配10×、20×物镜，可用于明场、相差观察。目镜使用显示器成像，等效17×光学目镜。

4.4.3.1.2成像方法：明场透射光图像和相差图像

4.4.3.1.3光学系统：无限校准光学系统；45mm等焦距离的RMS螺纹物镜

4.4.3.1.4光源：透射光LED光源（不少于5万小时寿命），可调强度，无需预热，无需降温，即开即用

4.4.3.1.5聚光镜工作距离：60 mm

4.4.3.1.6自带照相机：高灵敏CMOS彩色照相机，不低于310万像素

4.4.3.1.7载物台：固定载物台

4.4.3.1.8可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作。

4.4.3.1.9一体化LCD显示器，可进行实时在位显微操作

4.4.3.1.10显示器参数：12.1英寸彩色；显示分辨率不低于1024 × 768像素；倾斜度可调

4.4.3.1.11图像采集：内置成像软件通过机身机械按钮和屏幕操作共同完成采集和存储功能

4.4.3.1.12获取的图像：24位彩色TIFF, BMP和JPG；最大图像像素不低于2048 × 1536

4.4.3.1.13输出端口：应有USB接口用于图像文件输出，图像文件应有时间戳。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.4.3

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件

4.7.5图纸：实物图；各种校验、调试、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；控制原理图；图纸清单。

4.7.5部件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7校验报告及计量证书。

4.7.8材质证书（写明材料有效期）。

4.7.9调试文件：调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.10设备交付计划表。

4.7.11使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.12提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

- （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

4.7.18现场验收测试（SAT）报告。

4.7.19提供全套首次验证相关验证服务和文件，必须满足WHO预认证相关法规要求，包括但不局限于：

（1）验证计划与进度表

（2）一套满足WHO预认证相关法规要求的验证相关评估文件

（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

- （6）性能确认及文件（PQ）；

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

5.1 N/A