质量保证部

超低温干式计量炉URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 质量保证部 | 苏 浩 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	9

4.6安全要求	9

4.7文件要求	10

4.8服务要求	11

5.附件	12

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义质量保证部超低温干式计量炉法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商等各方面人员在超低温干式计量炉整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的超低温干式计量炉满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部超低温干式计量炉的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 质量保证部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

质量保证部需要购买1台超低温干式计量炉，用于研工、瑞艾特温度验证仪的校准工作，保证百白破2019年生产任务如期完成。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他要求

GSP《药品经营质量管理规范》（现行版）

软件符合现行版数据完整性相关法规、指南及标准要求，且至少符合GAMP5《良好自动化生产实践指南》以及FDA 21CFR Part11要求

中华人民共和国药品管理法实施条例（2016年修订版）

计量法规手册（第五版）

JJF1257-2010干井计量炉校准规范、ITS-90温度标准。

JJG229-2010工业铂电阻校规程、ISO-9001认证。

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该超低温干式计量炉硬件安装在综合楼C区一楼质量保证部验证组办公室。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1超低温干式计量炉大小适中，利于进行温度校准验证工作。

4.3.2.2超低温干式计量炉的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3 供应商必须给出超低温干式计量炉选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

4.3.3.1设备重量便于进行温度校准。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境要求

4.3.5.1所需测量的主要环境温湿度范围包括：

| 测量环境 | 温湿度范围 |
| --- | --- |
| 超低温冰箱 | -95℃ ～ 140℃ |

4.3.5.2所需测量的主要环境洁净度：包括无级别、D级、C级区。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1设备带电源线，插电即用即可。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。形状便于放置在所需检测的位置。

4.3.7.2所有材料必须要耐腐蚀、无脱落物，符合GMP要求。

4.3.7.3供方需保证设备上使用全新未用过之组件。

4.3.7.4设备外表面采用不锈钢（304或316L）。

4.3.7.5可拆卸部件应便于拆卸、安装、清洗。

4.3.7.6设备表面平整光滑。

4.3.7.7设备任何部件或位置使用无毒、无害、无辐射等无污染的材料。

4.3.7.8标记：除了应符合规定的要求外，还至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）功能标识。

4.3.8其他安装要求

- 所有紧固件都应为标准件，便于配件更换。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

- 4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1主要参数要求

| 参数 | 范围 |
| --- | --- |
| 温度范围（23℃） | -95℃ ～ 140℃ |
| 显示准确度（内置温度计） | ±0.2℃全量程 |
| 显示准确度（外置参考温度计） | ±0.05℃全量程 |
| 稳定性 | ±0.015℃全量程 |
| 40mm内轴向均匀性 | ±0.05℃全量程 |
| 径向均匀性 | ±0.01℃全量程 |
| 负载影响 | （使用一支6.35mm参考探头和三支6.35mm的被测探头） |
|  | ±0.006℃全量程 |
|  | （使用一支6.35mm被测探头） |
|  | ±0.25℃@-95℃ |
|  | ±0.10℃@140℃ |
| 工作条件 | 0℃ ~ 35℃, 0% ~ 90% |
|  | RH（无凝结）<2000米海拔 |
| 环境条件（满足温度范围之外的所有技术指标） | 13℃ ~ 33℃ |
| 插入深度（井深） | 160mm |
| 插块直径 | 30mm |
| 升温时间 | -95℃~ 140℃ ：40分钟 |
| 降温时间 | 23℃~ -90℃ ：80分钟 |
|  | 23℃~ -95℃ ：90分钟 |
|  | 140℃~ 23℃ ：60分钟 |
| 稳定时间 | 15分钟 |
| 分辨率 | 0.01º |
| 显示屏 | LCD/℃或℉用户可选 |
| 尺寸（高×宽×深） | 480mm×205mm×380mm（18.8in×8.0in×14.9in） |
| 重量 | 16kg |
| 供电电源 | 100V~115V（±10%）50/60Hz,575W |
|  | 200V~230V（±10%）50/60Hz,575W |
| 保险丝级别 | 115V：6.3AT250V |
|  | 230V：3.15AT250V |
| 4-20mA保险丝 | 50mA F 250V |
| 通讯接口 | RS-232, USB 和 9930 interface-it 控制软件 |
| 制冷剂 | R32 （二氟甲烷） |
|  | < 20 g，ASHRAE 安全等级 A2L |
|  | R704 （氦） |
|  | < 20 g，ASHRAE 安全等级 A1 |
| 设置重复性 | ±0.01℃ |
| 验证校准插块 | 16孔 |

4.3.3.2 其他参数要求

| 内置参考测温仪准确度（四线参考探头） | ± 0.010℃ @ -95℃ |
| --- | --- |
|  | ± 0.013℃ @ -25℃ |
|  | ± 0.015℃ @ 0℃ |
|  | ± 0.020℃ @ 50℃ |
|  | ± 0.025℃ @ 140℃ |
| 参考电阻范围 | 0 Ω ~ 400 Ω |
| 参考电阻准确度 | 0 Ω ~ 42 Ω ：± 0.0025 Ω 42 Ω ~ 400 Ω ：± 60 ppm 读数 |
| 参考特性 | ITS-90，CVD，IEC-751，电阻 |
| 参考测量功能 | 4 线 |
| 参考探头连接 | 6 针 DIN，采用 INFO-CON 技术 |
| 内置热电阻测温仪准确度 | NI-120 ：± 0.015℃ @ 0℃ |
|  | PT-100 （385）：± 0.020℃ @ 0℃ |
|  | PT-100 （3926）：± 0.020℃ @ 0℃ |
|  | PT-100 （JIS）：± 0.020℃ @ 0℃ |
| 热电阻电阻范围 | 0 Ω ~ 400 Ω |
| 电阻准确度 | 0 Ω ~ 25 Ω ：± 0.002 Ω |
|  | 25 Ω ~ 400 Ω ：± 80 ppm 读数 |
| 热电阻特性 | PT-100 （385），（JIS），（3926）， NI-120，电阻 |
| 热电阻测量功能 | 4 线 RTD（含跳线的 2、3 线 RTD） |
| 热电阻连接 | 4 端输入 |
| 内置热偶测温仪准确度 | J 型 ：± 0.70℃ @ 140℃ |
|  | K 型 ：± 0.75℃ @ 140℃ |
|  | T 型 ：± 0.60℃ @ 140℃ |
|  | E 型 ：± 0.60℃ @ 140℃ |
|  | R 型 ：± 1.60℃ @ 140℃ |
|  | S 型 ：± 1.60℃ @ 140℃ |
|  | M 型 ：± 0.65℃ @ 140℃ |
|  | L 型 ：± 0.65℃ @ 140℃ |
|  | U 型 ：± 0.70℃ @ 140℃ |
|  | N 型 ：± 0.75℃ @ 140℃ |
|  | C 型 ：± 1.00℃ @ 140℃ |
| T 热偶毫伏范围 | -10 mV ~ 75 mV |
| 电压准确度 | 0.025 % 读数 +0.01 mV |
| 内部冷端补偿准确度 | ± 0.35℃ （环境温度 13℃ ~ 33℃） |
| 热偶连接 | 小型热偶插头 |
| 内置 mA 测量准确度 | 0.02 % 读数 + 0.002 mA |
| mA 范围 | 校准 4-22 mA，指标 4-24 mA |
| mA 连接 | 2 端输入 |
| 环路电源功能 | 24 V 直流环路电源 |
| 内置电子器件温度系数（0℃ ~ 13℃ , 33℃ ~ 50℃） | ± 0.005 % 量程 /℃ |

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。

4.4.4.2整机过载报警。

4.4.4.3设备的故障信息应显示在显示屏上。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1应用软件语言包含中文简体或英文（English）操作界面清晰简洁，便于操作。

4.5.1.2硬件要求：设备必须能够被研工、瑞艾特的验证仪识别，能够完成自动校准的功能。

4-20mA接口：可测量4-20mA电流，并可同时提供24V环路电源。

四线热电阻测量：测量四线，三线或两线的热电阻。准确度：±0.02℃。

热电偶接入：可连接微型热电偶端子。

参考温度计控温：可使用外部参考温度计替代内部温度计控温。对短支温度计可使用外部温度计控温，以获得更佳的垂直温场。

参考温度计输入接口：可连接参考温度计，并可自动识别福禄克只能参考温度计接头。准确度：±0.01℃（-95℃）

4.5.1.4软件功能：

设定温度值：能够根据验证需求进行温度的设定，设定过程简单明了。

预置温度点：可以预置八个温度点，自动上升和保持。可定义保存时间，循环周期和方向。

稳定性标示：温度达到用户定义的温度后即给出提示。

运行：温度设置完成后，能够自动运行，包括升温和降温。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该设备控制系统需经过IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该设备控制系统验证需与设备验证同步进行，其设备IQ、OQ、、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

- 4.6安全要求

4.6.1概要

4.6.1.1设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备仍然处于安全状态。

4.6.1.2任何有潜在危险性部位必须有清晰明显标识：如当心高温/小心伤手，小心触电等

4.6.2电气保护

4.6.2.1电气系统的安全性能应符合相应的国家标准和现行欧洲安全标准。

4.6.2.2必须接地，以防止静电。应有防漏电保护。

4.6.2.3电机等所有旋转部分有安全罩或合适密闭。

4.6.3其他安全要求

N/A

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件。

4.7.4图纸（可包含在说明书中）：实物图，各种验证、维修等活动所需的图纸。

4.7.5组件及备件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、保修卡。

4.7.7设备操作手册（SOP）：语言包括中文，应说明校准周期，并能每年提供至少一次校准服务。

4.7.8校验报告及计量证书。

4.7.9调试文件及现场验收报告。

4.7.10验证文件：

（1）计算机评估文件；

（2）安装确认及文件（IQ）；

（3）运行确认及文件（OQ）。

4.7.11使用操作说明书及维护保养说明至少3份。

4.7.12提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。

4.7.18文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

（3）所有技术、确认、说明文件均提供电子版。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除、电池更换等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障，能自行更换电池。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除、电池更换等基本知识。合格标准为维修人员能对硬件、软件部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识，能自行更换电池。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括IQ、OQ 、PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3厂家及时提供设备软件升级信息，并及时提供免费软件升级服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

5.1 N/A