超声波细胞粉碎机URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 抗体研究室 | 张坤明 |  |  |
| 审 核 | 抗体研究室 | 潘勇兵 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	8

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义抗体研究室超声波细胞粉碎机的法规要求、安装要求、运行要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在超声波细胞粉碎机整个生命周期过程中的各项活动按要求进行，各项功能满足需求，使所购买的超声波细胞粉碎机满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室超声波细胞粉碎机的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 抗体研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

抗体研究室需购买1台超声波细胞粉碎机，用于破碎原核细胞以提取目的蛋白实验。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

《药品非临床研究质量管理规范》GLP

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他法规要求

《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5

21CFR Part 11《电子记录和电子签名》

符合数据完整性相关法规要求

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1安装位置：抗体研究室实验室。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1超声波细胞粉碎机电源机箱尺寸：400×280×220（mm）

4.3.2.2 超声波细胞粉碎机的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出超声波细胞粉碎机布局设计方案及相应附件设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 洁净级别：控制区

4.3.5.2实验室环境温度：能适应0℃～40℃环境。

4.3.5.3 实验室环境湿度：能适45%～65%环境。

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1电源： 220/110v，50Hz/60Hz

4.3.6.2 工作区配置防溅安全电源插座。

4.3.6.3 需要提供备用电源

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。方便清洁及酒精消毒。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对该超声波细胞粉碎机必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全标识。

4.3.8配置：

主单元一套；配备全套变幅杆：2、3、6、10、15mm

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本运行参数：

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 功率 | 950W（1%-99%）以1%步进可调 |
| 频率 | 20-25KHz频率自动跟踪 |
| 破碎容量 | 0.5-600ml带温控 |
| 变幅杆 | Φ2、3、6、10、15mm |
| 工作模式 | 间隙、连续（超声时间、空隙时间、超声次数任意可调） |

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1能做真核和原核细胞的破碎，一体机设计，输出功率稳定。

4.4.4.1操作简单，耐受反复使用而确保稳定性。

4.5自动控制、配件要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1报警：超温、过载、时间、空载

4.5.1.2采用PWM控制开关电源，功率连续可调，稳定性好

4.5.1.3显示方式:液晶显示

4.4.1.4显示内容:时间，功率，温度

4.4.1.5温度显示精确到0.1℃。

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3设计选型文件：设备详细的设计说明和功能说明。

4.7.4图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、注释参考、P&ID图（至少是控制原理图）、图纸清单。

4.7.5配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。

4.7.8校验报告及计量证书。

4.7.9安全报告。

4.7.10材质证书（写明材料有效期）。

4.7.11调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。

4.7.12验证文件：

（1）设计确认及文件（DQ）（包含符合GMP、GAMP5等法规要求的评估文件）；

（2）安装确认及文件（IQ）；

（3）运行确认及文件（OQ）；

（4）性能确认及文件（PQ）。

（5）需求追溯矩阵

4.7.13设备交付计划表。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16工厂验收报告和现场验收报告。

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.6其他要求

4.8.6.1设备交货要求：合同签订后3个月内。

- 5.附件

5.1 N/A