抗体研究室

带CO2控制恒温恒湿细胞培养摇床URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 抗体研究室 | 张坤明 |  |  |
| 审 核 | 抗体研究室 | 潘勇兵 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	7

4.6安全要求	8

4.7文件要求	8

4.8服务要求	9

5.附件	10

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义抗体研究室CO2控制恒温恒湿细胞摇床法规要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导选型，单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。使所购买的CO2控制恒温恒湿细胞摇床满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室CO2控制恒温恒湿细胞摇床的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 抗体研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

抗体研究室需购买1台箱式CO2控制恒温恒湿细胞摇床用于生产用种子细胞的复苏与扩大培养。

CO2控制恒温恒湿细胞摇床，其转速、二氧化碳、温度等控制参数相对精确，均一性好且一次性可装载不同规格的摇瓶，既可满足细胞培养过程中研发工艺的需求，也可以满足生产上种子培养以及大量接种的需要。

4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

符合美国FDA、EDQM和中国GMP要求

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他法规要求

《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5

21CFR Part 11《电子记录和电子签名》

符合数据完整性相关法规要求

4.3安装要求

4.3.1 安装位置

CO2控制恒温恒湿细胞摇床需安装在抗体研究室生产车间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1 CO2控制恒温恒湿细胞摇床的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.2供应商必须给出CO2控制恒温恒湿细胞摇床设计选型方案及相应附件设计选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出地面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：能适应18℃～35℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：C级洁净区。

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：～220V，50/60Hz。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面易于清洁，能耐受VHP消毒。

4.3.7.2设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号及序列号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号。

4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

|  | - 参数要求 | - 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| - 转速控制 | 摇床使用单轴磁力直接驱动，无任何皮带接触部分，可长时间连续无故障运行1年以上。 | - 必需 |
|  | 摇床振幅12.5mm、25mm与50mm三档可调，可选择圆周运转、必要时也可选择直线运转。 | - 必需 |
|  | 摇床50mm振幅时，转速20~300 rpm可调并显示， 摇床25mm振幅时，转速20~400 rpm可调并显示， 摇床12.5mm振幅时，转速20~500 rpm可调并显示， | - 必需 |
|  | 转速设定1rpm；转速精度0.1 rpm。 | - 必需 |
|  | 摇床具有磁力刹车功能，停止位置对称。 | - 必需 |
|  | 摇床运行时几乎无额外热量的产生，常规能耗25W，充分确保箱体内温度的稳定性。 | - 必需 |
| - 温度控制 | 温度控制为PID控制模式，PT100温度传感器；摇床带制冷控制，温度控制范围室温以下15℃，最低5℃至+60℃，可调并显示 。 | - 必需 |
|  | 摇床温度控制精度±0.1℃，整个箱体内温度均一性±0.25℃，出厂提供温度均一性报告。 | - 必需 |
| - 湿度控制 | 摇床带全自动湿度控制，加湿需要水份自然蒸发，增加箱体内饱和水蒸汽分压，达到自动湿度控制；降低湿度需要压缩机工作降低箱体内饱和水蒸汽分压来除湿。 | - 必需 |
| - 二氧化碳控制 | 摇床带二氧化碳控制。 | - 必需 |
|  | CO2控制采用NDIR红外探头，电子化、全数字PID控制器与微波处理器整合。CO2控制范围：0-20%；CO2精确度≤±0.42%(at 20%) | - 必需 |
| - 摇盘要求 | 摇床配备适用摇盘，方便使用离心管架，96孔板，48孔板或24孔板等高通量培养的需求。 | - 必需 |
|  | 摇床配备双层摇盘配置，粘性贴2套，共可放置250mL摇瓶80个。双层摇盘上层可拆卸。 | - 必需 |
| - 触屏显示 | 模块化分类显示不同功能，多种功能、设定值和实际值在同一界面显示，显示简洁，便于操作。 | - 必需 |
| - 软件控制 | 设备需要配备控制软件，控制软件符合GMP生产要求，具有4级使用权限。 | - 必需 |
|  | 控制软件可所有控制参数进行远程控制和数据记录，可对实验条件进行编程，可对控制参数进行在线校正。 | - 必需 |
|  | 控制参数采用模块化设计，每一个控制参数都具有独立的控制面板，可同时显示所有控制参数，参数调节简单方便。 | - 必需 |
| - 电源要求 | 带电感应自动启动功能。如：遇到停电时，当电源恢复时，摇床能自动按原设计重新启动，免去了人工操作； | - 必需 |
|  | 密闭式不锈钢电加热器，加热功率1000w，照明灯功率为15W；配备紫外灭菌灯；总功率小于2000瓦； | - 必需 |

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1设备开门时摇盘应自动停止运行，包括空气内环流。

4.4.4.2摇床运行要求运行平稳可靠，无任何噪音。

4.4.4.3双层真空玻璃大视窗，内腔配备照明灯，可非常清晰观察内部培养情况，带液压装置开门，向上垂直提升，在门全部打开时不占用实验空间，方便装卸培养物。

4.4.4.4内腔体全部由不锈钢制，方便清洁和化学消毒，外壳也由全钢制造，无任何塑料部分；内腔材质304或更好，无焊缝，耐受75%醇类或其他消毒液擦拭，无消毒死角，完全可清洁的。内构件、摇盘的材质为304不锈钢或更好，可拆卸，耐受75%醇类或其他消毒液擦拭，完全可清洁的。

4.4.4.5保温层采用高品质无氟保温材料，挤压灌注到整个保温层，确保保温性能的长期稳定性。

*4.4.4.6设备出厂需提供7个点温度均一性报告，温度均一性小于+/-0.25度。并在设备安装后进行转速、温度、湿度、CO2四个参数及温度做7个温度点均一性验证。

4.4.4.7配风扇，空气循环风速不低于300m3/h；

4.4.4.8摇床内腔体积不小于350L。

4.4.4.9供应商应提供设备保免费修服务不少于5年。

4.4.4.10 电脑运行要求

操作系统：可配置Windows 7系统。

处理器：I5处理器。

内存：内存容量4GB,内存类型DDR3，最大支持容量16GB。

硬盘：1T，转速5400转/分钟。

*显卡：独立显卡，显存容量为独立2GB。

显示器：屏幕尺寸23英寸，显示比例为宽屏16:9，类型为LED背光。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1所有的传感器和仪表可追溯到国际标准或国家标准。

4.5.1.2设备能保证在最大负荷状态下不间断运行，在启动、运转和停止过程中必须保持平稳，设备在重启（包括断电来电）后，维持原有设置自动开启。

4.5.1.3空载时，距设备1m处的噪音级别低于60dB。

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1如果设备有故障或失效的情况，元件必须包含所有必要的保护装置以确保设备和物品保持在一个安全的状态；确保人员、设备和产品的安全状态。

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件

4.7.5图纸：实物图；各种校验、调试、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；控制原理图；图纸清单。

4.7.5部件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.7校验报告及计量证书。

4.7.8材质证书（写明材料有效期）。

4.7.9调试文件：调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.10设备交付计划表。

4.7.11使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.12提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.17文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

- （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

4.7.18现场验收测试（SAT）报告。

4.7.19提供全套首次验证相关验证服务和文件，必须满足相关法规要求，包括但不局限于：

（1）验证计划与进度表

（2）一套满足相关法规要求的验证相关评估文件

（3）设计确认及文件（DQ）；

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

- （6）性能确认及文件（PQ）；

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.2.1厂内检查测试后，设备应清洁干净并用盲板把设备各接口密封，并作干燥处理。

4.8.2.3供应商应作好各方面支撑以防设备在运输过程中变形。

4.8.2.4运输过程中货物的安全和防护工作由供应商负责。

4.8.3验证要求

N/A

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为五年，五年内免费保修，五年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4供应商应明确哪些是关键部件，并提供关键部件、易损部件的备用件，易损件（备件）的配置的足够5年使用，定期每年1次的技术回访。五年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

5.1 N/A