质量控制室冻干机URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 质量控制室 | 郭毅芳 |  |  |
| 审 核 | 质量控制室 | 杨邦玲 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 冯建强 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	5

4.6安全要求	7

4.7文件要求	7

4.8服务要求	8

5.附件	9

- 1.目的

本URS用于武汉生物制品研究所有限公司质量控制室菌种冻干用冻干机，满足菌种冻干用URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限公司质量控制室菌种冻干用冻干机的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 质量控制室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

质量控制室需购买1冻干机，该系统主要用于本所生产、检定及科研用菌种的冻干。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（现行版）

《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

GAMP5

21CFR Part11

符合其他计算机化系统和数据完整性相关法规标准

4.2.2安全及环保要求

N/A

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

冻干机放置在质量控制室菌种制备间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1仪器尺寸基本要求：390x415x540mm

4.3.2.2设备尺寸必须符合使用相关要求。

4.3.2.3设备的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.4供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：至少包括18℃～26℃。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括40%～70%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：C级

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：230V，50/60Hz

4.3.6.2 功率：0.92 KVA

4.3.6.3电流：4A

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1控制器：LD plus， 大屏幕液晶显示器  1台

4.3.7.2冷凝室开口大，便于水蒸气的快速运送。冷凝管直接位于冷凝腔内，缩短水蒸气传送距离，缩短冷凝时间，提高干燥效率

4.3.7.3高质量的冷凝室绝缘，避免能耗

4.3.7.4采用最少的密封部位，防止系统真空泄漏，耐用的O型环使操作更可靠

4.3.7.5冷凝室采用高度耐腐蚀的不锈钢材料，适用于含水及溶剂的样品

4.3.7.6干燥附件多种多样，最大限度的满足用户的不同需求

4.3.7.7配置电磁压力控制阀可控制真空度

4.3.7.8样品搁板要求：3层，直径250 mm隔板，间距≥150mm。

4.3.7.9具备验证孔可进行板层温度验证，或提供可行的验证策略。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

冻干菌种，0-1ml/管

4.4.2设备效率、产能

冻干菌种，0-200管/次。

4.4.3工艺参数范围

- 冷阱温度-50℃以下

- 冷阱容积》6.5L;

- 冷阱室内冷冻的搁板温度：-25℃与--20℃之前

- 真空度测量范围1000-0.001mbar

凝冰能力: 4kg

凝冰效率：4kg / 24h

- 制冷功率：370Kw(1/2HP)

- 温度监测精度：0.1

- 真空度监测精度：0.1

- 温度显示精度: 0.1

- 真空度显示精度: 0.1

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1液晶屏显示，可清晰显示操作界面，可设置冻干程序与相关参数，设置可通过权限进行控制，系统显示真空度、冷阱温度、蒸汽压/转换产品温度、错误警示。按键操作。数据显示更新频率最多1分钟更新一次。

4.5.1.2将冻干过程分为预冻、预热泵、主冻干、终了冻干和结束等几个阶段，可分别设定各个阶段对应的持续时间、冷阱温度、真空度等参数；

4.5.1.3根据冰上蒸汽压曲线转换真空度和样品温度，尤其重要的是能通过控制真空度实现优化工艺的目的

4.5.1.4通过RS-232接口与PC相连，可通过软件实现监测温度、真空度，并生成数据记录和冻干曲线。可设置监测数据采集时间间隔和记录时间间隔，时间间隔设置精确到秒，至少0—2小时可调，最多5分钟记录一个数据，生成的曲线清晰连续易于读取。数据和曲线存储为系统自带不可修改格式，内容至少包括记录名称、冻干批号、操作者、时间、监测数据/曲线等必要内容，可通过软件查询所需历史数据和曲线，数据和曲线记录可通过软件直接打印，并可导出、备份与恢复。

4.5.1.3计算机操作系统应为正版专业版，具备文件保护，时间戳控制等功能，至少3级权限，每级权限可设置多个用户，每个用户可独立设置至少8位数密码，不同级别权限用户均能正常使用冻干机软件。具备审计追踪功能，系统日志不可修改，且能够转化为不可修改的可读形式供审查人员定期审查用。

4.5.1.3冻干机计算机化系统至少可划分至少3级权限，每级权限可设置多个用户，每个用户可独立设置至少8位数密码，每个用户的具体权限能够在期权限级别范围内依据岗位职责勾选。可生成权限配置表，内容包括时间、人员、用户名、权限描述等必要内容，可存储为不可修改格式，并能查询、打印、备份恢复。

4.5.1.3系统具备审计追踪功能，能够记录包括登录登出、数据操作与删除、权限操作、报警处理等所有21CFR Part11及数据完整性相关法规要求，以及我公司要求的所有关键操作，内容至少包括时间、用户名、操作者、操作内容、相关描述等必要内容。生成的审计最终记录存储为不可修改格式，并能查询、打印、备份恢复。

4.5.1.3系统具备温度、真空度及必要的运行报警功能，可设置报警上下限，可生成报警记录，内容至少包括冻干批号、报警类型、报警值、报警时间、恢复时间、报警处理记录、操作者等必要内容，报警记录存储为系统自带不可修改格式，可通过软件查询所需报警记录，报警记录可通过软件直接打印，并可导出、备份与恢复。

4.5.1.3所有打印不可为热敏打印。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该设备计算机化系统需经过DQ、IQ、OQ。

4.5.2.2该计算机化系统验证需与设备确认同步进行，其设备DQ、IQ、OQ文件中需包含对其计算机化系统的确认。

4.5.2.3该设备验证需满足GAMP5及21 CFR PART 11要求。

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

冻干程序运行过程中，冻干机盖密封无法开启。

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件

4.7.5实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图或控制原理图、各必要的原理图、配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考；图纸清单。

4.7.6零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。

4.7.9设备交付计划表。

4.7.10校验报告及计量证书。

4.7.11安全报告。

4.7.12各种必要的合格证，包括部件合格证、校验合格报告、材质证书等。

4.7.13调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.14工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。

4.7.15验证文件：

（1）安装确认及文件（IQ），

（2）运行确认及文件（OQ），

（3）性能确认及文件（PQ），

（4）评估文件，包括符合GMP、GAMP5和ISPE等相关法规的验证评估。

4.7.16使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.17提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.18应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

4.7.19文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

（3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ。

4.8.3.2投标方按GMP规范及仪器相关法规完成DQ、IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

- 5.附件

5.1 N/A