培养基室连续脱水机 URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 培养基室 | 詹益雄 |  |  |
| 审核 | 培养基室 | 王鹏 |  |  |
| 审核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	3

4.4运行要求	4

4.5电气、自动控制要求	5

4.6安全要求	5

4.7文件要求	5

4.8服务要求	6

5.附件	7

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义培养基室连续脱水机的运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司培养基室连续脱水机的购买。

- 3.职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 培养基室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

培养基室连续脱水机适用于培养基室45%麦芽糖溶液的糖渣连续脱水用。计划采购1台。

## 4.2  法规要求

4.2.1 GMP要求

4.2.1.1N/A

4.2.2安全及环保要求

4.2.2.1 N/A

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该连续脱水机为可移动式设备，无需安装在固定位置。一般区域用（主要为菌苗类培养基组使用）。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.2供应商必须给出仪器选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

N/A

4.3.4可用的公用系统

4.3.4.1饮用水、纯化水、注射用水

4.3.5洁净级别

4.3.5.1一般区环境使用

4.3.6房间环境条件

4.3.6.1环境温度18℃～36℃

4.3.6.2湿度45%～65%

4.3.7可用的能源配制

4.3.7.1电力：220v、380v，交流电

4.3.8外观和材质要求

4.3.8.1材质至少为304不锈钢。

4.3.8.2连续脱水机可以自由移动和固定。轮子可为为重型尼龙轮，方向轮安装在扶手下面可360度旋转。

4.3.8.3 内胆阻挡膜/网耐用，需标明使用次数和孔径大小。若为易耗品，需能在市场上易于购买。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

4.4.1.1 N/A

4.4.2设备效率、产能

4.4.2.1 设备能满足100万毫升糖渣混合溶液在40分钟内全部脱水完毕。

4.4.2.2 脱水后的糖渣至少能保证手握糖渣没有明显液体流出状态。

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1溶液温度在0-90℃之间，可以正常工作。

4.4.3.2工艺描述：培养基室连续脱水机主要用于45%麦芽糖溶液的糖渣脱水。

4.4.3.3 在设备水平放置时，内胆不得残留溶液。

4.4.3.4 设备不追求能变频控制。若有变频控制更好。功率不小于在380v时4000w。

4.4.3.5 转速不小于2920转/分钟（参考数据：2920转/分钟为现用设备的参数，该设备为定频，但尚不能完全达到4.4.2.2项要求）。

4.4.3.6 若能满足4.4.2.2项要求，4.4.3.4和4.4.3.5项要求均可忽略。

4.4.3.7 开关控制：须有独立的电源开关。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

N/A

4.5.2计算机化系统的验证要求

N/A

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1 须有漏电、短路等保护。

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3详细设计说明（DS）及功能说明（FS），须提供工艺描述和功能标准。

4.7.4零配件、部件、元件编号清单：包括对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.5设备制造文件：必要检测及检查报告、设备及组件合格证、各种标示、风险评估文件。

4.7.6易损件清单。校验报告。

4.7.7材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.8工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划等），总测试计划，检测清单，各测试报告，调试总结报告等。

4.7.9备用零部件清单。设备交付计划表。仪器仪表清单。

4.7.10验证文件

（1）安装确认及文件（IQ），

（2）运行确认及文件（OQ），

（3）性能确认及文件（PQ），

（4）满足法规要求的追溯矩阵

（5）满足GMP要求的系统评估及风险评估文件

4.7.11使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。

4.7.12提供设备及其零部件使用寿命清单。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括评估、FAT、SAT、DQ、IQ、OQ、PQ文件及服务。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

5.1 N/A