疫苗楼流感病毒疫苗车间过氧化氢发生器URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗研究二室流感课题组 | 李军英 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗研究二室流感课题组 | 赵 巍 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	7

4.8服务要求	8

5.附件	9

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义疫苗楼流感病毒疫苗车间过氧化氢发生器的法规要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在使用过氧化氢发生器的各项功能按要求进行，使所购买的过氧化氢发生器满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间过氧化氢发生器的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究二室流感课题组 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 科研开发部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

疫苗楼流感病毒疫苗车间需购买2台移动便携式过氧化氢发生器主要用于胚蛋表面的杀菌消毒，可迅速杀灭各种细菌病毒且无二次污染。过氧化氢发生器是用于制取过氧化氢气体(H202)的装置，过氧化氢易于分解无法储存，需现场制取现场使用，所以胚蛋表面的消毒需使用过氧化氢发生器。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及其附录

《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

GMP附件2《确认与验证》（2015版）

《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5

21CFR Part 11《电子记录和电子签名》

符合数据完整性相关法规要求

4.2.2安全及环保要求

《环境保护产品技术要求 过氧化氢发生器》HJ/T 264-2006 中华人民共和国环境保护行业标准

《环境空气质量标准》GB 3095-2012

中华人民共和国卫生部《消毒技术规范》

4.2.3其他要求

洁净度满足 ISO14644

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

本次所需过氧化氢发生器是移动便携式，可对孵胚间等孵育肧蛋的空间进行消毒，保持发生器工作环境通风。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1装置外形尺寸（长×宽×高）cm：50×33×34

4.3.2.2 过氧化氢发生器的尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出离心机设计选型方案及相应附件设计选型方案，并交给我公司使用部门、质量保证部及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量：不大于10Kg

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：至少包括33～35℃。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：C级洁净度

4.3.6 可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源：～220V，50Hz，可配置备用电源。

4.3.6.2 工作区配置防溅安全电源插座。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2设备为立式。

4.3.7.3标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）对过氧化氢发生器必要的说明；

（6）必要的功能标识及说明；

（7）安全标识。

4.3.7.4设备内外壁材质要求：材料耐腐不锈钢304

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

杀菌效率100%，各类细菌都可以杀死，杀菌无死角，过氧化氢杀菌后30分钟内分解成氧气和水且无残留。

4.4.3工艺参数范围

基本运行参数：

| 产品名称 | 汽化过氧化氢发生器 |
| --- | --- |
| 产品规格 | 50 cm×33 cm×34cm |
| 喷雾产量 | 1000ml/h |
| 喷雾速度 | 80m/s |
| 电源 | 220v/50H |
| 功率 | 1.1KW |
| 过氧化氢浓度 | 30%-50% |
| 控制精度 | ±0.5% |
| 灭菌单位浓度 | ≥1000ppm |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 消毒空间 | 0-100m3 |
| 验收标准 | 每次消毒1小时能达到十万级以上的洁净标准 |

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程的要求

系统启动、停止，运行状态的设定监控，可在线实时监测过氧化氢发生器的过氧化氢流量，气压等参数，可实时打印关键参数。

可程序自动定时，使用安全，操作方便。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该汽化过氧化氢发生器计算机化系统需经过评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该汽化过氧化氢发生器计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

机器内部有高压，设立保护装置

4.6.2电气保护

N/A

4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3详细设计选型及技术文件，详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单。

4.7.4图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、计算机化系统相关图纸、图纸清单。

4.7.5零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6必要的设备制造文件

4.7.7 设备交付计划表。

4.7.8校验报告及计量证书

4.7.9材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.10安全报告

4.7.11工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。

4.7.12调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。

4.7.13验证文件：

（1）验证计划

（2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件

（3）设计确认及文件（DQ），

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）追溯矩阵（RTM）

（7）验证总结报告（VSR）

（8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

5.1 N/A