疫苗楼流感病毒疫苗车间浮游菌采样器URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗 研究二室 | 田 溪 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗 研究二室 | 赵 巍 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	9

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义疫苗楼流感病毒疫苗车间浮游菌采样器法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在浮游菌采样器整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的浮游菌采样器满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间浮游菌采样器的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究二室流感课题组 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

本科室需要购买3台采样流量不小于100L/min的浮游菌采样器，从而确保所监测的环境中的浮游菌状况处于正常状态，以保证生产的顺利进行。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

《药品GMP指南》无菌药品（2010年版）

GAMP5

4.2.2安全及环保要求

N/A

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

浮游菌采样器安装在疫苗楼流感病毒疫苗车间洁净区。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1浮游菌采样器适用于90MM TSA平皿，设备尺寸外形必须易于使用方便携带。

4.3.2.2浮游菌采样器的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出浮游菌采样器设计选型方案及相应附件设计选型方案，并交给我公司使用部门、质量保证部及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境要求

4.3.5.1 工作环境温度：能适应0℃～40℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：不大于85%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：A级洁净区、B级洁净区、C级洁净区、D级洁净区。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源。

4.3.6.2 要求自带大容量充电电池，在充满电的情况下至少能使用6小时以上。

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1浮游菌采样器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2浮游菌采样器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3采样头为不锈钢材质，并适用于大部分消毒方式，易清洁耐腐蚀；可调采样头支撑夹以适合不同平皿尺寸差异，且满足特殊场合采样需要。

4.3.7.4 材料应不会释放出导致危害健康及环境的有毒物质。

4.3.7.5 显示屏需为大屏幕，高亮度LCD显示中文菜单，便于操作。

4.3.7.6标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识及说明；

（6）安全标识。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本参数：采样流量不小于100L/min，采样流量稳定。采样量10-9999L，调整步距为10L。

4.4.3.2正常工作条件：

（1）环境温度：0℃～40℃；

（2）相对湿度：不大于85%；

（3）大气压力：70kPa～106 kPa；

（4）使用电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz或交流380V±38V，50Hz±1HZ；

4.4.3.3技术参数：

（1）采样模式三档设计，可自定义采样体积。

（2）采样流量不小于100L/min，采样流量稳定，采样流量全自动精准控制，采样流量误差小于2.5%。

（3）采样量10-9999L，调整步距为10L。

（4）采样延迟：1-99秒。

（5）采集方式：遥控或手动

（6）适配90mm直径的标准平皿

（7）采样头为无数微孔，要求能使微生物均匀分布在琼脂表面，减少尘菌重叠，降低计数误差

（8）外形尺寸大小适宜，重量应小于工作台面承受重量。

（9）显示窗口：高亮度LCD显示屏、显示精度至少为小数点后1位。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程

4.5.1.1 控制系统

（1）要求该设备为高亮度LCD显示屏，显示清晰，可以将采样日期，采样时间，采样量，采样体积和电量都能显示；电池运转时间不少于6小时，且电量不足时，提前报警。

（2）要求该设备功能操作及程序设置为按键操作 ，且在功能操作程序设置后，能储存设置模式；采集方式为遥控或人工两种操作。

（3）要求采样口有不少于390个微孔，可减少采样过程中尘菌重叠，降低计数错误，而且要求该设备采样头为316不锈钢，易清洁，耐腐蚀。使用过程中，不会产生产生粉尘，能在洁净区使用。

（4）要求采样便捷，更换培养皿简单，适用于标准通用培养皿直径为90MM。

（5）要求该设备自带热敏打印机，可将采样量，采样日期、采样时间、采样房间等参数按页储存，可通过USB端口与电脑通讯；存储数据至少200组。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该设备计算机化系统需经过计算机化系统评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该设备计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备DQ、SAT、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

4.6.2.2电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4技术文件：详细的功能设计说明、配置说明与清单

4.7.5图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图（至少是控制原理图）；图纸清单。

4.7.6配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。

4.7.9校验报告及计量证书。

4.7.10安全报告。

4.7.11材质证书（写明材料有效期）。

4.7.12现场验收报告。

4.7.13调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.14验证文件：

（1）验证计划

（2）满足GMP等相关法规的评估文件

（3）选型确认及文件，

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）追溯矩阵（RTM）

（7）验证总结报告（VSR）

（8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。

4.7.15设备交付计划表。

4.7.16使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.17提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.18文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（1）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括计划、计算机化系统评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

配置单

配置  主机一台

电源适配器一个

仪器箱一个

说明书 1份

合格证  1份

出厂验收报告 1份

保修卡   1张

遥控器   1份