疫苗楼流感病毒疫苗车间

低速离心机URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗研究二室 | 韩锡鑫 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗研究二室 | 赵 巍 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	5

4.6安全要求	6

4.7文件要求	7

4.8服务要求	8

5.附件	8

- 1.目的

本URS是一份用于定义低速离心机的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，产品提供单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗车间低速离心机的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗研究二室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 项目部 | 负责从项目施工角度审核本URS文件。 负责补充项目施工相关内容。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS纸质版归档。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

疫苗楼流感病毒疫苗车间需要购买1台低速离心机，用于流感病毒层析液离心纯化的工作。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及其附录

《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

GMP附件2《确认与验证》（2015版）

4.2.2安全及环保要求

98/37/EC Machinery directive

89/336/EEC EMC directive

EN 12547 Centrifuges – common safety requirements

4.2.3其他要求

GAMP5

21CFR Part11

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

该低速离心机需安装在疫苗楼流感车间离心间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1设备尺寸要求能保证整机稳定可靠的输出和生产操作顺利进行。

4.3.2.2该离心机需根据连续流离心间实际操作空间进行布局。

4.3.2.3供应商必须给出离心机设计选型方案及相应附件设计选型方案，并交给我公司使用部门、质量保证部及工程类部门审核。

- 4.3.3地面承重

其重量不超出房间地面承重要求。

- 4.3.4可用的公用系统

N/A

- 4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 工作环境温度：5℃～40℃。

4.3.5.2 工作环境湿度：至少包括45%～65%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：C级洁净室。

- 4.3.6可用的能源配置

电源要求380V±40V。

- 4.3.7材质要求

4.3.7.1设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面需耐受消毒剂。

4.3.7.2 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷

4.3.7.3 标准配件系统涵盖了区带转子、及加样头。

4.3.7.4显示屏不存垢、易清洁、安装位置便于操作者操作和观察。

4.3.7.5设备设计结构尽可能简洁、平滑、易清洗消毒，无残余死角和不残留液等。

4.3.7.6 Ti合金转子，可高压灭菌，可化学除菌。

4.4.7.7 与物料接触部分应采用316优质不锈钢，其余部分应采用易清洗且不易生锈的优质不锈钢。

4.4.7.8操作简单适合大批量生产。

4.3.7.9标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识及说明；

（6）安全标识。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1主机最高转速大于或等于4000转/分钟(3000g)。

4.4.3.4 适合液体中不同组份的分离。

4.4.3.5离心杯容积1.5L及以上

4.4.3.7 离心机启动、运转及停止时噪音范围在88分贝以内。

4.4.3.8 离心机结构合理，方便工作人员进行安装、拆卸及清洗。

4.4.3.9可以通过离心机控制温度为2℃ ～ 8℃范围。

4.4.4其他运行要求

4.4.4.1离心机通过一定速度的旋转产生离心力，实现不同组份液体的分离，运行过程中具备良好的稳定性和安全性。

4.4.4.2离心机中的离心杯材质为可耐高压。

- 4.5电气、自动控制要求

- 4.5.1自动控制过程的要求

4.5.1.1操作简单灵活。方便大规模生产操作安排。可设置波长、温度和转速。

4.5.1.2过速保护。

4.5.1.3权限设置要求：离心机计算机系统具备权限设置功能，能够至少设置满足法规及本公司要求的三级权限设置，每级权限可设置多名用户，每个账户可设置至少8位数密码保护，每个账户权限可在其权限级别范围内根据具体岗位职责勾选，权限配置表可存储、查询、打印、备份恢复，格式不可修改。具备密码定期更换时限、系统自动锁屏/登出时限、最大登录尝试次数设置。参数修改可通过权限控制。

4.5.1.4审计追踪要求：系统具备审计追踪功能，可记录所有关键操作，并生成审计追踪记录，记录可存储、查询、打印、备份恢复，格式不可修改，厂家提供程序备份、备份数据读取软件，断电恢复不影响运行、设置及数据完整性要求。

4.5.1.5时间要求：系统时间安全可通过权限控制。

4.5.1.6数据完整性要求：对关键离心参数温度、转速等数据进行实时监测、显示与记录，记录和曲线可存储、查询、打印、备份恢复，格式不可修改。

4.5.1.7 报警要求：具备报警功能，可设置报警上下限，产生声光报警，并生成报警记录，记录可存储、查询、打印、备份恢复，格式不可修改。

4.5.1.8 若有操作系统和软件，必须为正版专业版，满足21CFRPart11和GAMP5要求。

4.5.1.9 支持GMP规范，可记录运行数据，系统存储容量满足原始电子记录、相关元数据及其自动备份均至少能够存储至产品有效期后一年。

4.5.1.10厂家提供程序备份及相关培训

4.5.1.11厂家提供备份数据专用读取软件安装在计算机上

4.5.1.12断电不影响系统运行、系统设置及数据完整性

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该紫外可见光分光光度计计算机化系统需经过计算机化系统相关评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该紫外可见光分光光度计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

- 4.6安全要求

- 4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

- 4.6.2电气保护

所有的电子部件接有地线。控制器为工业控制器PLC平台，控制柜防护等级不低于IP54。

- 4.6.3其他要求

N/A

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3详细设计选型及技术文件，详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单。

4.7.4图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、计算机化系统相关图纸、图纸清单。

4.7.5零配件、部件、元件编号清单：包括对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.6设备制造文件：原料结构明细表、工厂实验报告、材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、绝缘安装数据检测报告、制造商检测数据报告、清洁处理程序、打磨机表面抛光度程序及报告、各种标示、风险评估文件。

4.7.7验证控制程序可靠性的资料。

4.7.8易损件清单。

4.7.9备用零部件清单。

4.7.10仪器仪表清单。

4.7.11设备交付计划表。

4.7.12所有设备监测及工作参数显示组件的计量证书。

4.7.13材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.7.14校验报告。

4.7.15安全报告。

4.7.16验证文件：

（1）验证计划

（2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件

（3）设计确认及文件（DQ），

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）追溯矩阵（RTM）

（7）验证总结报告（VSR）

（8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。

4.7.17满足GMP和GAMP5等法规要求的系统及计算机风险评估文件。

4.7.18使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.19提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.20工程验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从设备验收合格之日起计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内及时派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5 要求设备在签订合同后2个月内到货。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.8.5.3最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。

4.8.5.4确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件

N/A