疫苗楼流感病毒疫苗车间激光尘埃粒子计数器URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 病毒性疫苗 研究二室 | 田 溪 |  |  |
| 审 核 | 病毒性疫苗 研究二室 | 赵 巍 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	6

4.6安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	9

- 1.目的

本URS是一份用于从用户的角度定义疫苗楼流感病毒疫苗车间激光尘埃粒子计数器法规要求、安装要求、运行要求、电气和自动化控制要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、施工方等各方面人员在激光尘埃粒子计数器整个生命周期过程中各项活动按要求进行，使所购买的激光尘埃粒子计数器满足本URS的要求。

- 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司疫苗楼流感病毒疫苗车间激光尘埃粒子计数器的购买。

- 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 病毒性疫苗 研究二室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 4.内容

- 4.1概述

本科室需要购买3台采样量不小于28.3L/min的激光尘埃粒子计数器，从而确保所监测的环境中的尘埃粒子状况处于正常状态，以保证生产的顺利进行。

- 4.2法规要求

4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

《药品GMP指南》无菌药品（2010年版）

GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

GMP附件2《确认与验证》（2015版）

4.2.2安全及环保要求

N/A

4.2.3其他法规要求

GAMP5

21CFR Part 11

符合数据完整性相关法规要求

GB/T 6167-2007 尘埃粒子计数器性能试验方法

JJF1190-2008 尘埃粒子计数器校准规则

- 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

激光尘埃粒子计数器安装在疫苗楼流感病毒疫苗车间洁净区。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1激光尘埃粒子计数器尺寸外形必须易于使用方便携带。

4.3.2.2激光尘埃粒子计数器的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。

4.3.2.3供应商必须给出激光尘埃粒子计数器设计选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门，工程类部门和质量保证部审核。

4.3.3地面承重

重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。

4.3.4可用的公用系统

N/A

4.3.5洁净级别及房间环境要求

4.3.5.1 工作环境温度：能适应0℃～40℃环境。

4.3.5.2 工作环境湿度：不大于85%。

4.3.5.3 工作环境洁净级别：A级洁净区、B级洁净区、C级洁净区、D级洁净区。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1交流电电源。

4.3.6.2 要求自带蓄电池，在充满电的情况下至少能使用4小时以上

4.3.7外观及材质要求

4.3.7.1激光尘埃粒子计数器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.2激光尘埃粒子计数器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。

4.3.7.3材料应不会释放出导致危害健康及环境的有毒物质。

4.3.7.4 激光尘埃粒子计数器的材料防腐蚀，易清洁消毒。

4.3.7.5标记：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标记：

（1）制造/供应单位；

（2）产品注册号；

（3）型号标记；

（4）生产日期或编号；

（5）必要的功能标识及说明；

（6）安全标识。

- 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

N/A

4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1基本参数：采样量不小于28.3/min；

4.4.3.2正常工作条件：

（1）环境温度：0℃～40℃；

（2）相对湿度：不大于85%；

（3）大气压力：70kPa～106 kPa；

（4）使用电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz或交流380V±38V，50Hz±1HZ；

4.4.3.3技术参数：

（1）粒径通道  0.3;0.5;1;3;5;10（µm）,六档粒径同时显示,

可直接显示粒子浓度(单位:颗/立方米)

（附件有ISO规定的洁净度等级以及传统分级）

（2）最大计数范围   35000/L（尘埃颗粒粒径不大于0.5µm）。

（3）采样周期  1S-99MIN99S

（4）采样延时  0-99S

（5）UCL  0.5  5.0UM

(6) 报警设置   任意通道任意值

（7）数据保存  5000组工作数据（可分开自主选择储存UCL开启时工作数据和UCL不开启时工作数据）。

（8）自净时间  小于或等于10MIN

(9) 准确度 +-10/100气溶胶

（10）光源 760NM激光二极管，寿命大于30000小时

（11）电源 AC200V/14.8V锂电池

（12）充电器 12.6V

(13) 通讯  RS232

(14) 显示  800X400  65K触摸屏

（15）尺寸  220*320*280 （W*D*H）

（16）质量  13.0KG

(17)操作环境  温度为0℃～40℃，湿度为不大于85%。

- 4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制过程

4.5.1.1控制系统
（1）要求该仪器800X400，65K的液晶显示触摸屏；设备对粒子的检测精确度高，误差低于5%，该设备在功能设置后，能对功能设置进行储存。
（2）要求该设备自带可与电脑连接的通讯口，并配带电脑专用软件，设备系统和软件必须为正版，系统若为Windows必须为专业版以上。电脑专用软件对电子记录及相关元数据（报警、审计追踪、日志等）能进行存储、读取、查询、导出、备份恢复，打印，且操作难度系数较低。另外设备自带专用软件必须为正版，能正常运行并稳定。

（3）要求该设备运行程序简洁，程序可显示、记录、打印检测过程中的数据。

（4）要求该设备内置热敏打印机，外有单独的打印键，以便实时控制打印数据，以供填写文件记录。打印数据显示的技术参数应包括：操作者信息、日期、时间、采样周期、测量位置、测量点数、测量次数、不同粒子直径的粒子浓度、置信度数据、数据储存位置、洁净度等级。

（5）测量时要求显示参数有：操作者信息、日期、时间、采样周期、置信度状态、测量位置、测量点数、测量次数、采样量、打印状态、观察状态、储存状态、数据储存位置、不同粒子直径的粒子浓度。
4.5.1.2要求该设备要求配有UPS电源、蓄电池等。特别要求在该设备系统使用过程中，断电对尘埃粒子计数器的设置和数据完整性无影响。
4.5.1.3要求该设备可设置任意通道任意值报警。当超过设置好的报警值时，在该计数周期后，发出“嘟嘟嘟”声音进行提示。在打印的记录中显示“超出报警线”。在系统中，生成报警记录，可对报警记录进行储存，查询，导出，备份恢复，打印。
4.5.1.4要求该尘埃粒子计数器可实现电子记录，且使用符合法规及我公司要求的至少三级权限管理，每级权限可设置多个账户，每个账户可设置至少8位数独立密码保护，每个账户具体权限可根据实际岗位勾选设置具体权限内容。设置好的权限信息能生成时间表，可打印出来。系统时间和关键参数可通过权限控制管理，不可随便修改。具备密码定时更换时限、自动锁屏/登出时限、最大登陆尝试次数设置功能。
4.5.1.5要求该设备系统要有审计追踪功能，能对所有的使用过程进行记录，审计追踪记录可存储、导出、备份恢复、打印，且为不可修改格式。
4.5.1.6要求该设备系统具有检验设置参数、设备运行参数、生产时的数据及统计参数、故障记录等所有数据的储存、查询、导出、打印、传输、恢复、备份恢复等功能，且存储、查询、导出、备份的所有记录为不可修改格式；打印需实时打印和导出打印均可。

4.5.1.7 要求该系统存储容量满足：所有电子记录和相关原数据可存储5年。要求存储能力达5000组以上数据。

4.5.1.8 设备配有相应的数据和记录导出接口，如USB接口、SD卡接口等。
4.5.1.9 要求设备配有程序备份盘。

4.5.2计算机化系统的验证要求

4.5.2.1该设备计算机化系统需经过计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ。

4.5.2.2该设备计算机化系统验证需与设备验证同步进行，其设备DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ文件中需包含对其计算机化系统的验证。

- 4.6安全要求

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

4.6.2.2电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。

- 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4技术文件：详细的功能设计说明、配置说明与清单

4.7.5图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、计算机化系统相关图纸、图纸清单。

4.7.6配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：各组件合格证、出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。

4.7.8设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。

4.7.9校验报告及计量证书。

4.7.10安全报告。

4.7.11材质证书（写明材料有效期）。

4.7.12工厂验收报告和现场验收报告。

4.7.13调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.14验证文件：

（1）验证计划

（2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件

（3）选型确认及文件，

（4）安装确认及文件（IQ）；

（5）运行确认及文件（OQ）；

（6）追溯矩阵（RTM）

（7）验证总结报告（VSR）

（8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。

4.7.15设备交付计划表。

4.7.16使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.17提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.18文件具体要求：

（1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；

（2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；

- 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括计划、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。

4.8.3.2各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.8.4.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

- 5.附件1

配置单

配置  主机一台

电源适配器一个

纸质说明书（需厂家签字盖章） 1份

合格证  1份

出厂验收报告 1份

保修卡   1张

与电脑相连接的专用软件——要求见4.5.1.1（2）  1份

程序备份盘   1份

附件2

附：GMP规定的洁净度

| 洁净级别 | 尘例最大允许数（颗粒数/m3） |  | 微生物最大允许数 |  | 相当于 ISO分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5m | ≥5m | 浮游菌/m3 | 沉降菌/皿 |  |
| 100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 | ISO 5级 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | ISO 7级 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | ISO 8级 |
| 300,000级 | 10,000,000 | 60,000 |  | 15 |  |

附：ISO规定的洁净度等级以及传统分级

| ISO14644 分级 | 最高浓度极限（颗粒数/m3） |  |  |  |  |  | 近似对应 传统规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 1.0m | 5.0m |  |
| ISO 1级 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |
| ISO 2级 | 100 | 24 | 10 | 4 |  |  |  |
| ISO 3级 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 |  | 1级 |
| ISO 4级 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 |  | 10级 |
| ISO 5级 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100级 |
| ISO 6级 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000级 |
| ISO 7级 |  |  |  | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000级 |
| ISO 8级 |  |  |  | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000级 |
| ISO 9级 |  |  |  | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |  |