超微量分光光度计用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 超微量分光光度计 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—18（02）—US—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 细菌类疫苗室 | 王 田 |  |  |
| 审 核 | 细菌类疫苗室 | 瞿明霞 |  |  |
| 审 核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 安全管理部 | 冯建强 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 王 珍 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	文件要求	9

10	服务要求	10

11	附件	11

- 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.02.25 | 王田 | 新增 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司超微量分光光度计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室超微量分光光度计的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part11

- 安全及环保法规指南

电气部件：遵循EN 标准，电气部件和控制柜须有CE 标志。

机械部件：遵循ASME BPE2005和ISO 9000标准。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 细菌类疫苗室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 安全管理部 | 负责从安全管理角度审核本URS文件。 负责补充安全管理相关内容。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

细菌类疫苗室需购买1台超微量分光光度计用于白喉、破伤风生产过程中培养发酵液中菌体和蛋白质的含量分析，以及精制纯化过程中蛋白质含量分析。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 放置于白喉原液车间活菌活毒区D级区域的大罐间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 该仪器可以直接放置在桌面上，需要大约250mm×300mm的桌面面积。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | NA |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 该仪器只需要电力支持 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18～26℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：D级区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 检测重复性：0.002A（1.0mm光程）或1%CV | 关键 |
|  | 波长范围：190-850nm连续波长全光谱分析 | 关键 |
|  | 波长精度：±1nm | 关键 |
|  | 光吸收范围：0-550A | 关键 |
|  | 光路程：内含0.03、0.05、0.1、0.2、1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置。 | 期望 |
|  | 有污染物分析系统，可以自动提示污染物类型并提供校准后的样本浓度。 | 期望 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | NA |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 期望 |
|  | 屏幕显示的结果与电子存储记录、打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 期望 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 | 期望 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 期望 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 期望 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
| - 原 | 原始电子记录不可修改，可存储、查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：页眉页脚，日期，名称，运行时间，产品名称，产品批号，页码，运行号，电子数据与曲线，相关记录等 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 使用的系统及软件应为正版。 | 关键 |
|  | 厂家提供系统、软件备份恢复策略 | 关键 |
|  | 系统断电不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件：详细设计说明、功能说明、配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 各零部件、易损件、易耗品、备件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 厂家文件：出厂测试合格证、证书及合格证（写明材料有效期）、各相关检测报告及证书（关键处理步骤、关键测试）、清洁处理程序记录、各种标示。 | 关键 |
|  | 提供关键设备清单。 | 关键 |
|  | 校验方法、校验报告及国家计量认证书、国家无线电管理认证书。 | 关键 |
|  | 安全报告、仪器仪表清单、设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告（同FAT文件，重点在运输过程中拆卸的部分） | 关键 |
|  | 验证计划 | 关键 |
|  | 安装确认（IQ） | 关键 |
|  | 运行确认（OQ） | 关键 |
|  | 追溯矩阵（RTM） | 关键 |
|  | 验证总结报告（VSR） | 关键 |
|  | 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 满足GAMP5、ISPE及GMP中验证相关要求的评估文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及报价单。 | 关键 |
|  | 提供安装说明书、书面的设备维护、保养计划、记录及控制软件维护计划。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为二年，二年内免费保修，二年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 维护设备周期。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 二年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用