超低温干式计量炉用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 超低温干式计量炉 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—12—U—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 质量保证部 | 王 婵 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 苏 浩 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 安全管理部 | 周 祠 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	10

9	安全要求	13

10	文件要求	13

11	服务要求	14

12	附件	16

- 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.10.25 | 王婵 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部超低温干式计量炉的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部超低温干式计量炉。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品质量生产管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GEP良好工程管理规范

- 计算机系统符合GAMP5和21CFR Part11的要求

- 安全及环保法规指南

- 安全：达到国内相关标准及CE标准要求；

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

- 防护等级：电机、电气、仪表及所有控制系统的部件（包括控制盘）的防水防尘等级达到IP64；

机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件GB-52261-2002。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 质量保证部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 安全管理部 | 负责从安全管理角度审核本URS文件。 负责补充安全管理相关内容。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

质量保证部需要购买2套超低温干式计量炉，用于研工、瑞艾特温度验证仪的校准工作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼C区一楼质量保证部验证组办公室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 超低温干式计量炉大小适中，利于进行温度校准验证工作。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备重量便于进行温度校准 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应0℃～60℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～60% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： B级/C级/D级/CNC区/普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 设备带电源线，插电即用即可。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 1．设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。形状便于放置在所需检测的位置。 | 关键 |
|  | 所有材料必须要耐腐蚀、无脱落物，符合GMP | 关键 |
|  | 供方需保证设备上使用全新未用过之组件。 | 关键 |
|  | 设备外表面采用不锈钢（304或316L）。 | 关键 |
|  | 可拆卸部件应便于拆卸、安装、清洗。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度范围（23℃）:-95℃ ～ 140℃ 显示准确度（内置温度计）:±0.2℃全量程 显示准确度（外置参考温度计）:±0.05℃全量程 稳定性:±0.015℃全量程 40mm内轴向均匀性:±0.05℃全量程 径向均匀性:±0.01℃全量程 负载影响:（使用一支6.35mm参考探头和三支6.35mm的被测探头） ±0.006℃全量程 （使用一支6.35mm被测探头）±0.25℃@-95℃ ±0.10℃@140℃ 工作条件:0℃ ~ 35℃, 0% ~ 90% RH（无凝结）<2000米海拔 环境条件（满足温度范围之外的所有技术指标）：13℃ ~ 33℃ 插入深度（井深）：160mm 插块直径：30mm 升温时间：-95℃~ 140℃ ：40分钟 降温时间：23℃~ -90℃ ：80分钟 23℃~ -95℃ ：90分钟 140℃~ 23℃ ：60分钟 稳定时间：15分钟 分辨率：0.01º | 关键 |
|  | 显示屏 LCD/℃或℉用户可选 尺寸（高×宽×深）： 480mm×205mm×380mm（18.8in×8.0in×14.9in） 重量： 16kg 供电电源：100V~115V（±10%）50/60Hz,575W 200V~230V（±10%）50/60Hz,575W 保险丝级别：115V：6.3AT250V 230V：3.15AT250V 4-20mA保险丝 50mA F 250V 通讯接口：RS-232, USB 和 9930 interface-it 控制软件 制冷剂 ：R32 （二氟甲烷）< 20 g，ASHRAE 安全等级 A2L R704 （氦） < 20 g，ASHRAE 安全等级 A1 设置重复性： ±0.01℃ 验证校准插块：16孔 | 关键 |
|  | 内置参考测温仪准确度（四线参考探头） ± 0.010℃ @ -95℃ ± 0.013℃ @ -25℃ ± 0.015℃ @ 0℃ ± 0.020℃ @ 50℃ ± 0.025℃ @ 140℃ 参考电阻范围 0 Ω ~ 400 Ω 参考电阻准确度 0 Ω ~ 42 Ω ：± 0.0025 Ω 42 Ω ~ 400 Ω ：± 60 ppm 读数 参考特性 ITS-90，CVD，IEC-751，电阻 参考测量功能 4 线 参考探头连接 6 针 DIN，采用 INFO-CON 技术 内置热电阻测温仪准确度 NI-120 ：± 0.015℃ @ 0℃ PT-100 （385）：± 0.020℃ @ 0℃ PT-100 （3926）：± 0.020℃ @ 0℃ PT-100 （JIS）：± 0.020℃ @ 0℃ 热电阻电阻范围 0 Ω ~ 400 Ω 电阻准确度 0 Ω ~ 25 Ω ：± 0.002 Ω 25 Ω ~ 400 Ω ：± 80 ppm 读数 热电阻特性 PT-100 （385），（JIS），（3926）， NI-120，电阻 热电阻测量功能 4 线 RTD（含跳线的 2、3 线 RTD） 热电阻连接 4 端输入 | 关键 |
|  | 内置热偶测温仪准确度 J 型 ：± 0.70℃ @ 140℃ K 型 ：± 0.75℃ @ 140℃ T 型 ：± 0.60℃ @ 140℃ E 型 ：± 0.60℃ @ 140℃ R 型 ：± 1.60℃ @ 140℃ S 型 ：± 1.60℃ @ 140℃ M 型 ：± 0.65℃ @ 140℃ L 型 ：± 0.65℃ @ 140℃ U 型 ：± 0.70℃ @ 140℃ N 型 ：± 0.75℃ @ 140℃ C 型 ：± 1.00℃ @ 140℃ T 热偶毫伏范围 -10 mV ~ 75 mV 电压准确度 0.025 % 读数 +0.01 mV 内部冷端补偿准确度 ± 0.35℃ （环境温度 13℃ ~ 33℃） 热偶连接 小型热偶插头 内置 mA 测量准确度 0.02 % 读数 + 0.002 mA mA 范围 校准 4-22 mA，指标 4-24 mA mA 连接 2 端输入 环路电源功能 24 V 直流环路电源 内置电子器件温度系数（0℃ ~ 13℃ , 33℃ ~ 50℃） ± 0.005 % 量程 /℃ | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器；整机过载报警；设备的故障信息应显示在显示屏上。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 应用软件语言包含中文简体或英文（English）操作界面清晰简洁，便于操作。 | 关键 |
|  | 硬件要求：设备必须能够被研工、瑞艾特的验证仪识别，能够完成自动校准的功能。 4-20mA接口：可测量4-20mA电流，并可同时提供24V环路电源。 四线热电阻测量：测量四线，三线或两线的热电阻。准确度：±0.02℃。 热电偶接入：可连接微型热电偶端子。 参考温度计控温：可使用外部参考温度计替代内部温度计控温。对短支温度计可使用外部温度计控温，以获得更佳的垂直温场。 参考温度计输入接口：可连接参考温度计，并可自动识别福禄克只能参考温度计接头。 准确度：±0.01℃（-95℃） | 关键 |
|  | 应用软件语言包含中文简体，操作界面清晰简洁，易于辨识，便于操作。 | 关键 |
|  | 系统能够按照设置稳定运行，使用时数据采集连续、完整、正确，保证满足数据完整性要求。计算机故障、断电、软件重装等灾难情况下，可保证数据完整性。 | 关键 |
|  | 系统软件可升级。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | - 需提供的文件：投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件，包括设计说明（DS）和功能说明（FS） | 关键 |
|  | 图纸（可包含在说明书中）：实物图、控制原理图、拓扑图、P&ID图等各种验证、维修等活动所需的图纸。 | 关键 |
|  | 组件、配件、备件及易损件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明：包括各组件型号、规格、品牌、材质等 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告及记录、各种标示、保修卡 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言包括中文，应说明校准周期，并能每年提供至少一次校准服务 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告、调试文件 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件 （3）设计确认及文件（DQ）， （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）追溯矩阵（RTM） （7）验证总结报告（VSR） （8）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | - 设备操作手册（SOP）及维护保养说明，语言为中文。 - 提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。 - 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； - 所有技术、确认、说明文件均提供电子版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 运输箱结实耐用，便于运输。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | - 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 - 设备质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 - 厂家及时提供设备软件升级信息，并及时提供免费软件升级服务。 - 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 - 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 - 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | - 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 - 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 - 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 - 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 附件

不适用。