sIPV课题组恒温循环控制器（TCU）用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司sIPV课题组恒温循环控制器（TCU）的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司sIPV课题组恒温循环控制器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- ASME BPE—2016

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则，符合FDA 的要求

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 所有的电气设备和电缆必须根据IEC标准

- GB-5226-2008机械安全机械电气设备

- GB/T 30574-2014机械安全 安全防护的实施准则

- 系统描述

sIPV课题组恒温循环控制器主要由温度控制单元组成，该温度控制单元需符合sIPV课题组生产工艺要求。该温度控制单元主要用于对中间样品/溶液的配制和存储进行温度控制。本科室需请购2台。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | sIPV课题组生产车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备放置尺寸为长宽高0.9m×0.85m×1.04m | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面（1.2吨/平米）承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 冷却水温度不高于18℃，冷却水进出口压差不低于3Bar，进出口管径DN20 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境洁净级别：C级洁净区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz；380V, 50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 所有材料必须为316L不锈钢（电机等标准设备除外）； 外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷； 外观设计必须易于清洁，尽量避免卫生死角； | 关键 |
|  | 底座带卫生级橡胶轮，防止损坏地面。 | 关键 |
|  | 设备配有可自锁的脚轮，以防止设备在运行过程中移动。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 设备标识要采用钢印铭牌并固定在可靠、易识别的地方，不要使用胶带式贴牌或喷码式贴牌。 | 关键 |
|  | 设备的材质选择应严格控制。与料液接触的管道和零部件等采用AISI 316不锈钢材料、优质硅橡胶等无毒、耐腐蚀、理化性能稳定的符合中国、FDA和欧盟GMP标准的材质；设备所用全部材料均应具有详细的材质证明、检验文件。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 设备的设计与安装应符合药品生产及工艺的要求，安全、稳定、可靠，易于清洗，便于生产操作和维修保养，并能防止差错和交叉污染。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 程序控温装置要求空载升降温速率不小于6℃/h.. | 关键 |
|  | 控制1500L配液系统的恒温循环控制器，20℃时制冷功率不低于9.0KM. | 关键 |
|  | 控制650L以及一下规格的配液系统的恒温循环控制器，20℃时制冷功率不低于2.5KM | 关键 |
|  | 控温范围：4-40℃ | 关键 |
|  | 手动控制启动/停止、速度调节。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 操作界面简单，方便员工操作。运转时连续性好，协调性高。控制系统使用简便，可靠性高； | 关键 |
|  | 操作界面可设置并显示日期、时间、温度等参数。 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 密封连锁及压力保护 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 系统具有断电保护措施：在断电下所有的阀门处于安全状态，并保持过程的完整性。电力供应的中断或中断后的恢复不应使机器突然启动。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供操作和维护说明书、软硬件说明、功能说明。 | 关键 |
|  | 发运清单：配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单（包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。） | 关键 |
|  | 图纸：实物图；维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图） | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 供应商在确定设备规格型号，性能参数后，请提供所需公用系统的参数范围。 | 关键 |
|  | 条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A