鸡胚孵育箱用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本URS是一份用于从用户的角度定义武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室鸡胚孵育箱的法规要求、安装要求、运行要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在鸡胚孵育箱整个生命周期过程中的各项活动按要求进行，各项功能满足需求，使所购买的鸡胚孵育箱满足本URS的要求。

- 范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室鸡胚孵育箱的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- 符合数据完整性相关法规要求

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室细胞基质流感课题组需购买1台鸡胚孵育箱，主要用于四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）毒种的建立。鸡胚孵育箱为EID50所涉及到鸡胚提供34±1℃、湿度60~80%的孵育环境。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 该鸡胚孵育箱需安装在综合楼A区一楼病毒性疫苗研究二室综合实验室内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合检定间布局 | 关键 |
|  | 鸡胚孵育箱的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出鸡胚孵育箱布局设计方案及相应附件设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 设备布局在满足工艺要求的前提下，设备检修面宽度不低于800mm。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 供应商应在DQ 阶段告知所需所有公用系统的使用参数，及正常使用时所需的参数范围。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：普通二级生物安全实验室环境 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220V，50Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 箱体应采用保温材料制作。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对该鸡胚孵育箱必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 电源：AC220V,50Hz | 关键 |  |
|  | 功率：250W | 关键 |  |
|  | 箱内温度范围：28～40℃ | 关键 |  |
|  | 温度控制精度：1.0℃ | 关键 |  |
|  | 箱内湿度范围：60~80% | 关键 |  |
|  | 湿度控制精度：1.0% | 关键 |  |
|  | 最大孵胚数量：500 | 关键 |  |
|  | 其他运行要求 |  |  |
|  | 箱内温湿度稳定均匀，箱内各点温差不超过±0.5℃ |  | 关键 |
|  | 内设照明灯，风扇。 |  | 关键 |
|  | 箱内应保证足够新风进出，进口应安装排风扇，箱顶有出风口 |  | 关键 |
|  | 进风、出风口应装空气滤芯 |  | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 温湿度控制采用精确微电脑控制，大屏幕数字温湿度显示，显示温度精度为1.0℃，湿度精度为1.0%，便于观察。 | 关键 |
|  | 温度可调节单位为1.0℃，控温范围34±1℃；湿度可调节单位为1.0%，控湿范围60%~80%。 | 关键 |
|  | 高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度上下限： （1）两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警 （2）两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 （3）报警记录可存储、查询、打印、转移备份和恢复，存储和导出的记录为不可修改格式。 | 关键 |
|  | 配置温湿度监测设备： 采用密码登陆，可以对温度进行实时监测并具有打印输出功能，数据存储频次与打印频次可分开设置，记录可查询，但不可修改，并可进行实时自动打印，内容包括温湿度、对应时间日期，最好有运行序列号。 | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响。 | 关键 |
|  | 计算机化系统满足21CFR Part11 、GAMP5以及数据完整性相关法规要求。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 安全门锁设计，防止随意开启 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细功能说明书；须提供功能描述和标准。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、注释参考、P&ID图（至少是控制原理图）、电气原理图、图纸清单。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）设计确认及文件（DQ）（包含符合GMP、GAMP5等法规要求的评估文件）； （2）安装确认及文件（IQ）； （3）运行确认及文件（OQ）。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收完成开始计算 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A