流感病毒疫苗室不锈钢磁力搅拌罐用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗车间不锈钢磁力搅拌罐的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗车间不锈钢磁力搅拌罐。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合符合《钢制压力容器》(GB150-1998)和《钢制焊接常压容器》(JB/T44735-1997)标准

- 系统描述

欣宁楼流感病毒疫苗车间内需要购买1台200L的不锈钢磁力搅拌罐，用于疫苗楼流感病毒疫苗车间消毒剂的配制。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
| 6.1.1 | 疫苗楼流感病毒疫苗车间 |  |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 不锈钢磁力搅拌罐工作体积为200L。 | 关键 |
|  | 不锈钢磁力搅拌罐尺寸外形必须根据现有灭菌柜的内部尺寸来选择。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出不锈钢磁力搅拌罐设计方案及相应附件（如顶盖等）设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 不锈钢磁力搅拌罐的尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： D级和C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 外观设计必须易于清洁，尽量避免卫生死角。 | 关键 |
|  | 所有材料及管道必须为316不锈钢（电机等标准设备除外）。 | 关键 |
|  | 开口上盖：开口在罐体上部，为开合式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理。 | 关键 |
|  | 接口采用国际通用标准快装卡盘式、罐体选用进口316不锈钢，内表面镜面抛光，外表面抛亚光、镜面。 | 关键 |
|  | 各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处光滑易清洗无死角。 | 关键 |
|  | 内罐底结构：与内罐体焊接、抛光后无死角，要求放净物料无滞留。 | 关键 |
|  | 搅拌装置：磁力搅拌器及可移动底座，搅拌桨选择轴套。 | 关键 |
|  | 显示屏：可显示转数。 | 关键 |
|  | 罐体配备可视窗及经过标化的容积刻度，起始刻度不高于40L，工作体积为200L。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： 制造/供应单位；产品注册号；型号；生产日期或编号；对设备必要的说明；安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 工作体积为200L。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 基本参数：额定工作压力≤0.25MPa；搅拌转速：0～400r/min（可无极调整）。需显示转速。 | 关键 |
|  | 正常工作条件：环境温度：5℃～100℃；相对湿度：不大于85%；大气压力：70kPa～106 kPa；使用电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz； | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 应能根据URS达到设计，满足配制使用的要求。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 上盖及罐体能保持良好的气密性。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求； | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件：详细设计说明；须提供工艺描述和功能标准。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种安装、验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统配总图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、外部系统接口图、P&ID图、控制原理图、安装图、注释参考、图纸清单等。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备上所有外采部件需单独提供说明书或操作手册、合格证、质量证书或验收报告 ，设备所使用的仪器仪表须有校验资质单位出具的校验证书。 | 关键 |
|  | 设备厂家相关文件：工厂相关检测报告、必要的材质报告及合格证、必要的验证/测试报告、软件鉴定证书、软件操作说明书、各种标示、适用的消毒剂、制造此台设备的执行标准、出厂合格证、必要的说明等 | 关键 |
|  | 易损件清单。（硅胶O形垫圈10个、标准快装接头5套、） | 关键 |
|  | 备用零部件清单。（卫生隔膜阀2个） | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计划、再调试计划等），检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：包括：设计确认及文件（DQ）；安装确认及文件（IQ）；运行确认及文件（OQ）；设备生产商负责制定设备验证计划、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 中标方负责验证文件提供，与其中具体测试项目的执行。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 文件具体要求：设备相关方案中，应明确本设备的配置、规格，并且通过分析阐述每一个设备环节的必要性； | 关键 |
|  | 标书中明确设备所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； | 关键 |
|  | 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 | 关键 |
|  | 以上文件必须在开箱验收时提供纸质版及电子版文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、DQ、SAT、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期：所有产品均必须由供方提供至少 1 年的全免费上门保修服务，并终身维护。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 特种设备供应商在特种设备投入使用前或者投用使用后30日内，向负责武汉市特种设备安全管理的部门办理检验登记，取得使用登记证书，将检验报告和使用登记交于安全部。 | 关键 |

- 附件

N/A