实验室器皿自动清洗机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	11

10	文件要求	12

11	服务要求	14

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室原材料检定组实验室器皿自动清洗机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室原材料检定组实验室器皿自动清洗机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典》（ChP）2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

本设备用于实验室玻璃或塑料器皿等实验用具的灰尘、油脂等物理性污染物、无机残留物（如铅、汞、镉、砷等）和有机残留物（如工业染料、激素等）等化学性污染物的清洗和干燥，包括移液管、容量瓶、锥形瓶、蓝盖瓶、色谱自动进样瓶、烧杯、比色管、试管、移液管、圆底烧瓶、量筒、蒸发皿、坩埚、漏斗等。

设备应至少包括以下部件：自动清洗机主机，各种待清洗器具的注射模块，用于固定/承载各模块或器皿的栏/篮架，用于控制清洗程序的计算机化系统，以及适用的的清洗剂（如需单独购买则设备供应商应提供清洗剂供应商名录）

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 本设备安装在质量控制室原材料生化检测区原材料检测室使用 | 期望 |  |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修 | 期望 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 期望 |  |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |  |
|  | 承重 |  |  |
|  | 设备重量应符合制造商说明书，且应满足我公司建筑的承重规定 | 期望 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | 接入水管要求3/4英寸外丝接口，水压为：2.5kpa-10kpa,进水管道前段加装阀门 |  | 关键 |
|  | 所有进水管离地面高度≥75CM，可设于设备的旁边（左右都可以），距离设备不超过1.5米。 |  | 关键 |
|  | 洗涤用水：自来水：3-5bar；纯化水：4-5bar |  | 关键 |
|  | 排水管要求直径：DN50mm，可耐热至少75℃ |  | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度：10℃～30℃环境 | 期望 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：相对湿度≤80% | 期望 |  |
|  | 工作环境洁净级别：无特殊要求的普通区域 | 期望 |  |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 三相五线制380V电源，5*2.5平方毫米，16安培（A），要求有可靠接地线，接口离地面1.2M，距离设备不能大于1.5米 | 关键 |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 外部材质，耐腐蚀防刮擦不锈钢外壳；内腔材质，316L不锈钢 | 关键 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 期望 |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，每台设备应配备独立的防震箱，由于包装不良而导致无法达到用户验收标准，则供应商应承担全部损失和费用。 |  | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | 通过洗涤模块的组合，单次清洗能力应能达：260 个容量瓶或 1600 支试管，或 98 个移液管 +32 个容量瓶，或 196 个进样瓶 +64 个容量瓶 | 关键 |  |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 总清洗内腔容量≥175L 仪器加热功率≥8KW，总功率≥9KW | 关键 |  |
|  | 采用加热变速一体泵，拥有足够的水循环量和冲刷能力，泵转速≥3200转/分钟，泵循环流量≥500升/分钟；循环泵功率≥800W | 关键 |  |
|  | 配置喷淋臂配备监测系统，可对喷淋臂实施运行监测和喷淋水压监测 | 关键 |  |
|  | 仪器为自吸门设计和清洗结束后自动开门设计，运行时自动锁门，杜绝清洗是高温烫伤及化学泄漏的隐患 | 关键 |  |
|  | 无加热元件在内腔裸露，清洗内腔无死角 | 关键 |  |
|  | 过滤系统：内腔配有四层水过滤系统，保证清洗水的清洁度，同时保护玻璃器皿及内部元件不易受损。 | 关键 |  |
|  | 进水管路配有流量计，可精确控制进水 | 期望 |  |
|  | 机身为侧面进水，进水口为后侧设计，具有两个进水口，自动开启和关闭 | 期望 |  |
|  | 配置水软化器：内置水软化系统 | 期望 |  |
|  | 内置干燥系统，H14高效过滤器 | 期望 |  |
|  | 配备实时运行参数监测接口，可实时监测设备运行情况包括设备运行参数的校验和记录。 | 期望 |  |
|  | 清洗效果达到国际标准 通过ISO9001，ISO13485、VDE、CE相关国际权威认证 | 期望 |  |
|  | 设备结构，双层可拆卸隔热隔音外壳设计，可内嵌实验台下安装。 | 期望 |  |
|  | 内置双层360度旋转喷淋臂装置，保证玻璃器皿能得到有效清洗，双层篮架配置时为三层喷淋臂装置 | 关键 |  |
|  | 内置清洗剂分配泵≥2个，液体清洁剂和液体中和剂均可由内置的泵自动进行配给，包括固体的单门配给器，液体清洁剂配给泵。 | 关键 |  |
|  | 清洗温度可调，温度最高为93度，调整精度为1度，水槽中的双重温度感测器可以保证清洗温度与漂清温度达到要求，确保清洗结果的标准性 | 期望 |  |
|  | 设备配有双蒸汽冷凝装置，防止工作过程中向实验室内排放热蒸汽污染实验环境 | 关键 |  |
|  | 有独立的温度监测系统，温度控制精确 | 期望 |  |
|  | 断电保护功能，即断电后必须经一段时间冷却方可开门 | 关键 |  |
|  | 应具循环水泵高温报警功能 | 关键 |  |
|  | 应具干燥气温报警功能 | 关键 |  |
|  | 应具排水水封设计 | 关键 |  |
|  | 其他运行要求 |  |  |
|  | 可多配其他器皿模块。 | 期望 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 仪器控制系统为全中文操作界面，内置多种清洗程序 |  | 关键 |
|  | 所有涉及版权的软件（我方提供的除外），须授权给用户方并经用户方技术人员确认。 |  | 关键 |
|  | 所有的配套软硬件均须满足相应的法律法规要求。 |  | 关键 |
|  | 软件应有权限分级（3级以上），至少配备工作日志通过以下具体功能，满足制药应用中的电子记录要求 ： • 用户级别安全管理控制 • 电子签名，给全部受控制的系统操作授权 • 工作日志系统，记录系统变更。 |  | 期望 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 应配备以太网接口和USB/RS232接口，可连接网络或外部设备实现数据输入输出及打印等功能。 | 关键 |  |
|  | 应提供数据读取软件，用于备份数据的确认 | 关键 |  |
|  | 权限控制： 至少可分三级 只有经授权人员方可进行数据处理、储存 只有管理员方可设置系统参数（包括时间更改、增删账号、重置账号密码等操作） | 关键 |  |
|  | 可选择中文或英文的用户操作界面, 具有彩色触屏显示 | 期望 |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供的所有文件必须符合良好文件实践GMP要求，如文件编号、版本控制等。 | 关键 |
|  | 每一项检查和测试，供应商应提供双方签字确认的检测报告。 | 关键 |
|  | 提供的文件，应满足以下要求： - 信息准确，完整 - 测试项目全面（涵盖URS需求）， - 测试步骤描述详细、可操作， - 可接受标准合理（不得与URS或法规要求有冲突）， 测试表格的设计内容详细，信息全面，便于人员记录。 | 关键 |
|  | 供应商应提供以下的文件资料 - 仪器出厂校验证书； - 产品质量证明书； - 主要部件清单； - 备品备件清单； - 设备管线连接图 - 验证/确认计划 - 如适用，满足GMP相关法规的评估文件 - 安装确认方案和报告； - 运行确认方案和报告 | 关键 |
|  | 设备供应商负责IQ/OQ的实施，负责数据收集及报告的完成，由我方进行见证。 | 关键 |
|  | 设备至少1套纸张版技术资料（中文或英文）： 1. 设备安装使用维护操作手册 2. 仪表出厂合格证、校验合格证 | 关键 |
|  | 验证相关文件均应为中文版本，应在合同签订后设备发运前交付审核。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书（如温度、流量等），设备到厂验收时有效期不得少于6个月 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 (4)上述URS49～URS58条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 提供专门的培训材料，包括工作原理、设备结构、操作方法、注意事项、维护内容、维修内容等。 | 关键 |
|  | 在设备安装调试之后，安排我公司操作人员到供应商负责现场进行一次正式的工作人员培训，包括工作原理、结构、操作、安装调试过程的注意事项、设备日常维护保养、易损件更换、规格件更换以及维修等内容。 | 关键 |
|  | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行工作原理、结构、操作、安装调试过程的注意事项、设备日常维护保养、易损件更换以及维修等内容的培训，使需方人员能熟练操作并经双方人员认可。 | 关键 |
|  | 通过培训应能达到如下效果： - 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成性能确认及验证。 - 设备维护人员经过培训，能对设备常见故障进行排查，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 - 验证人员应熟悉设备所需验证部分的验证方法，并能独立进行验证。 培训通过考核评估培训效果，只有培训效果评价合格培训方可结束。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，每台设备应配备独立的防震箱，由于包装不良而导致无法达到用户验收标准，则供应商应承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 供应商应负责将设备及材料运送到指定交货地点。 | 关键 |
|  | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器IQ、OQ验证，供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日算起，供应商的质保期为需方现场验收合格后12个月。 | 关键 |
|  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，制造方负责无偿维修或更换。关键零部件如发生更换，质保期自更换日期起顺延12个月。 | 关键 |
|  | 货方要详细说明售后服务和培训的相关内容。售后服务必须及时、详尽，且问题解决完全，4小时内电话响应，48小时内到达现场。 | 期望 |
|  | 供货方应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的隐患，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 期望 |
|  | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所做的简明图册，以便于维护迅速辨识，且能与厂家沟通无障碍。 | 期望 |
|  | 供应商应该提供建议性预防维护位置、时间表、设备状态和指南。 | 期望 |
|  | 如供货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户，走变更程序，变更的风险评估文件需提供给我方审批，如因更换配置导致合同内金额的变化，需和我方达成一致后方可执行。 | 关键 |
|  | 供货方应提供主要备品备件的清单和价格表。在设备使用寿命内，供货方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 期望 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A