超灵敏多功能成像仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-科研楼A区三楼实验室超灵敏多功能成像仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-科研楼A区三楼实验室超灵敏多功能成像仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药物临床试验质量管理规范》（现行版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part11

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

超灵敏多功能成像仪用于凝胶和膜中蛋白质与DNA数字图像的检测和分析。检测范围包括：化学发光、荧光(紫外、红、绿、蓝及双通道近红外)和白光成像。该产品采用先进的光学系统，具有高图像分辨率及灵敏度。 同时还应具备操作简便、性能卓越和多功能性等优势。

病毒性疫苗研究一室需购买1台超灵敏多功能成像仪主要用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括可见光和化学发光等试验。产品基本配置有主机一台、电脑一台、白光反射光源，化学发光样品盘、控制软件、电源线和操作手册，还应有可选的图像分析软件。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 病毒性疫苗研究一室-科研楼A区三楼实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合所放置房间布局 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～85% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置安全电源插座 | 期望 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 重型冷轧钢腔体表面结构，耐腐蚀防锈粉末涂层表面处理 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明 - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | Fujifilm科研级定焦镜头 | 关键 |
|  | 捕获图像模式：全自动（带预曝光功能）、手动、累加及SNOW等4种模式 | 关键 |
|  | 镜头使用特殊光学玻璃材料 | 关键 |
|  | 聚焦和光圈调节功能：光圈按照光源类型全自动调节；自动聚焦或记忆聚焦，手动调焦时全程可视，随时调整样品位置 | 关键 |
|  | 相机物理像素：830万 | 关键 |
|  | 相机冷却方式：空气循环二级热电模块 | 关键 |
|  | 相机冷却时间小于5分钟，可达到绝对温度–25ºC | 关键 |
|  | 像素合并方式：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及32×32 | 关键 |
|  | 具备SNOW模式（信噪比优化模式） | 关键 |
|  | 图像默认保存格式：16 bit tif，自动或手动调节对比度，可将最佳显示效果自动另存为314 DPI的jpg图片 | 关键 |
|  | Colormetric功能 | 关键 |
|  | 具备pre-capture（预曝光）模式，5秒内展示预览图像，并根据所选目的区域，预测最佳曝光时间 | 关键 |
|  | 累加模式可连续拍照，结果图可以自动叠加真彩色Marker，全自动切换光源和计算曝光时间 | 关键 |
|  | 曝光时间：0.01 s-10 h | 关键 |
|  | 多种成像面积可选：8×11cm，10.7×14.7cm,13.3×18.3cm,16×22cm，保存时可优化图像范围 | 关键 |
|  | 图像校正方式：暗场校正、平场校正、变形校正及蓝光切换校正 | 关键 |
|  | 标配大尺寸屏幕：配有12.1英寸高分辨率内置触摸屏，触屏控制机器 | 关键 |
|  | 一体机设计：配置Windows® 10 或Pro系统迷你电脑，256G硬盘，16G内存 | 关键 |
|  | 标配双样品盘：金属盘及玻璃盘，样品盘可清洗，防止化学试剂残留，影响成像效果，最大样品尺寸：16×22cm | 关键 |
|  | 可设置登陆账户及密码，多用户操作，两级管理，以确保系统及实验数据的安全性 | 关键 |
|  | 全自动控制软件，可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存 | 关键 |
|  | CONNECT软件：安装到个人电脑，可远程查看连接到相同局域网的所有仪器的状态，复制结果图像 | 关键 |
|  | 所有成像过程均保持自动对焦 | 关键 |
|  | 图像输出格式：.tif、.jpg，保存的.tif、.jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析 | 关键 |
|  | 标配白光反射LED光源，选配7种LED光源：紫外反射光源、白光透射光源、红、绿、蓝三色可见光反射光源及双通道近红外反射光源，灵活选择光源配置，节约使用成本 | 期望 |
|  | 9位滤光片轮设计，包含两个定制滤光片放置位置，可通过打开机器侧门，轻松放置定制滤光片，实现定制染料成像 | 关键 |
|  | NP透镜模块可选：消除使用多孔板成像时的相差，孔板成像最佳选择 | 关键 |
|  | 数据输出方式：USB、WAN广域网口、远程传输、打印机等 | 关键 |
|  | 中、英文操作指南 | 期望 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 电力供应：100-240VAC10%，50/60 Hz | 关键 |
|  | 工作温度：18C - 28C | 关键 |
|  | 相对湿度：20-70%，没有冷凝水 | 关键 |
|  | 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行 | 关键 |
|  | 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 具有故障报警功能 | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响 | 关键 |
| - 应 | 应有接入局域网的能力以及对实验室数据信息管理系统兼容性 | 期望 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
|  | 可在管理员为用户授权时设置用户账户首次登录强制更换密码，之后每到设置的密码更换时限再次强制更换密码，但不得出现每次账户登录都强制更换密码。 | 关键 |
|  | 系统可兼容windows系统权限划分，在windows系统各级权限下可正常运行，且windows账户的删除不影响该账户下的数据完整性，即其数据不得丢失。 | 期望 |
|  | Windows系统的初始设置需满足所有事件日志的记录功能全面开启，系统时间戳的修改仅可由管理员权限人员执行 | 关键 |
|  | 系统时间戳的修改仅可由管理员权限人员执行 | 关键 |
|  | 关键设置由管理员控制 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录关键操作、系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、权限配置、系统设置、记录删除与修改，以及相应操作人员、日期时间、操作描述、操作原因等。。 | 期望 |
|  | 审计追踪记录应自动存储且不可被删除或更改，可查询、输出、备份恢复、打印 | 期望 |
|  | 系统应可以由管理员新增、修改和删除（禁用）账户 | 期望 |
|  | 电子记录可自动存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：操作者、日期，名称，运行时间，样品名称，样品批号，数据/曲线，审计追踪记录（若适用）等。 | 期望 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改检测结果 | 关键 |
|  | 系统存储容量应满足所有电子记录可存储至产品有效期后1年 | 关键 |
|  | 电子记录的长期存储不得造成系统运行缓慢、卡顿等现象。 | 关键 |
|  | 系统断电恢复不影响系统及参数设置、数据完整性，恢复后系统可正常运行。 | 关键 |
|  | 供应商提供系统及程序备份盘及备份恢复说明 | 关键 |
|  | 供应商提供备份数据读取策略，必要时提供相关程序。 | 关键 |
|  | 系统程序软件必须为正版 | 关键 |
|  | 若有操作系统，则操作系统必须为正版，若操作系统为Windows，必须为专业版以上版本。 | 关键 |
|  | 系统电子记录备份恢复相关的备份、输出、导入功能，应满足备份的电子记录、恢复的电子及应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略。 | 关键 |
|  | 原始电子记录的拷贝应由管理员权限执行 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、计算机化系统相关图纸、图纸清单。 | 期望 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 期望 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 必要的材质清单及材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件： - 验证计划 - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； | 关键 |
|  | 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 按照使用方提供的模板，提供电子版操作说明书（SOP）。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 期望 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、IQ、OQ、文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。厂家协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，一年内免费 保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用