病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组Micro Drop超微量分光光度计用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组Micro Drop超微量分光光度计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组Micro Drop超微量分光光度计。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 安全及环保法规指南

电气安全法规

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室细胞流感课题需购买1台Micro Drop超微量分光光度计用于实验研究，Micro Drop超微量分光光度计是目前使用最为广泛的一款微量分光光度计。主要用于以下几个方面：紫外检测； 核酸检测；探针检测；细胞培养物检测；蛋白检测；蛋白标记检测等。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区一楼综合实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 桌面需有1米×1米的空间用于放置Micro Drop超微量分光光度计 | 关键 |
|  | Micro Drop超微量分光光度计的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出Micro Drop超微量分光光度计选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过桌面承重重量 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应0-40摄氏度环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括20%～90% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 波长范围: 185-910nm； 波长精度: 1nm； 其它: 1mm光程长度（可自动调整到0.05mm）； | 关键 |
|  | 分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)； | 关键 |
|  | 检测下限：2ng/μl（dsDNA）； 检测上限：15000ng/μl（dsDNA）； | 关键 |
|  | 吸光率精确度：0.002Abs(1mm 光程)； | 关键 |
|  | 吸光率准确性：3%(0.65Abs at 350nm)； | 关键 |
|  | 吸光率范围：0.02-300 (相当于10mm光程)； | 关键 |
|  | 核酸检测周期：< 5s； | 关键 |
|  | 体积：220×135×180mm。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 需提供185~910nm的全光谱检测，检测吸收值达到300Abs（dsDNA浓度2~15000ng/ul） | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 任何检测数据都可以通过USB连接接口导出 | 关键 |
|  | 系统断电恢复不影响系统及参数设置、数据完整性，恢复后系统可正常运行 | 关键 |
|  | 系统程序软件必须为正版 | 关键 |
|  | 若有操作系统，则操作系统必须为正版，若操作系统为Windows，必须为专业版以上版本 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验收、维修等活动所需的电子版及打印版图纸。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 部件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂合格证、相关检测报告、各种标示。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 相关说明书各3份。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 标书中明确所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 期望 |
|  | 设备质保期为1.5年，1.5年内免费保修，1.5年后应提供良好的售后服务。 | 期望 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 期望 |
|  | 1.5年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 期望 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 期望 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 期望 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 期望 |

- 附件

不适用