中生武汉生物实验室2号楼冰点渗透压仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室2号楼冰点渗透压仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室2号楼冰点渗透压仪的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《中国药典》2015版

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | ≥5.7寸触摸屏操作 | 关键 |
|  | 测量原理：冰点降低法 | 关键 |
|  | 结晶方式：全自动冰晶注入法，确保结晶过程的稳定性 | 关键 |
|  | 测量范围：0-3000 mOsmol/kg | 关键 |
|  | 样品量：30-50ul | 关键 |
|  | 重复性: ≤±2 mOsmol/kg, [0-400 mOsmol/kg ] ≤±0.5%, (400-1500 mOsmol/kg) ≤±1.0%, [1500-3000 mOsmol/kg ] | 关键 |
|  | 测量时间: ≤1 分钟 | 关键 |
|  | 测量精度：1mOsm/kgH2O | 关键 |
|  | 提醒服务：具有周期性校准提示功能，可设置周期的校准 | 关键 |
|  | 操作语言: 中文和英文两种操作语言，必须有中文操作语言，方便使用 | 关键 |
|  | 制冷方式: 两个独立Peltier半导体制冷系统，无需其他辅助制冷。两个冷却系统控制更温度，可以持续长时间测样。 | 关键 |
|  | 样品编辑：操作界面的样品名可以编辑输入字母加数字组合，并可选择批次测量或单样品测量。 | 关键 |
|  | 校准方式：三点校准和两点校准模式可选，水和已知渗透压值的校准液校准，校准值有多种不同的选择，包括100，300，400，500，700，850，1200，1500，1800，2000，2500等校准值，并有一个可自定义的校准点。 | 关键 |
|  | 数据输出: 仪器配有RS 232、USB数据软件接口，可连Lims系统，可通过软件用于记录和存储测量数据。数据以PDF格式导出并存储，不可更改。 电子报告记录有仪器信息及操作信息等所有信息，记录有设备型号、唯一的序列号，测量日期、时间，每个样品测样的时间，样品编号，测量结果等。进行的操作（比如测样，校准，中止测样，仪器报错等信息）等记录。 | 关键 |
|  | 密码保护：四级密码权限，渗透压仪的实验室选项设置具有密码保护功能，如渗透压仪的日期与时间、校准模式选择等重要设置，通过密码保护防止篡改。 | 关键 |
|  | 内置非热敏打印机，使用标准打印纸，连续打印测量结果，可打印批号、样品编号和日期时间。二种打印模式可设置：批量打印或单个样品打印，可对样品进行包含字母、数字、符号的编码。 | 关键 |
|  | 在管理员权限，可根据需要设置仪器编码，并且操作人员没有权限设置修改该仪器编码。 | 关键 |
|  | 扫码器：连接条形码读取器，扫描条形码，自动输入样品信息 | 关键 |
|  | 设备应具有欧洲ISO13485认证，利于新药申报 | 关键 |
|  | 设备应具有美国FDA注册，利于新药申报 | 关键 |

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 中生武汉生物安全实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 安装外形尺寸(宽×深×高)cm：不小于22.5×40.0×11.2 | 关键* |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～35℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括10%～90% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：D级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220V，50Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备以一体化不锈钢机壳设计，采用不锈钢，防腐蚀。不锈钢机壳经镜面处理，表面光洁平整，便于清洁和消毒处理。外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键* |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对冰点渗透压仪必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 电源：220V/50Hz | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 不锈钢机壳经镜面处理，表面光洁平整，便于清洁和消毒处理 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 仪器全自动校准，无须手动调整电位 | 关键 |
|  | 三点校准模式，可选择多种不同的校准值，自动显示测量结果，可通过配套的软件记录并存储测量结果。 | 关键 |
|  | 是否具备自动故障检测提示功能 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 具有三级权限，可设置多个账户和登录密码 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 具有良好的接地功能 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 - 设计确认及文件（DQ）；提交时限：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交 - 安装确认及文件（IQ）；提交时限： OQ开始前完成审批并提交 - 运行确认及文件（OQ）；提交时限：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 - 验证总结报告（VSR）；提交时限：PQ完成后开始起草，最终验收前提交 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 符合GEP的文件交付包。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训还应有安全使用和应急处置措施的相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。必需安装到指定地点，供应商提供费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、GMP相关系统及风险评估DQ、IQ、OQ、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A