中生武汉生物实验室1号楼凝胶成像分析仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼实验室凝胶成像分析仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼实验室凝胶成像分析仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求

- 系统描述

主要用于核酸、蛋白质电泳观察、照像和实验结果科学分析

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装在中生武汉生物实验室1号楼实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合科研楼一楼实验室布局（外形尺寸（L×W×H）：456×435×780mm） | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～85% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：非洁净区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 立即成像，仪器可连续正常运行 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | Fujifilm科研级定焦镜头：F0.74，焦距39mm； | 关键 |
|  | 镜头应使用光学玻璃材料； | 关键 |
|  | 光圈可按照光源类型全自动调节； | 关键 |
|  | 具有自动聚焦或记忆聚焦功能；手动聚焦时全程可视，可随时调整样品位置； | 关键 |
|  | CCD物理像素不低于800万；CCD冷却时间小于5分钟；具有至少1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及32×32的像素合并方式；像素范围16 bit，接近5个数量级； | 关键 |
|  | 需要捕获图像模式能够具有全自动、手动、累加及SNOW这四种模式，且每种模式下都可自动获取真彩色的Marker条带；最佳可现实314 dpi的图片； | 关键 |
|  | 具有预曝光功能，5秒左右能展示预览图像；累计模式需连续拍照50张；曝光时间范围：0.01秒~10小时； | 关键 |
|  | 具有暗场校正、平场校正、变形校正、蓝光切换校正4种图像校正功能；仪器屏幕尺寸不低于12英寸；有配套的键盘及鼠标；配有双样品盘：金属盘及玻璃盘，样品盘可清理； | 关键 |
|  | 仪器可设置登陆密码，多用户操作；全自动控制软件，可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存； | 关键 |
|  | 所有成像过程均能保持自动对焦；图像输出格式应包括：tif, jpg；配备白光反射LED光源；滤光片可替换； | 关键 |
|  | 数据输出方式应包含：USB、WAN广域网口、远程传输、打印机；仪器相关电脑一台，安装分析软件Image Quant。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 电脑可控制凝胶成像系统的数字显示，紫外开关 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 凝胶成像细胞软件与计算机相容 | 关键 |
|  | 软件可控制曝光时间强弱以看到微弱信号 | 关键 |
|  | 配有软件操作指南flash | 关键 |
|  | 图像输出格式:.tif、.bmp、.png、.jpg | 关键 |
|  | 光源的开放可通知软件也可以手动 | 关键 |
|  | 软件的打开需要密码的输入 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改分析结果 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和4793.4的要求 | 关键 |
|  | 设备按法规要求配备接地线，接地电阻不大于0.1欧。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。，设备开箱验收时提交文件 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。，设备开箱验收时提交文件 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等。DQ开始前完成审批提交文件 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。不晚于IQ开始前提交文件 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。不晚于IQ开始前提交文件 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。设备开箱验收时提交文件 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书，不晚于IQ开始前提交文件 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期），设备开箱验收时提交文件 | 关键 |
|  | 设备组装图纸、实物图、必要的局部图、控制原理图，不晚于IQ开始前提交文件 | 关键 |
|  | 操作手册及维护手册，设备开箱验收时提交文件 | 关键 |
|  | 关键组建寿命说明，设备开箱验收时提交文件 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 期望 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算; | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务; | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决; | 关键 |
|  | 3年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态; | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换. | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装遵守安全和施工规定; 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

“N/A”