病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组毛细管电泳仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室毛细管电泳仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室毛细管电泳仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

购买一台用于DNA片段大小、条带分布定性定量检测，病毒RNA定性定量分析，二代测序（NGS）过程中基因组DNA及文库质控的仪器，位于病研二室-科研楼A区一楼实验室。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装在病研二室-科研楼A区一楼实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合实验室台面布局，约80*80*80厘米以内（宽*长*高） | 期望 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 期望 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：小于80% | 期望 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：普通区域 | 期望 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀 | 关键 |
|  | 至少应有永久贴牢和清楚易认的标识： 制造/供应单位 | 关键 |
|  | 至少应有永久贴牢和清楚易认的标识：产品注册号 | 关键 |
|  | 至少应有永久贴牢和清楚易认的标识： 型号 | 关键 |
|  | 至少应有永久贴牢和清楚易认的标识： 生产日期或编号 | 关键 |
|  | 至少应有永久贴牢和清楚易认的标识： 对设备必要的说明 | 关键 |
|  | 至少应有永久贴牢和清楚易认的标识： 安全标识 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 配有激光诱导荧光模块，检测样本的发射波长范围：500～600nm | 关键 |
|  | 光源：长寿命LED光源，激发波长470nm | 关键 |
|  | 样本通量：1-96个 | 关键 |
|  | 片段大小分辨率2bp | 关键 |
|  | 12通道毛细管长度55cm或者80cm | 关键 |
|  | 毛细管的冷却方式为风扇冷却或液体冷却 | 关键 |
|  | 可检测样品浓度5ng/mL以下的样品 | 关键 |
|  | 可检测DNA范围：1～100000bp | 关键 |
|  | 可测出信噪比大于10：1的信号 | 关键 |
|  | 可满足不同型号试剂盒 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 内置自动进样器，具有压力与真空两种进样方式 | 关键 |
|  | 分析前全自动灌胶 | 关键 |
|  | 自动化样品处理 | 关键 |
|  | 全自动进Marker和Ladder | 关键 |
|  | 分析结束后全自动清洗毛细管并将毛细管置入毛细管保存液中 | 关键 |
|  | 配有电脑及专用分析软件 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 操作系统及软件为专业正版 | 关键 |  |
|  | 系统时间为北京时区，误差≤5s/24h | 关关键 |  |
|  | 软件具备权限或密码登录功能 | 关键 |  |
|  | 可导出、备份、自动储存实验结果 | 关键 |  |
| - k | 可自行调整实验结果图，放大或缩小 | 关键 |  |
|  | 软件结果给出片段相对定量及占比数据 | 关键 |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和4793.4的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 组件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 操作手册及维护手册。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 实物图纸。提交时限：设备开箱验收 | 期望 |
|  | 必要局部图纸。提交时限：设备开箱验收 | 期望 |
|  | 设备供应商负责制定设备验证计划、DQ/IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。提交时限：设备验证完成 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括：验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作 | 期望 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作（包括设备及其计算机化系统验证），并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 期望 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 期望 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 期望 |
|  | 验证方案和记录需经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 期望 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 4周内交货 | 期望 |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 3年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |
|  | 验收时，所有设备安装、调试、验证、试用已完成，并经过用户使用部门及工程部等确认。 | 关键 |

- 附件

不适用