中生武汉生物实验室组织匀浆器 用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室组织匀浆器 的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室组织匀浆器 。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

- 中国药典2015年

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- GB52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- 《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008

- 系统描述

中生武汉生物实验室1号楼需购买1台组织匀浆器用于试验样品组织的研磨、破碎及匀浆。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过桌面承重重量。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：至少能适应10~40℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括20~90%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：~ 220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 适用于工作区域配置的防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，能耐正常的磨损。 | 关键 |
|  | 设备边角为弧度角设计，圆润光滑。 | 关键 |
|  | 设备内胆为不锈钢材质，清洁消毒方便。 | 关键 |
|  | 设备所用材料结构稳定，有足够的强度。研磨套件材料为硬质刚、聚四氟乙烯、氧化锆，适配器为聚四氟乙烯或合金钢材质。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识 1）制造/供应单位； 2）产品注册号； 3）型号； 4）生产日期或编号； 5）对设备必要的说明； 6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 研磨时，研磨腔体温度可设定，设定范围为0℃~室温，全程低温控制研磨腔体。 | 关键 |
|  | 温度控制精度为±0.5℃。 | 关键 |
|  | 可同时研磨32×2ml、8×（5ml~15ml）、4×25ml、2×50ml等规格数量的研磨管。 | 关键 |
|  | 进料尺寸可以根据适配器进行调节。 | 关键 |
|  | 出料粒度：~ 5μm。 | 关键 |
|  | 工作时间：0~9999min。 | 关键 |
|  | 均质速度：0~70Hz/s。 | 关键 |
|  | 加速：能在2秒内达到高速。 | 关键 |
|  | 减速：能在2秒内达到低速。 | 关键 |
|  | 研磨球：直径为0.1~30mm可选，可有合金钢、铬钢、氧化钴、碳化钨、石英砂等材质可供选择及使用。 | 关键 |
|  | 噪音等级：<55dB。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 触摸屏显示，可设置研磨运行时间、温度和频率，可显示运行倒计时、当前温度和运行频率。 | 关键 |
|  | 开盖时运行保护，电磁锁定。 | 关键 |
|  | 带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护。 | 关键 |
|  | 样品管在破碎过程中处于全封闭状态，样品完整保留在管内，避免样品间的交叉污染以及外界污染。 | 关键 |
|  | 程序能够存储10组自定义研磨程序，可随时调出使用，一键复位。 | 关键 |
|  | 重复稳定性：相同研磨程序下能够获得相同的研磨效果。 | 关键 |
|  | 研磨时，研磨腔体内温度要保持相对恒定，超温报警。 | 期望 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 系统应具有良好的接地。 | 关键 |
|  | 金属外壳应具有良好的接地。 | 关键 |
|  | 研磨电机应有过流保护，当电机过载时，设备自动停机。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供图纸：实物图、尺寸图、各种验收及维修等活动所需的电子版及打印版图纸。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供设备使用操作说明书、维护保养说明书、交付计划表。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供安全报告。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供现场验收测试（SAT）。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应包括安全使用和应急处理措施相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期1年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

需配备24×2ml和8×15ml适配器各一个，研磨管若干，并配置相应数量的研磨球。