中生武汉生物实验室全自动组织切片机 用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室全自动组织切片机 的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室全自动组织切片机 。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

- 中国药典 2015年

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- GB19517-2009国家电气设备安全技术规范

- 系统描述

中生武汉生物实验室1号楼需购买1台全自动组织切片机用于实验研究，主要用于研究、观察、判断细胞组织的形态变化、免疫组化、免疫荧光。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸要求能保证整机稳定可靠的输出和生产操作顺利的进行。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过桌面承重重量。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：至少能适应10~40℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括20~90%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：~220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备边角为弧度角设计，圆润光滑。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识 1）制造/供应单位； 2）产品注册号； 3）型号； 4）生产日期或编号； 5）对设备必要的说明； 6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 切片厚度范围0.5~100μm。最小切片厚度0.5μm，切片精度可达0.5μm。 | 关键* |
|  | 修块厚度范围1~800μm。最小修片厚度1μm，修片精度可达1μm。 | 关键 |
|  | 进样方式为侧面旋钮进样，电动进样速度为0~1800μm/s可调。 | 关键 |
|  | 回缩：0~250μm可调。 | 关键* |
|  | 水平进给行程：28μm。 垂直切片行程：70μm。 | 关键 |
|  | 样品定位：X/Y轴8°。 | 关键 |
|  | 最大样品尺寸（mm）：55×50×30。 | 关键 |
|  | 废屑槽易于清理。 | 关键* |
|  | 样品的定位采用可视指针刻度标识。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 整体运行环境要求温度、湿度相对恒定。 | 关键 |
|  | 切片刀应易于更换。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 手轮双锁定系统。 | 关键* |
|  | 具备安全紧急制动系统，安全报警系统，刀架侧向移动调节。 | 关键 |
|  | 具剩余进样报警功能，1mm进样提醒，及时提醒切片水平进程。 | 关键 |
|  | 样品位置记忆功能，实现一键复位。 | 关键* |
|  | 具有报警记录、日志记录、切片厚度和切片总数的记录，对实验进行历史追溯。 | 关键 |
|  | 彩色触摸屏显示装置，可切换多种切片模式，查询历史记录等。 | 关键* |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 在切片过程中，若刀头遇到阻碍，刀头电机应能立刻断电，随后设备复位。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 系统应具有良好的接地。 | 关键 |
|  | 电源电压：AC 220V±10%，50Hz，能满足要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包括各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸；注释参考等；图纸清单，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文，应该说明校准周期，并提供校准服务。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供安全报告。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收时提供现场验收测试（SAT）。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 满足GMP、GAMP验证文件： - 验证计划； - 满足GMP、GAMP5相关法规的评估文件； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注册每一个组件的保修期。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应包括安全使用和应急处理措施相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括安装确认（IQ）、运行确认（OQ）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期不少于1年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

配备一次性病理刀片（80mm×80mm×0.25mm）一盒（50片/盒），用于石蜡切片或冷冻切片。