中生武汉生物实验室血生化分析仪 用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室血生化分析仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室血生化分析仪 。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

- 中国药典2015年

- 《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 安全及环保法规指南

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 GB 4793.1-2007

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- 系统描述

中生武汉生物实验室1号楼需购买1台血生化分析仪用于实验研究。血生化分析仪是由生化仪检测主机、电源线、连接线、IVLS生化仪操作管理系统组成，检测原理为反射光度检测法，试剂片采用多层膜干化学技术，且多层膜中含有过滤层，可消除溶血、脂血、黄疸对化学反应的影响，用于检测生化项目指标，包括酶类（如ALT和AST），蛋白质（如血清总蛋白和白蛋白），离子（如Na+、K+、Cl-），血糖、胆汁酸等，用以反映实验动物的肝脏，肾脏，心脏，胰腺，骨骼肌等身体器官的生理病理情况，以及药物代谢反应等。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 仪器设备置于生物安全柜中进行实验操作，外形尺寸应小巧。 | 关键* |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出具体型号的设备尺寸和安装环境要求，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过桌面承重重量。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：至少能适应15~30℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括15~75%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：洁净区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：100~240V，50/60Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备设计结构尽可能简洁、平滑、易清洗消毒，无残余死角和不残留液等。 | 关键 |
|  | 设备边角为弧度角设计，圆润光滑。 | 关键 |
|  | 连接部件位置合理，稳定可靠。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识 1）制造/供应单位； 2）型号； 3）产品参考号； 4）对设备必要的说明 5）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 反应速度：6~8min/样本（全套项目与单个项目速度相同）。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 检测原理：反射光度检测法，提供≥36个检测报告项目，标配电解质模块，其中常规生化项目不少于32个，电解质项目不少于4个（Na、K、Cl、Na/K）。 | 关键 |
|  | 试剂技术：采用多层膜干化学技术，且多层膜中含有过滤层，可消除溶血、脂血、黄疸对化学反应的影响。 | 关键 |
|  | 可用样品模式：动物血清、血浆、尿液和肝素锂抗凝的全血。 | 关键 |
|  | 仪器内部数据库提供不少于39种不同年龄不同种属动物的正常参考值：小鼠、大鼠、兔子、猴子、豚鼠、迷你猪、骆马、绵羊、山羊、猪、犬、猫、马、貂、牛、鸟禽类、蜥蝪、蛇、龟等。 | 关键 |
|  | 内置离心机：自带12000rpm高速离心机，全血无需处理即可上样。 | 关键 |
|  | 试剂耗材：单项试剂片和试剂套组两种方式供选择，可根据需求自由组合。每片试剂片采用独立锡箔纸包装，条形码识别，即开即用，不浪费。 | 关键 |
|  | 操作界面：动物专用分析软件，具备动物种属、样本类型、稀释模式选项，中英文自由切换。 | 关键 |
|  | 样本量：血清≤10μl /生化项目；全血≤700μl/样本。 工作模式：双通道全自动计数检测。 校准方式：用配套校准物和新鲜血进行人工校准或自动校准。 清洗方式：正压反冲及智能自动冲洗。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 整体运行环境要求温度、湿度相对恒定。 | 关键 |
|  | 设备运行的噪声≤65dB。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 所有的电气系统均需配备安全标识。 | 关键 |
|  | 具备故障报警功能。 | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响。 | 关键 |
|  | 仪器内部配置离心机，可以自动实现全血到血浆的制备，还可以自动进行样本的稀释等操作，避免人为操作误差。 | 关键 |
|  | 仪器可以提供大鼠、小鼠、兔、猴等多种动物的参考值范围，样品检测完成后显示结果和正常值范围，异常结果用特殊方式标示。 | 关键 |
|  | 仪器设备配有专用质控品进行质控和校正。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 系统软件程序必须为正版，不允许自行安装其它任何软件或者卸载测序软件。 | 关键 |
|  | 操作系统必须正版，若操作系统为Windows，必须为专业版本以上版本，初始设置要求全面开启系统事件日志功能。 | 关键 |
|  | 系统时间应为北京时区，与标准北京时间流速误差不大于5s/24h，系统应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
|  | 仪器控制软件包含3级用户类型，分层权限管理及密码管理功能，根据不同用户分层实现不同层次的管理和应用。 | 关键 |
|  | 关键设置、电子记录备份恢复、时间设置应为管理员权限。 | 关键 |
|  | 有密码权限保护，防止他人登录修改设置信息，窃取信息。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其它符号显示）。 | 关键 |
|  | 系统具备审计追踪功能，可以记录系统和安全事件，比如登录登出、密码更改、权限管理、方法参数更改、关键系统设置、记录备份删除等，以及相应操作人员、日期时间、操作原因等。 | 关键 |
|  | 使用者不能修改检测结果。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与存储的电子记录一致。电子版记录可自动存储为不可修改的格式，可以查询、输出、备份恢复和打印，不能修改。打印的报告，数据不变，保持一致。 | 关键 |
|  | 实验结果支持网络数据传输，也可以通过USB链接接口导出。 | 关键 |
|  | 电子记录备份恢复功能正常，备份的电子记录应完整，与原始电子记录应一致。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备运行时，进/出样的舱门自动锁死。 | 关键 |
|  | 当设备出现故障，内置离心机的转速过低或过高时，设备应能及时切断电源。 | 关键 |
|  | 当内置离心机转动不平衡，出现抖动时，设备应能立刻切断电源。 | 关键 |
|  | 内置离心机的电机应有防抱死的设计。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 仪器设备应具有良好的接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌等。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、报关单，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供设备操作手册：语言为中文，应该说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（说明书、调试清单、保修信息、运行和维护手册、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等，不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供设备配置清单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供设备及其主要零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的文件： - 满足GMP、GAMP5等相关法规的评估文件； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 协助完成PQ； - 若仪器为进口设备，则需提供中英文版本验证文件。。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、型号，并且注册每一个组件的保修期； - 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作； | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应包括安全使用和应急处理措施相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ文件与服务，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备安装调试成功开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少1年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内反应，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用。