中生武汉生物安全实验室1号楼台式离心机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼实验室台式离心机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司中生武汉生物实验室1号楼实验室台式离心机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- GB52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求

- GB12265-2000 机械防护安全要求

- 系统描述

中生武汉生物实验室1号楼实验室台式离心机需购置1台小型台式离心机，用于实验相关样品的分离。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 中生武汉生物实验室1号楼实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 长宽高：38cm×64cm×29cm。 | 关键 |
|  | 开盖高度63cm。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 不超过桌面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面需耐受消毒剂。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，腔体四周有装甲钢板作为保护。 | 关键 |
|  | 标准配件系统含角转头。 | 关键 |
|  | 显示屏不存垢、易清洁、安装位置便于操作者操作和观察。 | 关键 |
|  | 设备设计结构尽可能简洁、平滑、易清洗消毒，无残余死角和不残留液等。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识 （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 能连续运行不少于8小时。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 可离心 0.2 mL，1.5/2.0ml，5ml，15ml，50ml的离心管、微孔板和 PCR 板等。 | 关键 |
|  | 固定角转最高转速：30130×g（17500rpm）。 | 关键 |
|  | 含24×1.5/2.0ml固定角转，6×15/50ml固定角转。 | 关键 |
|  | 温度范围-11~40℃，精度±1℃。 | 关键 |
|  | 有转头锁定功能与不平衡检测系统。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 具备软刹车功能，防止样品重悬。 | 关键 |
|  | 所有转子在最高转速时，均可维持在4℃。 | 关键 |
|  | 具有瞬时离心功能，按住即可离心。 | 期望 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 自动待机功能，1、 2、 4、8 小时无使用后自动关机，节省能耗，延长压缩机使用寿命。 | 关键 |
|  | 快速制冷编程功能，可以预先设定制冷的时间和日期，在预定时间进行快速制冷，可显示转速、温度。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 运行安全保护：离心机处于工作时，门盖自锁，无法打开。 | 关键 |
|  | 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀 | 关键 |
|  | 超速保护：因某种原因转速过大或过小，控制系统能立即识别并迅速切断电源。 | 关键 |
|  | 振动保护：转子不平衡运转时，产生振动，控制系统自动识别，显示并迅速切断电源。 | 关键 |
|  | 温度保护：当离心机腔体内温度发生异常，系统会报警离心机后不继续工作。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 过电流保护：电网电流高于某一额定值时，或频率超出范围时，仪器报警不能运转。 | 关键 |
|  | 台式离心机应有良好的接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 详细设计选型及技术文件：功能设计说明、配置清单与说明。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 图纸：各种安装、确认、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、实物图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、图纸清单等。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 组件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备制造相关文件：工厂相关检测报告、材质清单、材质报告及合格证（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 易损件、备用零部件清单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关第三方校验报告及计量证书。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。维护保养说明必须注明转子的使用寿命，和转子达到使用寿命后的注意事项和安全措施。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备主机质保期为一年，一年内免费保修，保修期一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，提供经销商和工程师的联系方式，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用