金港产业园区实验动物室快速样品制备仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	10

10	文件要求	11

11	服务要求	12

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司金港产业园区实验动物室快速样品制备仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司金港产业园区实验动物室快速样品制备仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中华人民共和国药典》2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 安全性符合UL与CE标准

- 系统描述

金港产业园区实验动物室需购买1台快速样品制备仪，主要用于实验动物组织样品处理，为实验动物DNA、RNA提取和PCR检测做准备。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 快速样品制备仪到货后放于金港产业园区实验动物室质量检测间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 长*宽≤500*400mm，设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：0℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：0～80%RH | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：A/B/C/D级洁净区和普通区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀、以及其它肉眼可见的外观缺陷，易清洗。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； （5）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 运动方式：“8”字型，可以使样品管同时产生三种运动方式（旋涡式、震荡式、抽吸式），从而使微珠均匀高效的撞击样品得到高效的破碎效果。 | 关键* |
|  | 转速范围：4.0- 10.0 m/s ， 0.5 m/s递增 | 关键* |
|  | 加速和制停：2秒内达到最大速度，2秒内减到停止 | 关键 |
|  | 时间设定：120秒，每秒递增; | 关键* |
|  | 循环数：可设1-9个循环，每个循环之间可设1-300秒停顿时间 | 关键 |
|  | 旋钮式压盖设计，可使样品管100%能压牢 | 关键* |
|  | 能彻底的研磨动物组织，血管，皮肤，骨, 粪便等样品 | 关键* |
|  | 界面：触摸屏界面，屏幕大小：151.5mm*85.5mm，实时显示程序运行时间与速度。 | 关键 |
|  | 微控制器：Arm处理器，内存64MB | 关键 |
|  | 73个预设程序可供选择 | 关键 |
|  | 12个客户个性化程序储存空间 | 关键 |
|  | USB端口,可随时更新程序 | 关键 |
|  | 具有数据导入输出功能 | 关键 |
|  | 可随意更换适配器，至少有以下适配器可供选配，2.0ml×24适配器（标配），15ml×12适配器，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器 | 关键* |
|  | 每个适配器都可作为管架，放上样品直接放入-20或-80度冰箱内 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 安全装置： 开盖检测:当转子速度不为0时，盖子无法打开 电动机过热检测：电动机过热时，自动停止工作 转子故障检测：启动前，转子自动故障检测，检测无故障时才能正常启动 当上述问题出现时，设备有声音报警提示 | 关键* |
|  | 驱动系统：无碳刷电机驱动 | 关键 |
|  | 透明顶盖，频闪灯设计，可清晰观察整个样品破碎流程 | 关键 |
|  | 针对不同的样品有不同的优化配套抽提试剂盒。 | 关键 |
|  | 噪音等级<70 db | 关键 |
|  | 操作温度：2℃-48℃ 工作相对湿度：30%—55% | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
| 8.2 | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | - 设备的金属外壳应有良好的接地；设备的防尘防水能力至少达到IP63，设备的电机应有过载保护，电器电路应有过流保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸、注释参考等；P&ID图（至少是控制原理图）；图纸清单。 | 关键 |
|  | 部件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂合格证、出厂测试合格证、相关检测报告、相关材质报告及合格证、必要的相关证书、各种标示。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：满足GMP相关要求，安装确认及文件（IQ）、运行确认及文件（OQ）、性能确认及文件（PQ）验证需要专业人士配合科室完成。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |  |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 |  | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 |  | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |  |
| - 需 | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内提供现场服务。 | 关键 |  |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |  |
|  | 厂家应提供易损零部件和零部件清单，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |  |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |  |

- 附件

不适用。