细菌类疫苗室钩端组液氮罐用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司钩端组液氮罐的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司钩端组液氮罐。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品GMP指南》（2011版）

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 液氮生物容器GB/T 5458-2012

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

细菌类疫苗室钩端组需要购买一台液氮罐，用于钩端螺旋体菌种保存(试验用)。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 101大楼406号房间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸大于120L,小于150L。设备的形式尺寸应符合制造商说明书及图纸的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10-40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 电源电压：220V 50Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面要光滑、平整、便于清洁。 | 关键 |
|  | 罐体内外材质为双层铝制材料。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 容积为121L | 关键 |
|  | 工作体积111L | 关键 |
|  | 冻存架数量至少4个 | 关键 |
|  | 罐口直径21.5cm | 关键 |
|  | 静态蒸发率不超过1L/D | 关键 |
|  | 静态保存期122天 | 关键 |
|  | 2ml冻存管数量至少4000个 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 配备液位报警器 | 关键 |
|  | 配备液位尺 | 关键 |
|  | 配备锁紧装置的防护盖 | 关键 |
|  | 配备锁装置,防止被盗 | 关键 |
|  | 配备防护手套（短手套2双，长手套2双） | 关键 |
|  | 配备至少聚碳酸酯盒20个 | 关键 |
|  | 配备低温记号笔（4种颜色红、黑、蓝、绿各配两只） | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | 常压储存，液氮罐应配置排气阀，能将蒸发的氮气及时排出. | 关键 |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文 | 关键 |
|  | 提供第三方或有资质供应商提供的校验报告及计量证书 | 关键 |
|  | 设备开箱验收提供安全报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 具有医疗器械注册证 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备交付计划表 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，1年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A