流感病毒疫苗室台式冷冻离心机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室台式冷冻离心机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室台式冷冻离心机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《中国药品检验标准操作规范和药品检验仪器操作规程》（2015版）

- 《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求

- GB52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求

- GB12265-2000 机械防护安全要求

- 系统描述

流感病毒疫苗室需购买1台冷冻离心机用于1%鸡红细胞悬液的制备。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 流感病毒疫苗室综合实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 可放置于800×1000mm的桌面位置内 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备重量应符合制造商说明书 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明 - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 能连续运行不少于8小时。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 可离心 0.2 mL，1.5/2.0ml，5ml，15ml，50ml的离心管、微孔板和 PCR 板等。 | 关键 |
|  | 固定角转最高转速：30130×g（17500rpm）。 | 关键 |
|  | 含24×1.5/2.0ml固定角转，6×15/50ml固定角转。 | 关键 |
|  | 温度范围-11~40℃，精度±1℃。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 有快速制冷功能，在达到设定转速时，所有的转子均可达到4℃，并且在正常室温条件下和最高转速时保持此温度 | 关键 |
|  | 可自动识别不同款转子，进行限速控制 | 关键 |
|  | 降低仪器运行时产生的振动：既有利于离心样品本身，又降低噪音的产生 | 关键 |
|  | 静音操作，最大转速和制冷开启时噪音均达到标准 | 关键 |
|  | 关闭离心机盖后有自锁功能，在离心状态时，仪器安全锁定机盖 | 关键 |
|  | 平衡检测：带有不平衡检测和保护功能 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 温度控制采用微电脑控制，温度数字显示。 | 关键 |
|  | 转速、相对离心力和半径修正值等参数可由用户输入，离心过程中可改变参数值 | 关键 |
|  | 可选择的程序记忆功能，储存数量不少于20个用户程序 | 关键 |
|  | 达到预定转速后，再进行倒计时 | 关键 |
|  | 设备应带有报警功能，保证设备在异常情况下停机 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | 机盖、轴承位、传动带工作区域的密封须达到要求。 |  | 关键 |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |  |
|  | 仪器要有漏电保护功能 | 关键 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 供应商提供满足GEP要求的文件交付包（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件：设备详细软硬件设计说明、功能说明、配置清单与说明。（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 有设备的配置列表（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 厂家文件：出厂合格证。（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告。（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 项目质量计划（PQP）（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告（SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交） | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文。 （设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试报告，调试总结报告等（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 供应商需提供首次验证文件：（1）验证计划（设计阶段，设计确认开始前提交）；（2）满足GMP等相关法规的评估文件（系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前提交）；（3）安装确认及文件（IQ）（SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交）；（4）运行确认及文件（OQ）（IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交）；设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，辅助完成PQ相关验证工作，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 需求追溯矩阵（RTM）、验证总结报告（VSR）（PQ完成后开始起草，最终验收前提交） | 关键 |
|  | 设备交付计划表（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性 （设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。（设备开箱验收前提交） | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。厂家协助完成PQ | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 供应商应明确哪些是关键部件，并提供关键部件、易损部件的备用件，易损件（备件）的配置的足够2年使用，定期每年1次的技术回访。2年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用