质量保证部超声波流量计用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	10

10	文件要求	11

11	服务要求	12

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部超声波流量计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量保证部超声波流量计。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 21CFR Part11

- GAMP5

- ISO14644

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

质量保证部验证组因新建设项目验证需要购买1台超声波流量计，用于监测车间液体、水系统管道流量测量  。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 超声波流量计到货后必须送达QA人员指定位置开箱验收，仪器可在所有车间不同测量位置间移动。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 超声波流量计要方便工作人员在不同测量位置间的移动。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出超声波流量计设计选型方案及相应附件的设计选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 超声波流量计尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～35℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括20%～75%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：A级/B级/C级/D级/CNC区/普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备表面：表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷。表面易于清洁消毒、防腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 标记：产品铭牌、标识、标贴等标牌类零件的安装或粘连位置应正确、端正，标牌表面的文字、符号、图案等应正确、清晰。 | 关键 |
|  | 配件：零部件安装位置应正确、端正，品牌规格符合设计文件要求。 | 关键 |
|  | 设备主题结构采用抗氧化和抗冲击的材质，确保设备整体的安全性和稳定性。 | 关键 |
|  | 材料应不会释放出导致危害健康及环境的有毒物质。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 使用流体：水、热水、蒸馏水、酒精、均匀液体 | 关键 |
|  | 适用管道内径：13~6000mm | 关键 |
|  | 流速测量量程：0~32m/s。 | 关键 |
|  | 测量精度：±1.0% of rate | 关键 |
|  | 运算输出周期：1秒 | 关键 |
|  | 显示器：带背光彩色LCD | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 接头适合本公司内各液体管道口径。 | 关键 |
|  | 传感器建议采用外夹式且耐高温 | 关键 |
|  | - 电源电压：内置电池（充足电状态可连续使用12小时） | - 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 设置要求：能够设置测量日期、时间、位置、置信度、测点数，及运行周期、连续测量次数、测量间隔等参数。 | 关键 |
|  | 打印功能：打印机支持通用打印接口。 | 关键 |
|  | 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 配有操作显示界面、关键参数设置及运行状态显示。 | 关键 |
|  | 系统需随时显示日期，时间，参数及当前的检测值。 | 关键 |
|  | 数据储存：数据能够储存并查询。 | 关键 |
|  | 通讯功能：能通过PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
|  | 可设置最大登陆失败尝试次数、最长密码更换周期、系统自动锁屏/登出时限。 | 期望 |
|  | 若账户锁住，系统管理员应可以激活锁住的账户。 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户。 | 关键 |
|  | 具备用户登录、登出及切换用户功能，无需关机可更换用户登录。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与存储和打印的记录应是一致的。 | 关键 |
|  | 数据自动记录并存储，数据和曲线可在仪器上查询、输出、实时打印，并可以拷贝保存，原始数据不可更改。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改检测结果。检测结果可通过仪器实时打印，打印记录上包括时间、日期、环境级别、操作序列号、用户ID、检测数据、必要的设置参数、必要的报警信息。其中操作序列号为自动顺序生成，不可人为设置或修改，可追溯。 | 关键 |
|  | 可将存储的所有电子记录（数据/曲线记录）输出至配置的PC端，通过配置的PC端程序进行储存数据的查看、备份、导出、打印。输出的记录均为不可修改格式。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 断电时记录并存储停电时的运行状态信息。通电后可以继续在停电之前的状态下继续启动运行，并保持原有运行模式。断电恢复应不影响数据完整性、参数设置和系统运行。 | 关键 |
|  | 系统应有足够的容量存储至少五年的原始电子记录（包括：数据/曲线记录），且不影响系统运行。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果。 | 关键 |
|  | 打印结果应包含以下内容：日期，名称，时间，参数，检测数据，检测级别，运行号等。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件：软硬件设计说明、功能说明、配置清单及说明。 | 关键 |
|  | 图纸：各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版实物图、P&ID图、控制原理图、架构图、局部图及其他计算机化系统相关图纸等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 零部件清单、易损件清单、备件、消耗品清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | - 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期：所有产品均必须由供方提供至少 1 年的全免费上门保修服务，并终身维护。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A