欣宁楼流感病毒疫苗车间孵胚箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1.	目的	4

2.	范围	4

3.	参考文件	4

4.	职责	4

5.	系统描述	5

6.	安装要求	5

7.	运行要求	6

8.	电气、自动控制要求	7

9.	安全要求	9

10.	文件要求	9

11.	服务要求	11

12.	附件	13

# 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼流感病毒疫苗车间孵胚箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

# 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼流感病毒疫苗车间孵胚箱。

# 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《中国药品检验标准操作规范和药品检验仪器操作规程》（2015版）

- 21 CFR Part 11 《电子记录和电子签名》

- 《良好自动化生产实践指南 第五版》GAMP5

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

# 系统描述

流感病毒疫苗室需购买2台孵胚箱，用于欣宁楼流感病毒疫苗车间毒种制备（2台）

# 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装在欣宁楼流感病毒疫苗车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 1160*1965*860mm（2台） | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 100Kg（1000枚规格） | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括10%～90% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：洁净区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 适用于我公司纯化水最大流量6L/h，平均流量1.56L/h | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 蛋架材质为304不锈钢，外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，易于清洁，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 箱体应采用保温材料制作。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

# 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 视在功率：1.5kw~2.0kw | 关键 |
|  | 控温范围：30℃~40℃，精确控温范围：33℃-35℃，温度控制精度：±0.3℃ | 关键 |
|  | 控湿范围：40%~90%，精确控湿范围：60%~80%，湿度控制精度：±3.0 % | 关键 |
|  | 最大孵胚数量：1160*1965*860mm（1000枚） | 关键 |
|  | 箱内温湿度稳定均匀，箱内各点温差不超过±0.3℃ | 关键 |
|  | 内设风扇 | 关键 |
|  | 既可外接纯化水加湿，也应配备加湿水箱。若使用水箱加湿，一次加水可供应至少48小时。两种供水方式均采用外置蒸汽式加湿，并能与湿度联动控制。 | 关键 |
|  | 比例式自动风阀执行器，带位置反馈，准确定位风阀开度，根据温度情况自动开大或关小，维持合理通风量。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 供应商提供第三方验证的水银干湿表、标准温度计 | 期望 |

# 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 高低温湿度报警控制器，可根据需要设定报警温度和湿度上下限： （1）两种故障报警：高低温湿度报警、传感器故障报警 （2）两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 （3）报警记录可存储、查询、打印、转移备份和恢复，存储和导出的记录为不可修改格式。 所有报警能手动消音。 | 关键 |
|  | 具有高温保护和应急控制功能，在主温控失灵、温度超高时可自动断电、打开风门并声光报警。 | 期望 |
|  | 停电报警，当供电停止时，能持续发出蜂鸣报警。 | 关键 |
|  | 风门大小：0-100%，运行时间：可手动/自动设置，翻蛋次数：可手动/自动设置。 | 关键 |
|  | 显示要求：应显示温度、湿度，显示精度分别为0.1℃, 1% | 关键 |
|  | 设置要求：可设置温度范围：20℃~40℃，温度设置精度：0.1℃；可设置湿度范围：10%~100%，湿度设置精度：1% | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

# 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 安全门锁设计，防止随意开启 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 有断电保护措施，如果设备有故障或失效的情况，元件必须包含所有必要的保护装置以确保设备和物品保持在一个安全的状态；确保人员、设备和产品的安全状态。 | 关键 |

# 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商应提供完整详细的功能设计说明，系统在科室中的布局、连接、安装及其功能与操作等，尽可能用图表的形式进行描述，交由工程审核并确认。 | 关键 |
|  | 软件和硬件设计说明、功能说明、配置清单及说明 | 关键 |
|  | 供应商应提供典型详细设计图纸及相关文件，包括： 图纸清单 各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸，包括：布局图、安装图、P&ID图、控制原理图、接线图、局部图、PLC图、架构图、拓扑图及其他计算机化系统图纸 电气设计图，包括：配电系统图、用电点分布图等 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 供应商提供材料证明 | 关键 |
|  | 供应商提供安装相关检查文件 | 关键 |
|  | 供应商提供报警装置调试文件： 需调试的部分包括：信号传递、干扰、延迟等 调试、测试的部分需检测验收合格。 | 关键 |
|  | 系统调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，测试清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 零部件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 仪器仪表第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 供应商提供安全报告 | 关键 |
|  | 必要的材质证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT） | 关键 |
|  | 验证文件： 验证计划 满足GMP和GAMP5相关法规的评估文件 设计确认及文件（DQ）； 安装确认及文件（IQ）； 运行确认及文件（OQ）； 追溯矩阵（RTM） 验证总结报告（VSR） 负责制定验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 供应商提供设备使用及维护手册至少5份 | 关键 |
|  | 供应商提供培训计划，对外接报警装置使用者、维护保养人员、维修人员等进行培训 | 关键 |
|  | 供应商提供满足GEP要求的项目文件交付包 | 关键 |
|  | 供应商根据本公司要求提供交付项清单，并由供应商与本公司签字确认完成并交付 | 关键 |
|  | 工程如有变更，随时更新相关图纸、文件，并填写变更清单表格，保留，须有工程变更说明。 | 关键 |
|  | 从设计阶段的图纸到最后安装完毕之后的实际图纸都要保留存档。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

# 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
| 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
|  | 验证包括系统评估、组件功能评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP及GAMP5规范完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收完成开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 二年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 供应商应明确哪些是关键部件，并提供关键部件、易损部件的备用件，易损件（备件）的配置的足够2年使用，定期每年1次的技术回访。2年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。保证设备寿命周期内的配件供应。 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 买方进行至少48小时的温度、湿度控制测试（温度：33℃-39℃，湿度：60%-80%），测试合格后，设备方可被接收。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告 | 关键 |

# 附件

其它附件清单

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |