质量控制室革兰氏染色仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室革兰氏染色仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室革兰氏染色仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

革兰氏染色仪：用于微生物鉴定革兰氏染色，包含完整的革兰氏染色流程：固定、初染、冲洗、媒染、冲洗、脱色、复染、干燥。初染、媒染、脱色、复染等关键步骤操作时间精确到秒。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装于综合楼C区二楼微生物限度实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸（长×宽×高）应不大于60cm×60cm×30cm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 整机不超过50kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：普通级别 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境温度：至少包括18℃～30℃。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司电源：100V-240V，50/60Hz | 关键 |
|  | 匹配我公司工作区配置的防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备材质应耐腐蚀易于清洁。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | - 设备防尘防水等级达到IP64及以上 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 供应商至少提供一套染色液，每套染液（500mL/瓶）。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 批量染色时每小时染片量不低于100张。结果标准准确，重复性、可靠性高 | 期望 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 染色模式包含标准革兰氏染色模式。 | 关键 |
|  | 主机内染色仓可容纳装载涂片的转盘和喷嘴。每个转盘至少能容纳10张涂片。每张涂片单独分隔开，确保涂片间无交叉污染。 | 关键 |
|  | 可染色的样本种类包括纯菌涂片。 | 关键 |
|  | 连接染色试剂的喷嘴至少为5个独立的通道。经喷嘴喷出的染色试剂应能被高效利用，避免浪费。喷嘴可自动清洗，方便日常维护。 | 期望 |
|  | 支持用户自行选择系统设定的不同染色模式。染色模式固定后，无需操作人员进行任何参数设置，确保不同操作人员得到的结果相同。 | 关键 |
|  | 上片后可自动运行，染色完成自动停止；染色完成后可提示用户操作完成，避免长期运行对样品的破坏。 | 关键 |
|  | 仪器可自动监测染液量，并按需进行报警。 | 关键 |
|  | 加载玻片后，从初染到复染全自动完成，无需人工介入。染色流程完成时，玻片已离心干燥，可直接用于镜检。 | 关键 |
|  | 可选择机外加热固定涂片，或机内酒精固定涂片。 | 期望 |
|  | 可自定义玻片数目，选择单片或批次染色模式。 | 关键 |
|  | 设备具有自动清洗程序，可自动清洗喷嘴、阀门、玻片托架。设计应便于清洁，无死角。材质具备防水和防尘功能，可以使用75%乙醇等进行消毒处理。 | 关键 |
|  | 包含完整的革兰氏染色8步骤流程：固定、初染、冲洗、媒染、冲洗、脱色、复染、干燥。初染、媒染、脱色、复染等关键步骤操作时间精确到秒。 | 关键 |
|  | 仪器采用革兰氏染色液（品红，结晶紫、碘液）染色。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 自带稳压功能，防止电压变化影响。 | 关键 |
|  | 任何部位不得有漏电、放电现象。 | 关键 |
|  | 具备报警功能。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 无需外置电脑，可通过触摸屏直接操作，有中文操作界面。主机包含可触屏控制面板。 | 关键 |
|  | 具有权限管理功能，所有操作步骤均可日志存储、导出。 | 关键 |
|  | 能设备密码的长度为6位数字或以上. | 关键 |
|  | 仪器可与U盘或USB数据线连接，数据传输符合FDA对数据传输的安全规定。 | 期望 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份 | 关键 |
|  | 投标文件（必须包含性能确认报告）、合同、订单及设备交付计划表 | 关键 |
|  | FAT 工厂测试文件 | 期望 |
|  | 生产商发运清单及所有单元配件及其组合的检验报告和证书标识等 | 关键 |
|  | 设计选型文件：软硬件功能说明、设计说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版设备布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、安装图、P&ID图、控制原理图、其他计算机化系统相关图纸、图纸清单。 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格、使用寿命及必要说明 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务 | 关键 |
|  | 有资质的第三方检测机构出具的首次校验报告及计量证书，设备到厂验收时有效期不得少于6个月 | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 - 验证计划 - 满足GMP和相关法规的评估文件 - 设计确认及文件（DQ）， - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 现场验收报告 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； - 除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |
|  | - 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、DQ、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保质期从确认验收的阶段就开始计算，整机保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用