培养基室分装泵用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	12

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司培养基室分装泵的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司培养基室分装泵。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品质量生产管理规范》（2010修订版）

- 中国药典2020年版

- 安全及环保法规指南

- 安全：达到国内相关标准及CE标准要求；

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

- 系统描述

培养基室需要购买1台分装泵，主要用于培养基的分装。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 培养基大楼无菌试验培养基车间 | 关键 |  |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 分装泵尺寸外形须方便使用，易于转运。 | 关键 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |  |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |  |
|  | 承重 |  |  |
|  | 设备重量适宜放在普通不锈钢工作台上 | 关键 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适用于我车间工作环境温度：18℃～26℃环境 | 关键 |  |
|  | 适用于我车间工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |  |
|  | 适用于我车间工作环境洁净级别： D级 | 关键 |  |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |  |
|  | 所有制造用材料都应符合中国GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于目标用途 | 关键 |  |
|  | 表面光滑，耐腐蚀，易于清洁。可耐75％的乙醇或者0.1%苯扎溴铵溶液，过氧化氢等消毒剂。整体设备表面无布线，方便清洁。 | 关键 |  |
|  | 设备具备防腐蚀设计，要求设备外表面可以使用75%的乙醇或者0.1%苯扎溴铵溶液擦拭，且不被腐蚀侵蚀 | 关键 |  |
|  | 仪器所有外置连接口为全防水设计，可以防水喷溅 | 关键 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； 安全标识。 | 关键 |  |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 流速：0-3L/min,精度±2％，最小调整0.1L/min，精度越高越好 | 关键 |
|  | 转速：不大于1000rpm,最小调整1rpm | 关键 |
|  | 管道内径要求可以更换6.4mm、8mm、9.6mm三种规格 | 关键 |
|  | 单次分装量：0-200ml，分装次数：0-1000次，分装间隔时间：0-2s（最小调整量0.1s） |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 额外配备1根电源线，1套软管（规格由科室确定） | 关键 |
|  | 设备上尖锐边缘和运动部件必须做好防护并粘贴警示标示。 | 关键 |
|  | 分装泵为台式，运行时要求平稳，噪音< 70DB。 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 1.智能数显速控，LCD屏需显示泵头运行情况（运行/停止），泵头运行方向（顺时针/逆时针），可选择显示流量或转速信息。能够显示分装规格和分装的数目，读数直观准确。 2.断电再重新恢复供电后所有设置参数需保持不变，并且设备处于停止状态，以一种可控制的方式启动。 3.具备流量校准功能。 4.具备故障报警功能，并显示故障代码，方便查明故障原因。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求，所有电线需做好防护并不得裸露。 |  | 关键 |
|  | 防护等级：IP66 |  | 关键 |
|  | 仪器要有漏电保护功能 |  | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件，包括功能说明、设计说明、配置说明等 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸，包括：实物图、P&ID图、控制原理图、尺寸图、必要的局部图、图纸清单等 | 关键 |
|  | 组件、配件、备件及易损件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告及记录、各种标示、保修卡 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言包括中文，应说明校准周期，并能每年提供至少一次校准服务 | 关键 |
|  | 供应商需提供首次验证文件（应提供中文）： - 验证计划； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）。 | 关键 |
|  | 满足GMP和GAMP5等相关法规的系统评估、风险评估文件； | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）及维护保养说明，语言为中文。 | 关键 |
|  | 提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。 | 关键 |
|  | 文件具体要求：系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； | 关键 |
|  | 所有技术、确认、说明文件均提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 运输箱结实耐用，便于运输。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、DQ、IQ、OQ，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 供应商应完成：系统评估、风险评估文件 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A