豚鼠负压隔离笼用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1 目的	4

2 范围	4

3 参考文件	4

4 职责	4

5 系统描述	5

6 安装要求	5

7 运行要求	7

8 电气、自动控制要求	8

9 安全要求	10

10 文件要求	11

11 服务要求	12

12 附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司豚鼠负压隔离笼的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司豚鼠负压隔离笼。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 产品应满足相关国家标准和行业标准，若本URS所提要求与标准不一致，应按照高的标准执行。

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

应用于ABSL-3级实验室中，在负压状态下隔离饲养强感染性豚鼠，笼盒间需杜绝交叉污染现象，符合RB/T199-2015规范要求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室生物安全三级实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 笼架安装外形尺寸(长×深×高)mm：2100×700×2000mm | 关键 |
|  | 笼盒尺寸：符合国标GB14925-2010要求，底面积不小于900cm²,高度不低于28cm. | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应5℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：相对湿度0～60% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 要求自带UPS不间断电源，维持时间不小于6小时断电保护功能。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁 | 关键 |
|  | 笼架材质：采用AISI 304 经电解法特殊磨砂处理，其中不锈钢经切割、数控折弯、焊接成型、打磨、喷砂亚光等工艺精制而成，成型后设备误差,外观应光滑平整，不留有凹凸不平的勾缝，手触摸处无锐边毛刺，无沟槽、无清洁死角，设计高度等符合人体工程学。 | 关键 |
|  | 所有供排气主机柜体及笼架应能耐正常的磨损，能经受气体、液体、清洁剂、消毒剂及去污操作等的腐蚀。材料结构稳定，有足够的强度，具有防火耐潮能力。 | 关键 |
|  | 笼盒材质：要求笼盒及水瓶应采用优质PPSU（聚苯砜）材料，灭菌耐受温度≥180℃，连续灭菌≥1000小时高压灭菌无变形，抗摔耐用。 | 关键 |
|  | 笼盒耐腐蚀能力：长期尿液浸泡、紫外暴露无腐蚀或受损、过氧化氢和84消毒剂等消毒剂消毒。 | 关键 |
|  | 卡扣要求：带保险按钮的多点密封卡扣，必须保证笼盒完全密封，可液体浸泡消毒，且消毒剂不能渗透笼盒内。 | 关键 |
|  | 笼盒饮水瓶应内置，保证笼盒密封性。 | 关键 |
|  | 笼架进排气管排布方式：采用笼架上端横向主通气管送气，笼架下端横向主排气管排气。分支进排气管路采用垂直排布，不易堆积脏污，方便清理。 | 关键 |
|  | 设备表面：表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷。 | 关键 |
|  | 标记：产品铭牌、标识、标贴等标牌类零件的安装或粘连位置应正确、端正，标牌表面的文字、符号、图案等应正确、清晰。 | 关键 |
|  | 配件：零部件安装位置应正确、端正，品牌规格符合设计文件要求。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 电源：220V/50Hz。 | 关键 |
|  | 笼架可同时放置笼位数：25个以上，含1个监测笼,监测笼带压力指示器。 | 关键 |
|  | 进排风过滤：主机排风进风都带高效过滤器，过滤效率≥99.99%，要求随机提供DOP过滤器测漏报告，确保安全。 | 关键 |
|  | 笼盒内排气口：笼盖内侧排气口带H 14级HEPA高效过滤器，高效过滤有效性达99.995%,需提供H 14级HEPA测试报告，且该高效过滤器可重复使用，耐受至少10次清洗及高压灭菌循环，高效过滤器前端配备初效过滤膜。 | 关键 |
|  | 进排气嘴设计：进排气嘴具备双层垫圈和自锁功能，确保笼盒从笼架上拿下及短期转运时的气密性，有效防止笼盒内外空气交叉污染。 | 关键 |
|  | 换气次数：换次数≥75次/小时。 | 关键 |
|  | 笼内供气均一性误差＜15％。 | 关键 |
|  | 主机工作方式：以负压模式工作，日常运行负压可达-100Pa | 关键 |
|  | 笼盒离架负压：笼盒从笼架取下时，自行封闭保持密封，同时保证笼盒内部至少15分钟超强负压 | 关键 |
|  | 笼盒水密性：笼盒采用完全防水设计，保证笼盒完全密封，可在内部有动物饲养的情况下进行液体浸泡消毒，需现场提供实物进行浸泡测试，且浸泡时间不得低于30min。 | 关键 |
|  | 运行噪音＜50dB | 关键 |
|  | UPS电源：主机带UPS不间断电源，在主机断电后，在-100Pa，75次换气每小时的设置下，仍可保持24小时供电。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 质保期笼盒不少于5年。 | 关键 |
|  | 生产者通过ISO9000系列认证，产品得到CNAS认可第三方检测机构检测认证，可应用于ABSL3级实验室中，需提供证明材料。 | 关键 |
|  | 可应用于ABSL-3级实验室中，在负压状态下隔离饲养强感染性豚鼠，笼盒间需杜绝交叉污染现象，符合RB/T199-2015规范要求。 | 关键 |
|  | 投标产品具备独立知识产权，无专利诉讼风险。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 主机触控屏位置：位于主机中部偏上方位置，方便使用和检查参数。 | 关键 |  |
|  | 触摸屏设计：主机显示屏为7寸触摸屏，具有监测及编程功能。 能够显示至少7个参数。 | 关键 |  |
|  | 警报显示：压力警报，气流警报，风扇进排风警报，高效过滤警报，UPS寿命警报。 | 关键 |  |
|  | 设置笼具规格后自动校准。 | 关键 |  |
|  | 带USB接口：输出数据及警报信息。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 有密码权限保护，防止他人登陆修改设置信息。 | 关键 |  |
|  | 配备监测笼盒在线监测笼内压力状况。 | 关键 |  |
|  | 可通过蜂鸣和外接信号对过压、欠压、故障、温湿度超标、换气次数异常进行报警。 | 关键 |  |
|  | 系统具备压力、换气次数、温湿度、压差监控、显示功能及数据存储功能。 | 关键 |  |
|  | 系统软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 关键 |  |
|  | 系统软件每级权限可以设置多个用户且不设上限，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |  |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |  |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |  |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |  |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录与打印报告应是一致的。 | 关键 |  |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |  |
|  | 系统管理员应可以重置密码。 | 关键 |  |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位。 | 关键 |  |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如5次无效登录尝试后将锁定账户等。 | 关键 |  |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户。 | 关键 |  |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |  |
|  | 系统应可以允许所有级别用户更改自己的密码。 | 关键 |  |
|  | 系统时间设置、电子记录备份功能应由管理员权限控制。 | 关键 |  |
|  | 对异常情况的报警采用声光报警方式，可设置报警项目上下限。 | 关键 |  |
|  | 报警数据能够实时显示、实时记录，报警记录不可修改，不可随意删除，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |  |
|  | 系统应可以允许管理员新增、修改和删除账户。 | 关键 |  |
|  | 系统具备断电保存恢复功能，PLC系统具备断电保存恢复功能，系统来电后可自动运行已设置的程序；断电恢复不影响系统运行、参数设置和数据完整性。 | 关键 |  |
|  | 系统与程序需均为正版系统。 若为windows操作系统，则至少应为专业版以上版本，且初始设置需全面开启系统日志功能 | 关键 |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸等）；注释参考等；图纸清单 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提必要的厂家文件，包括：系统及各组件合格证、检测报告、各种标识等。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提交材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供安全报告。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的验证文件： （1）设计阶段，设计确认开始前提供验证计划与进度 （2）安装确认及文件（IQ） 需要在SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交； （3）运行确认及文件（OQ） 需要在IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交； （4）可以提供IQ、OQ、PQ。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。条款规定的文件需提供电子版 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 供应商应提供免费的现场操作和维护维修培训。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 标准产品，可以提供IQ、OQ，协助完成 PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 设备免费质保期不少于一年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

- 不适用。