新发传染病研究室组织脱水机  用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司  新发传染病研究室组织脱水机  的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司  新发传染病研究室1台组织脱水机的购买  。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 《药物临床试验质量管理规范》（2003年）

- 安全及环保法规指南

- 电磁兼容性标准 GB/T18268.1 和 GB/T18268.26

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》GB 4973.1-2007

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- GB52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求

- GB12265-2000 机械防护安全要求

电气安全法规

- 系统描述

新发传染病研究室需购买1台组织脱水机主要用于病理组织的脱水。组织脱水机对动物组织自动按程序浸入各种溶剂进行脱水、透明、浸蜡等病理分析前处理。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室病理实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸要求能保证整机稳定可靠的输出和生产操作顺利的进行。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 不超过工作台面承重重量。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：至少能适应10~40℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括20~90%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通环境 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：~220V，50Hz。 | 关键 |
|  | 适用于工作区配置的防溅安全电源插座，含备用电源。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备设计结构尽可能简洁、平滑、易清洗消毒，无残余死角和不残留液等。 | 关键 |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面需耐受消毒剂。 | 关键 |
|  | 设备边角为弧度角设计，圆润光滑。 | 关键 |
|  | 连接部位位置合理，稳定可靠。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识 1）制造/供应单位； 2）产品注册号； 3）型号； 4）生产日期或编号； 5）对设备必要的说明； 6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 能根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命，机器自动计数，到达阈值后会自动提示。 | 关键 |
|  | 进出液系统独立，不使用相同管道。 | 关键 |
|  | 有废液收集系统与废气过滤系统。 | 关键 |
|  | 托盘能够有效拿取包埋盒和模具，能顺利地批次完成包埋。 | 关键 |
|  | 石蜡清洁程序能有效地分离石蜡中的溶剂污物，清理时间不宜过长。 | 期望 |
|  | 所有的试剂缸均可拆卸清洗。 | 关键 |
|  | LCD 触摸屏在一个页面上显示所有操作信息，耐腐蚀。 | 关键 |
|  | 可容纳至少 200个包埋盒。 | 关键 |
|  | 单个运行程序至少包含12个试剂缸。用户可编辑的程序应在8个以上。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 整体运行环境要求温度、湿度相对恒定（无电磁辐射）。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 全中文操作系统，能进行文件编辑 | 关键 |
|  | 显示器实时显示运行程序、剩余运行时长和设备自检情况等参数。 | 关键 |
|  | 若有操作系统，则操作系统必须为正版，若操作系统为Windows，必须为专业版以上版本，且初始设置时全面开启事件日志功能。 | 关键 |
|  | 任何检测数据都可以通过USB连接接口导出。 | 关键 |
|  | 电子记录可自动存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 系统断电恢复不影响系统及参数设置、数据完整性，恢复后系统可正常运行。 | 关键 |
|  | 系统时间为北京时区，与标准北京时间误差≤5s/24h。 | 关键 |
|  | 电子记录备份、关键参数修改应由管理员权限管理。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 过压保护 • 电源被关闭后，压力空气泵和阀门默认转到一个安全状态 (脱水缸排气，无压力产生)。 • 如果在增压过程中泵没有在适当的时间停止，会有一条独立电路中断电源供给。 •有安全释放阀门可以把所有过量泵入的空气输出排到大气中。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 系统应具有良好的接地。 | 关键 |
|  | 设备金属外壳应具有良好的接地。 | 关键 |
|  | 过电流保护 • 针对过电流，主保险丝和独立加热电源保险丝的双重保护。 | 关键 |
|  | 过热保护 如果仪器检测到以下任何一种情况，微处理器控件就会发出一条错误 信息并停止所有加热工作： • 异常高温 (>75 °C)， • 温度传感器的矛盾结果。 • 一个或多个加热电源控件失效。 • 如果微处理器未能切断加热电源，还有独立的温度限制硬件电路 可以防止温度升高到安全水平之上。 • 如果温度限制电路也出现故障，还有一个独立的硬件热保险丝电 路可以切断加热元件的电源。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。提交时限：设备开箱验收前。设备开箱验收时提交文件。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：系统及各组件测试合格证（出厂测试合格证）、相关检测报告、各种标识等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。（易损件、备用零部件清单。提交时限：设备开箱验收前。） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应该说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明书（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 具有医疗器械注册证。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的验证文件： - 验证计划； - 满足GMP、GAMP 5相关法规的评估文件； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 性能确认及文件（PQ）或协助完成PQ； - 追溯矩阵（RTM）； - 验证总结报告（VSR）； - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证方案作为设备必要文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注册每一个组件的保修期； - 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。应包含安全使用和应急处理措施相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。（供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供应商承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 完成安装确认、运行确认和性能确认。供应商应当提供包括方案在内的所有文件支持，提交用户审核并批准。 | 关键 |
|  | 供应商应当向用户提供执行支持，派出所具备同类设备验证且熟悉验证文件编写及验证工作执行的工程师，依照经用户审核批准的验证方案完成IQ、OQ、PQ的验证工作。 | 关键 |
|  | 验证包括系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少1年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用。