二氧化碳培养箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-病毒间 二氧化碳培养箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-病毒间 二氧化碳培养箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

本系统由病毒性疫苗研究一室需购买3台二氧化碳培养箱主要用于细胞传代、病毒培养、灭活验证等实验。二氧化碳培养箱用于恒温培养，以满足细胞传代、病毒培养与灭活验证实验在培养细胞时对温度控制的需求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 病毒性疫苗研究一室3楼实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合所放置房间布局 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～85% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。应易于清洁消毒，耐腐蚀 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒 | 关键 |
|  | 重型冷轧钢腔体表面结构，耐腐蚀防锈粉末涂层表面处理 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明 - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 有效容量：≥170L | 关键 |
|  | 温度范围：RT+4℃至60 ℃ | 关键 |
|  | 温度变化(±K,@37℃)：0.3 | 关键 |
|  | 温度波动(±K,@37℃)：0.1 | 关键 |
|  | 湿度范围(%RH)：90%~95% | 关键 |
|  | 恢复时间(min,@5vol%CO2 , 开门30s)：≤5min | 关键 |
|  | 应具备主动加湿功能 | 关键 |
|  | 为气套式培养箱 | 关键 |
|  | 可实现180℃自动干热灭菌，灭菌周期不大于10小时 | 关键 |
|  | 采用单光束IR红外线技术可用热风灭菌的 CO2 传感器，且要求180℃高温灭菌无需取出 | 期望 |
|  | 具有全触摸屏控制，使操作简单方便 | 期望 |
|  | 自带USB接口和以太网接口，方便设备集中联网控制 | 期望 |
|  | 内腔为不锈钢一体成型压制而成，无焊缝，无风机风道，保证所有角落保证可以直接触碰。 | 期望 |
|  | 设备有门把手带锁，避免培养箱工作过程中误开门 | 关键 |
|  | 具备CO2自动检测系统，在二氧化碳传感器失效仍可以维持箱体稳定的二氧化碳浓度 | 关键 |
|  | 关门提示，在操作员开门时间过长，或者关门不紧密，设备自动报警 | 关键 |
|  | 一键灭菌，无额外操作，无过滤器耗材更换 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 具有故障报警功能 | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置无影响 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |  |
| - U | 防尘防水等级至少达到IP63。 |  |  | 关键 |
|  | 二氧化碳培养箱要有良好的气密性，防止发生二氧化碳泄露的情况 |  |  | 关键 |
|  | 二氧化碳培养箱配置CO2浓度监测功能，当浓度异常时设备能立即关闭CO2进气阀，并发出警报。 |  |  | 关键 |
|  | 电气保护 |  |  |  |
|  | 电气线路应设计合理，有良好的绝缘保护。 | 关键 |  |  |
|  | 设备的金属外壳应有良好的接地 | 关键 |  |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单；国产设备由生产设备厂家提供验证服务，并提供加盖公司公章的验证承诺函；进口设备由中国区总代理提供验证服务，并提供加盖公司公章的验证承诺函。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等 | 关键 |
|  | 必要的材质清单及材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员、安全使用和应急处置措施相关的内容，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，1年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用