病毒性疫苗研究一室生物安全柜用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室生物安全柜的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室生物安全柜。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药物临床试验质量管理规范》（现行版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- YY 0569-2005 中华人民共和国医药行业标准《生物安全柜》

- JG 170-2005 中华人民共和国建筑工业行业标准《生物安全柜》

- 系统描述

病毒性疫苗研究一室需购买2台二级生物安全柜主要用于细胞传代、细胞培养、病毒分装、病毒滴度检测以及PCR实验。以生物安全柜作为生物安全防护隔离设备，防止有害悬浮微粒、气溶胶的扩散；对操作人员、样品及样品间交叉感染和环境提供安全保护。用于临床前研究的设备。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 病毒性疫苗研究一室三楼病毒间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸:整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1250mm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出生物安全柜布局设计方案及相应附件（管道等）设计方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 环境温度：能适应4℃～32℃环境 。 | 关键 |
|  | 环境湿度：至少包括45%～80%。 | 关键 |
|  | 环境洁净级别：适用于我公司工作环境洁净级别：C级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz 。 | 关键 |
|  | 工作区配置安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%，提供进口证明文件，如报关单。 | 关键 |
|  | 安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试。 | 关键 |
|  | 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供国家权威机构出具的证明文件 | 关键 |
|  | 德国EBM品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动，提供证明文件，如报关单 | 关键 |
|  | 工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速，提供实物图片证明 | 关键 |
|  | 前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警 | 关键 |
|  | 工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护。整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 | 关键 |
|  | 玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 | 关键 |
|  | 紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间。 | 关键 |
|  | 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大。 | 关键 |
|  | 出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 | 关键 |
|  | 通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105，提供CMA检测资质的机构的检测报告证明。 | 关键 |
|  | 可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 | 关键 |
|  | 柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。 | 关键 |
|  | 具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。 | 关键 |
|  | 生产企业通过TÜV机构颁布的ISO13485:2003认证和ISO9001:2008认证 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 电源：AC220V,1Ф,50Hz。功率：2.2KW（含备用插座） | 关键 |
|  | 型号：二级保护， B2型。 | 关键 |
|  | 安全柜前窗气流速度≥0.5m/s | 关键 |
|  | 气流模式：100%全排，无内部循环气流 | 关键 |
|  | 紫外灯：标配30W、254nm消毒紫外灯，易于更换 | 关键 |
|  | 照度：>1000 Lux，荧光灯位于非污染区域 噪音：<65 dBA | 关键 |
|  | 操作室洁净等级：达到国际标准ISO 14644.1 标准Class 3 | 关键 |
|  | 使用进口知名品牌超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%，提供进口证明文件。 | 关键 |
|  | 洁净等级：HEPA:ISO5(100级 Class100)。 | 关键 |
|  | 过滤器级别/过滤效率：HEPA:≥99.995%,@0.3μm/ULPA：≥99.999%，@0.12μm。 | 关键 |
|  | 流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.30±0.025m/s | 期望 |
|  | 主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 | 期望 |
|  | 生物防护、人员防护 6个撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/次 2个狭缝式采样器的菌落总数次≤5 CFU/ | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 出风方向为顶出 | 关键 |
|  | 垂直层流负压机型。排出的气体需向室外排出或连接到排风系统 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数；主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 | 关键 |
|  | 通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制 | 关键 |
|  | 进口的智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加300%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | - 前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动； - 具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统； - 具备低风速报警功能； - 具备前窗位置异位报警功能； - 具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； - 具有压差检测报警功能，压差异常时，及时发出警报； - 严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏。 |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | - 电控系统所用部件和材料必须符合专业质量标准要求，且装配联接符合设计要求和相关专业质量标准要求，具有良好的绝缘和接地保护。安全保护接地需符合国家标准； - 保护等级：NEMA4X/IP56 - 建议防尘防水等级至少达到IP63以上； - 出现意外断电情况，可在恢复电源后，需要重启设备，方能正常使用，充分保护人员安全； - 设备热表面或发热部件上的明显部位必须设有警告标识； - 设备操作位置及设备维修区域必须设易于人员接近的急停按钮，并有明显的标示。 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 供应商提供满足GEP要求的文件交付包（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件：设备详细软硬件设计说明、功能说明、配置清单与说明。（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 有设备的配置列表（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 厂家文有设备的配置列表（设备开箱验收前提交）件：出厂合格证。（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告。（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 项目质量计划（PQP）（设备开箱验收前提交） | 期望 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告（SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交） | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文。 （设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试报告，调试总结报告等（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 供应商需提供首次验证文件：（1）验证计划（设计阶段，设计确认开始前提交）；（2）满足GMP等相关法规的评估文件（系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前提交）；（3）安装确认及文件（IQ）（SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交）；（4）运行确认及文件（OQ）（IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交）；设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，辅助完成PQ相关验证工作，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 需求追溯矩阵（RTM）、验证总结报告（VSR）（PQ完成后开始起草，最终验收前提交） | 期望 |
|  | 设备交付计划表（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 （设备开箱验收前提交 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性 （设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内（设备开箱验收前提交） | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。（设备开箱验收前提交） | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员的培训及安全使用和应急处置措施相关的内容，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。厂家协助完成PQ | 关键 |
|  | 可提供需求追溯矩阵（RTM）、验证总结报告（VSR） | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准； | 期望 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 3年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师负责安装管道，且不能影响C级区环境。卖方工程师应免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用