新发传染病研究室纤维支气管镜  用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司 新发传染病研究室纤维支气管镜 的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司 新发传染病研究室1台纤维支气管镜的购买  。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 《药物临床试验质量管理规范》（2003年）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》GB 4973.1-2007

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- GB52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求

- GB12265-2000 机械防护安全要求

电气安全法规

- 系统描述

新发传染病研究室需购买1台纤维支气管镜，主要用于辅助气管插管和呼吸道检查。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室生物安全三级实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸要求能保证整机稳定可靠的输出和生产操作顺利的进行。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过工作台面承重重量。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：至少能适应10~40℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括20~90%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通环境 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 配备可充电大功率电池，可连续使用至少1小时 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备设计结构尽可能简洁、平滑、易清洗消毒，无残余死角和不残留液等。 | 关键 |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面需耐受消毒剂。 | 关键 |
|  | 设备边角为弧度角设计，圆润光滑。 | 关键 |
|  | 操作手柄和显示屏外框采用轻质钛镁合金。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识 1）制造/供应单位； 2）产品注册号； 3）型号； 4）生产日期或编号； 5）对设备必要的说明； 6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 3.5寸以上TFT液晶屏，上下旋转0-180°，左右旋转0-360°，屏幕分辨率不低于320*480 | 关键 |
|  | 内存至少32G | 关键 |
|  | 操作手柄和显示器连接处应采用先进技术针孔对插，确保画面清晰，避免长时间使用后接触不良造成死机。 | 关键 |
|  | LED白光照明，其照明不低于800LUX，应采用冷光源发光技术，避免LED 光源在软管前端因照明温度过高而造成的组织灼伤。 | 关键 |
|  | 插入软管外径2.8mm左右，软管工作长度不短于500mm | 关键 |
|  | 视像角：0度 景深：3-100mm 成像分辨率：不低于640*480 成像像素：不低于42万 | 关键 |
|  | 软管弯曲部弯角范围：向上弯曲大于等于180度，向下弯曲大于等于130度，抗折易弯曲 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 整体运行环境要求温度、湿度相对恒定。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 提交时限：设备开箱验收前。设备开箱验收时提交文件。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：系统及各组件测试合格证（出厂测试合格证）、相关检测报告、各种标识等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。（易损件、备用零部件清单。提交时限：设备开箱验收前。） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应该说明校准周期，并能提供校准服务。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明书（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 具有医疗器械注册证。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的验证文件： - 验证计划； - 满足GMP、GAMP 5相关法规的评估文件； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 性能确认及文件（PQ）或协助完成PQ； - 追溯矩阵（RTM）； - 验证总结报告（VSR）； - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证方案作为设备必要文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注册每一个组件的保修期； - 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。应包含安全使用和应急处理措施相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。（供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供应商承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 完成安装确认、运行确认和性能确认。供应商应当提供包括方案在内的所有文件支持，提交用户审核并批准。 |  |
|  | 供应商应当向用户提供执行支持，派出所具备同类设备验证且熟悉验证文件编写及验证工作执行的工程师，依照经用户审核批准的验证方案完成IQ、OQ、PQ的验证工作。 | 关键 |
|  | 验证包括系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少1年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | （最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。）确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用。