新发传染病研究室多功能自动染色机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室一台多功能自动染色机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室多功能自动染色机的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及附录

- 中国药典2015版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》GB 4973.1-2007

- 系统描述

新发传染病研究室需购买一台多功能自动染色机用于制备组织学和细胞学样本

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室病理实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备尺寸应符合房间布局，要求能保证整机稳定可靠的输出和生产操作顺利的进行。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应15℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度，至少包括25%～80% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别，普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：~220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 适用于工作区配置的防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面需耐受消毒剂。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识 1）制造/供应单位； 2）产品注册号； 3）型号； 4）生产日期或编号； 5）对设备必要的说明； 6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 能进行不同的染色程序。每个玻片架至少能放24张玻片。应含备用玻片架。 | 关键 |
|  | 能自动进行染色实验。染色程序含脱蜡、脱水程序。 | 关键 |
|  | 具有烤箱模块，能进行载玻片原位烘干。 | 期望 |
|  | 能监控试剂剩余量，提醒用户加液或换液。 | 关键 |
|  | 具有废液收集系统。 | 关键 |
|  | 承载试剂的站点应大于22个，试剂缸容量不小于400ml。 | 关键 |
|  | 不锈钢水槽具有溢流保护器。 | 期望 |
|  | 当仪器顶罩打开，机械臂应自动停止，保证人员和样本安全。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 整体运行环境要求温度、湿度相对恒定。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 具有直观的软件可视化和彩色触摸屏 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 为每个玻片架自动识别所需的染色程序，并且启动染色过程。 | 期望 |
|  | 能同时进行至少5架切片的染色。 | 关键 |
|  | 系统断电恢复不影响系统及参数设置、数据完整性，恢复后系统可正常运行。 | 关键 |
|  | 电子记录备份、关键参数修改应由管理员权限管理。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 仪器的防护能力应至少达到IP63。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备应具有良好的接地。电气安全符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细设计说明、功能说明、配置说明与清单，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：系统及各组件测试合格证（出厂测试合格证）、相关检测报告、各种标识等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。（易损件、备用零部件清单。提交时限：设备开箱验收前。） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应该说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明书（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 具有医疗器械注册证。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 满足法规及我公司要求的验证文件： - 验证计划； - 满足GMP、GAMP 5相关法规的评估文件； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 性能确认及文件（PQ）或协助完成PQ； - 追溯矩阵（RTM）； - 验证总结报告（VSR）； - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证方案作为设备必要文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收前。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注册每一个组件的保修期； - 设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。应包含安全使用和应急处理措施相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。（供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供应商承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、DQ、SAT、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 验证包括GMP相关系统及风险评估、VSR文件与服务。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少1年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用