流感疫苗楼流感疫苗车间连续流超声仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感疫苗车间连续流超声仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感疫苗车间连续流超声仪的购买和后期验证确认。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020版

- 《药品GMP指南》

- 《药品生产验证指南》2003年版

- ASTM（American Society for Testing and Material） BPE (2009标准)

- 《21CFR Part 210和21 CFR Part 211: cGMP成品药》

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- GB50236—98版（现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范）

- 有电气设备的电线和电缆必须依据ICE标准。

- 安全达到国内相关标准及CE标准要求

- 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。必须提供设施保证人员，产品和设备安全。

- 系统描述

连续流超声仪用于流感疫苗楼流感疫苗车间病毒层析液和超滤透洗液的超声；2条生产线，每条生产线需求数量为4台，两台用于病毒层析液超声，两台用于超滤透洗液超声，2条生产线共8台连续流超声仪。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 连续流超声仪需安装在新建流感疫苗楼流感疫苗车间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 连续流超声仪电源机箱尺寸：不超过300×400×500mm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：适应但不限于18~26℃ | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：电源：220V，50Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。 | 关键 |
|  | 要求采用304或316L材质不锈钢。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 净输出功率1600W，输出频率20KHZ | 关键 |
|  | 可连续进样连续出样，流体处理速度不低于250L/h。 | 关键 |
|  | 标准探头：10-50mm，处理量50ml~20L，钛合金材质，探头可高压灭菌或其它灭菌操作。 | 关键* |
|  | 脉冲激发时间1秒至59秒可调节。 | 关键 |
|  | 1秒至5小时定时功能 | 关键 |
|  | 风冷式变频器：锆钛酸铅晶体压电变频器。 | 关键 |
|  | 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 每套超声仪需配备一个隔音箱、一个蠕动泵和一台冷却水循环泵，共8套。隔音箱用于超声样流腔放置和隔音；蠕动泵用于连续流超声；冷却水循环泵用于超声过程溶液温度控制。超声期间噪声不可超过80分贝。 | 关键* |
|  | 需提供配件标准探头和密封圈，8台超声设备合计16根标准探头和密封圈（该数量包括随机标配在内）。 | 关键* |
|  | 需提供配件连续样流腔室，8台超声设备合计16个连续样流腔室（该数量包括随机标配在内）。 | 关键* |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 报警：过载、时间 | 关键 |
|  | 显示方式:液晶显示，显示内容:时间（精度到秒），能量（精度到小数点后1焦耳），振幅，脉冲等 | 关键 |
|  | 自动频率控制，能手动调节工作振幅。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | NA |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键* |
|  | 设备防尘防水能力至少达到IP63。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作维护说明书。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限:设备开箱验收 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图，电气接线图；注释参考等；图纸清单。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 组件、备品备件、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备制造文件：工厂相关检测报告、材质清单及材质证书（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、校验证书及合格报告、各组件相关报告及合格证。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文。提交时限:不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件：安装确认及文件（IQ）；提交时限:OQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 验证文件：运行确认及文件（OQ）；提交时限:PQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键* |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ，供应商必须保证设备验证符合我公司要求。 | 关键* |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 设备IQ、OQ等验证工作必须在供应商、我公司操作人员及我公司验证人员在场的情况下进行。 | 关键 |
|  | 设备完成IQ、OQ等验证，且验证合格之后才能签署《设备开箱验收单》。 | 关键 |
|  | 各种制造材料要有可追溯的材质证明； | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，1年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 1年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键* |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用