毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间

完整性检测仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	……7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间完整性检测仪用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间1台完整性检测仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- 中国药典2020版

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

3.2 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间需购买1台完整性检测仪用于疫苗生产中检测一次性储液袋是否泄漏。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间C级洁净区。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 完整性检测仪的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出完整性检测仪选型方案及相应附件配置方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应于我公司工作环境温度：18℃-26℃。 | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：45-65%。 | 关键 |
|  | 适应于我公司洁净级别： C级洁净区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：110V---230VAC，50/60 Hz，6A。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 设备材质应是304不锈钢（要符合我国GB/T20878-2007的标准），钢体材质应防腐蚀、易于清洁。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 机身应有铭牌标识（包括厂家、标准、生产时间），设备标识要采用钢印铭牌并固定在可靠、易识别的地方，不要使用胶带式贴牌或喷码式贴牌。 | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受4ml/m3甲醛熏蒸消毒并能耐受75%乙醇溶液、1%84消毒剂、0.1%新洁尔灭溶液表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 能够检测一次性袋体完整性，测试＜30min，结果准确。 | 关键 |
|  | 最大供气压力8000 mbar，最小供气压力1000 mbar；压力传感器精度±0.1%。 | 关键 |
|  | 整个完整性检测仪，易于搬运且搬后，系统性能稳定，不影响测试。 | 关键 |
|  | 测试采用的方法为压力衰减法，方法适合一次性系统的泄漏测试。 | 关键 |
|  | 不需要参比罐，测量过程无需花费时间测定上游体积。 | 关键 |
|  | 配套一次性袋体检测夹具，同时适配0.25L - 500L一次性储液袋体、搅拌袋体、方形袋体、圆形袋体的完整性测试。 | 关键 |
|  | 完整性检测夹具必须为刚性构造，具有上、下限位卡槽和侧向推拉滑轨，便于安装、取放一次性袋体和清洁维护。 | 关键 |
|  | 针对不同体积的一次性袋体，系统孔径精度可达30μm | 关键 |
|  | 完整性检测参数应符合以下标准： 检测压力< 100mbar ，± 1mbar； 可检测压力衰减 ≥1mbar | 关键 |
|  | 彩色触摸显示屏大于10英寸，256色 TFT屏幕，要求简单、清楚，利于员工操作，培训，不易出错（附设定界面及测试各步骤界面的复印件）。 | 关键 |
|  | 国际标准键盘触屏输入，屏幕支持裸手及手套触摸操作。 | 关键 |
|  | 压力传感器要求为内置，减少外在因素对完整性测试结果的影响。 | 关键 |
|  | 要求具备自动充气，自动稳定，自动检测和自动排气功能。 | 关键 |
|  | 内置打印机，打印出的数据需要包含图谱，可打印数据包括但不限于以下内容： 袋体名称及编号、测试日期、时间、操作者、测试结果；具有外部打印功能，支持网络打印机。 | 关键 |
|  | 可存储检测结果10000条，可存储自动检测程序（及参数）500条以上。 | 关键 |
|  | 使用U盘读取有内置的数据，便于记录检测结果，并实现电子记录的管理。 | 关键 |
|  | 要求具备和电脑及网络的连接接口，其中网络连接接口必须为国际标准接口，与电脑的连接可采用网络接口模式。 | 关键 |
|  | 要求袋体从0.25L - 500L规格均能检测。 | 关键 |
|  | 能够检测不同公司的袋体，重现性好，结果准确。 | 关键 |
|  | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 | 关键 |
|  | 整机为防水防尘设计，防护等级为IP54，使用散热片设计，无风扇；内置快速热敏打印机；可提供网络选项；可通过OPC通讯或者Profibus通讯实现自动化操控，无主动产尘风险，防止向外释放颗粒。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 采用安全、快速、抗震、耐受极端环境的闪存作为存储介质。可以在任意界面下关机，数据不丢失。 | 关键 |
|  | 软件操作控制应简单、容易理解和掌握。 | 关键 |
|  | 软件应满足21 CFR PART 11电子签名的要求，具备密码安全管理性能，具有最小密码长度、密码历史、密码锁定、锁定时间等功能，符合FDA 工业指南的要求。 | 关键 |
|  | 可设置250 个以上电子用户，完全符合 21 CFR 11有关规定，三个存取级别（操作员、监督员、设备管理员）；电子签名（唯一的用户名和密码联合签名，每个签名都有一个注释栏）；数据备份选项（USB驱动、网络连接、PDF 或者CSV格式）。 | 关键 |
|  | 支持对软件的开启/关闭/设置的改变以及操作人员等信息的跟踪记录。并能随时导出所有系统设置的记录以及机器的日志文件，以便生产设备的管理。 | 关键 |
|  | 采集的数据应通过电子记录加密，只能使用系统获取，系统应能确保数据的完好。 | 关键 |
|  | 要求但不限于以下异常情况的报警显示： 工作压力不足； 自检失败； 数据库存储将满； 要求报警的方式既有声音的提示又有灯光的闪烁。 | 关键 |
|  | 系统可以记录所有的警告提示和错误信息，保证操作的可靠性和可追溯性。 | 关键 |
|  | 测试结果可以自动生成PDF文档，便于进行电子归档管理。 | 关键 |
|  | 当测试结果不符合预设标准时应可以以醒目的标示给予显示和打印，提醒操作人员。 | 关键 |
|  | 可以将测试仪内存储的预设测试程序及测试结果拷贝至电脑，防止系统崩溃导致存储数据丢失。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
| URS 46 | 仪器软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 关键 |
| URS 47 | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
| URS 48 | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
| URS 49 | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
| URS 50 | 应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
| URS 51 | 屏幕显示的结果、存储的记录与打印报告或记录结果应是一致的。 | 关键 |
| URS 52 | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
| URS 53 | 系统管理员应可以重置密码；系统应可以设置8位数以上密码。 | 关键 |
| URS 54 | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等。 | 关键 |
| URS 55 | 系统管理员应可以激活锁住的账户。 | 关键 |
| URS 56 | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
| URS 57 | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码。 | 关键 |
| URS 58 | 系统应可设置密码效期，如3个月。 | 关键 |
| URS 59 | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
| URS 60 | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等。 | 关键 |
| URS 61 | 审计追踪记录应不可被删除或更改。 | 关键 |
| URS 62 | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
| URS 63 | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
| URS 64 | 报告或结果记录格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等。 | 关键 |
| URS 65 | 报告或结果记录应为只读的格式。 | 关键 |
| URS 66 | 使用者应不能修改测试结果。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
| URS 67 | 要求增加紧急停机，当急停被激活时，系统不能启动，已经启动运行的程序将立即停止运行。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
| - URS 68 | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。 | 关键 |
| - URS 69 | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| - URS 70 | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
| - URS 71 | OQ开始前提供权限清单和报警清单。 | 关键 |
| - URS 72 | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
| - URS 73 | 在设备开箱验收前提供系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
| - URS 74 | 在设备开箱验收前提供系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |
| - URS 75 | 不晚于IQ开始前提供图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
| - URS 76 | 不晚于IQ开始前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
| - URS 77 | 不晚于IQ开始前提必要的厂家文件，包括：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示等。 | 关键 |
| - URS 78 | 设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
| - URS 79 | 不晚于IQ开始前提供校验报告及计量证书。 | 关键 |
| - URS 80 | 设备开箱验收前提供安全报告。 | 关键 |
| - URS 81 | 设备开箱验收前提供各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。 | 关键 |
| - URS 82 | 不晚于IQ开始前提供调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录、检测清单、测试报告、调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
| - URS 83 | 验证文件： - 安装确认及文件（IQ）。提交时限：OQ开始前完成审批并提交 - 运行确认及文件（OQ）。提交时限：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 验证总结报告（VSR）。提交时限：PQ完成后开始起草，最终验收前提交。 | 关键 |
| - URS 84 | 设备开箱验收前提供设备交付计划表。 | 关键 |
| - URS 85 | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
| - URS 86 | 设备验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
| - URS 87 | 设备开箱验收时提供针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辨识。 | 关键 |
| - URS 88 | 不晚于IQ开始前提供满足GEP要求的项目文件交付包。 | 关键 |
| - URS 89 | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
| - URS 90 | 设备开箱验收时提供项目质量计划。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
| - URS 91 | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |  |
| - URS 92 | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
| - URS 93 | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |  |
| - URS 94 | 条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
| - URS 95 | 货物包装必须符合相应标准，该包装应适应于长期运输，具有良好的防水、防潮、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
| - URS 96 | 验证包括风险评估、IQ、OQ、PQ。 |  | 关键 |
| - URS 97 | 投标方按GMP规范完成DQ、IQ、OQ、PQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
| - URS 98 | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 |  | 关键 |
| - URS 99 | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |
| - URS 100 | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
| - URS 101 | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
| - URS 102 | 供应商应指定项目管理人（经理）和项目实施团体，负责项目的管理和实施。项目在进行系统和文件开发时应依照现行的GEP。 | 关键 |  |
| - URS 103 | 生产厂家或代理商必须提供设备安装，包括及时提供安装文件系统，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作，必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象； | 关键 |  |
| - URS 104 | 在设备试运行后，供应商应每年对用户进行访问以解决设备使用中可能存在的问题，并发现潜在的问题，提供用户改进。 | 关键 |  |
| - URS 105 | 供应商在接到服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，24小时内到用户现场进行服务。 | 关键 |  |
| - URS 106 | 该设备/系统, 包括设备、文件一并交付给用户。该设备/系统, 包括设备的备件等一并运送到用户厂区、并负责管线及电气线路安装。 | 关键 |  |
| - URS 107 | 设备供应商提供3年的质保期（易损件除外）。质保期内厂家应保证通常工作条件下设备的正常运行和异常状态下2小时电话支持，24小时内厂家技术人员提供现场服务。质保期内免费更换已损坏的配件。提供售后服务联系地址及联系方式。 | 关键 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
| - URS 108 | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
| - URS 109 | 供应商进厂安装调试需遵守安全和安装规定。 | 关键 |  |
| - URS 110 | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |  |

- 附件

N/A