毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间二氧化碳培养箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞）车间二氧化碳培养箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞）车间二氧化碳培养箱的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范、

- 系统描述

毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞）车间需购买4台二氧化碳培养箱，主要用于生产用Vero细胞、检定用细胞的培养。二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境，如稳定的温度（37°C±1℃）、稳定的CO2水平（5%±0.1%）、恒定的酸碱度（pH值：7.2～7.4）、较高的相对饱和湿度（95%），来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 该二氧化碳培养箱需安装在毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞）车间的C级洁净区，4台。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 二氧化碳培养箱尺寸外形必须根据房间的空间布局来选择。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 腔体内需要配备合适尺寸的双层活动不锈钢搁物架，能够自由进出二氧化碳培养箱，方便物品的放置。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出工作台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：至少包括10℃～30℃。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无级别区或C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220V，50Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。设备在洁净区使用应满足整机能耐受臭氧、甲醛熏蒸消毒，并能耐受75%酒精、1%84消毒剂表面擦拭消毒，无死角。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）必要的功能标识及说明； （7）安全标识。 | 关键 |
|  | （1）工作室内部放有试品搁板，用来放置各种实验物品。工作室背部装有电热元件和离心式风扇叶轮，由风机将加热的空气通过后风道在工作室内进行循环，故工作室温度较均匀。 （2）门封条采用硅橡胶条密封。 | 关键 |
|  | 减压阀输出接头用胶管与CO2培养箱后的CO2进气接头处密封性能良好，压力控制正常，无漏气。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 基本参数：额定工作压力≤0.25MPa 功率：≤1400W 温度控制范围：25℃-65℃ 温度精度：±0.1℃ 温度均匀性：±0.5℃ 跟踪报警: ±1℃ 有效容积：≥240L 噪音：≤60dB(A) | 关键 |
|  | 二氧化碳控制范围：1～20% 二氧化碳控制精度：±0.1% 跟踪报警: ±1% | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 带有紫外或高温杀菌系统。 | 关键 |
|  | 无水盘设计，内置3L下沉式水库，若有条件可带有液位探头，用于持续监控水位，并在控制面板显示。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 具有高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25℃－45℃的状况下，仍能够保持箱体内部温度±0.5℃精确稳定。 | 关键 |
|  | 智能控制风扇强制冷气循环系统：确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制。 | 关键 |
|  | 大屏幕液晶显示：在（环境温度+5℃）~65℃范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度0.5℃。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 有传感器异常报警，超温报警功能。 | 关键 |
|  | 配置实时打印，可设置打印频率 | 关键 |
|  | 具有Autostart一键式CO2浓度自校准功能。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 金属外壳要有良好的接地 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件，须提供工艺描述和功能标准。提交时限：DQ开始前完成审批 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图、控制原理图；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备制造文件：原料结构明细表、工厂实验报告、材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、制造商检测数据报告、各种标示。提交时限：不晚于IQ开始前提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 验证计划与进度表。提交时限：设计阶段，设计确认开始前 满足GMP及GAMP5相关法规的评估文件。提交时限：系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前 安装确认及文件（IQ）；提交时限：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交 运行确认及文件（OQ）；提交时限：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 性能确认及文件（PQ）；提交时限：OQ批准后开始执行 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；提交时限：设备开箱验收 （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除、安全使用、应急处置措施等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除、安全使用、应急处置措施等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 在货物到达使用现场后，设备供应商按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、DQ、IQ、OQ与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A