毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间

在线生化分析仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	10

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间在线生化分析仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间在线生化分析仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间需购置一台在线生化分析仪，用于在线检测细胞培养时细胞上清中的葡萄糖、乳酸、pH等参数，至少满足葡萄糖和乳酸的检测。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间300L反应器间 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及图纸的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | 其重量不超出地面承重要求 |  | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | 压缩空气、负压空气、工业蒸汽、纯蒸汽、氧气、二氧化碳、冷却水(2-8℃)、CIP工作站；排水、排气、排汽 |  | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：18-26℃环境。 |  | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 |  | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级洁净区。 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 100~240VAC 50-60Hz 有良好接地的单独三孔插座 |  | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面要光滑、平整、便于清洁。 |  | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 无菌取样头：316L不锈钢材质 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | - 检测时间：单一模块小于20秒 | 关键 |
|  | - 可自主设定取样频次和取样量，满足生产实际取样需求。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 测量范围：（至少包括） 葡萄糖：0.3～9g/L 葡萄糖：0.05～2g/L 乳酸：0～2g/L； | 关键* |
|  | 谷氨酸：0～1.5g/L；谷氨酰胺：0～1.4g/L；赖氨酸：0～1.5g/L；甘油：0～1g/L；乙醇：0～1g/L； 甲醇：0～0.5g/L 带预稀释功能机器可将以上测试范围扩大10到30倍。 NH4+ ：2～30mmol/L Na+ ：60～200mmol/L K+ ：0.5～15mmol/L Ca2+ ：0.1～5mmol/L pH：6～8 | 关键 |
|  | 分辨率：不低于0.01g/L；0.01mmol/L | 关键 |
|  | 精密度（CV%）＜2% | 关键 |
|  | 电极寿命： 葡萄糖：30天；乳酸：30天； 谷氨酸：30天；谷氨酰胺：30天；赖氨酸：30天；乙醇/甲醇：8～15天；甘油：10～15天 NH4+ 电极：≥4个月； Na+ 电极：≥6个月； K+电极：≥6个月；Ca2+电极：≥6个月；pH电极：≥4个月 | 关键 |
|  | - 样本量不超过300微升 | 关键 |
|  | - 检测结果单位模式：g/L、mmol/L、mg/dl、%可选 | 关键 |
|  | - 样品位：支持0.5~5ml离心管、采血管 | 关键 |
|  | 316L不锈钢材质 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 可同时对1-3个生物反应器中发酵液自动取样；可设定取样频率和样品量 | 关键* |
|  | 取样系统可高温（125℃，45min）灭菌，系统可达到无菌控制要求 | 关键* |
|  | 可与分析仪仪器，样品收集装置相连接，直接把样品输送至1-3个分析仪器或样品收集器，整个取样过程安全，无污染风险 | 关键* |
|  | 可与在线取样器及生物反应器形成过程分析技术系统（Process Analytical Technologies，PAT），随时自动取样，监控发酵罐运行情况 | 关键 |
|  | 过滤膜参数： 1）、材质：陶瓷膜 2）、长度：50mm 3）、内径：10mm 4）、过滤效率：0.2μm 5）、过滤面积：≥14cm² 6）、流量：0.2-10ml/min 7）、最大流量：10ml/min 8）、最大工作压力：2.7bar 9）、工作温度：0-121℃ 10）、灭菌方式：SIP或灭菌锅 11）、灭菌温度:121-135℃ | 关键 |
|  | 无菌取样接头参数 1）、316L不锈钢材质 2）、外径：25mm或19mm 3）、主体O型圈材质：EPDM 4）、过滤膜O型圈材质：EPDM 5）、取样头固定螺帽 6）、截止阀+变径接头 | 关键 |
|  | 检测原理可为酶学反应，也可为光学反应。 | 关键 |
|  | 电极：单个可更换性电极 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 取样系统支持流加泵控制,可通过OPC软件，实现在线取样器与分析设备整合，形成全自动闭环反馈控制系统。URS32项必需在验证中体现。 |  | 关键 |
|  | 开放通讯协议，可以与本公司MES系统完成对接 |  | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 仪器软件具有至少4级用户分层权限管理及密码管理的功能 |  | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 |  | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 |  | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 |  | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改 |  | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 |  | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） |  | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 |  | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位 |  | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 |  | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 |  | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 |  | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 |  | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 |  | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 |  | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等 |  | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改 |  | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 |  | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 |  | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等 |  | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式 |  | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书（提供所有在该设备上安装的仪表、传感器的校验证书，且证书有效期自设备到货之日起不少于8个月）。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）设计确认及文件（DQ）：DQ文件提交时间：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交 （2）安装确认及文件（IQ）；DQ批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交。 （3）运行确认及文件（OQ）。IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提 交 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ/IQ/OQ，协助我公司完成PQ。 验证中必须包含计算机化系统验证。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

| 仪器数量和配件的详细信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 数量 |
| 分析仪器 |  |  | 1 |
| 取样器 |  |  | 1 |
| 补料泵 |  |  | 1 |
| 试剂耗材的存储及效期 |  |  |  |
| 名称 | 存储条件 | 有效期 |  |
| 缓冲液粉末 | 常温 | 6个月，开包装后请在15天内用完。 |  |
| 标准液 | 2～4℃ | 5个月，开瓶有效期30天 |  |
| 葡萄糖酶膜 | 0～4℃ | 8个月，上机寿命30～50天（根据具体测样量略有差别） |  |
| 乳酸酶膜 | 0～4℃ | 6个月，上机寿命25～35天（根据具体测样量略有差别） |  |
| 谷氨酸酶膜 | 0～4℃ | 8个月，上机寿命30天 |  |
| 赖氨酸酶膜 | 0～4℃ | 8个月，上机寿命30天 |  |
| 乙醇/甲醇酶膜 | -10 ~ -20℃ | 3个月，上机寿命5～10天（根据具体测样量略有差别） |  |
| 谷氨酰胺酶膜 | 0～4℃ | 5个月，上机寿命30天 |  |
| 甘油酶膜 | 0～4℃ | 5个月，上机寿命10～15天 |  |
| 木糖酶膜 | -10 ~ -20℃ | 3个月，上机寿命10～15天（根据具体测样量略有差别） |  |
| 半乳糖酶膜 | -10 ~ -20℃ | 3个月，上机寿命10～15天（根据具体测样量略有差别） |  |
| NH4Combin电极 | 常温 | 12个月，上机寿命≥4个月 |  |
| KCombin电极 | 常温 | 12个月，上机寿命≥6个月 |  |
| NaCombin电极 | 常温 | 12个月，上机寿命≥6个月 |  |
| CaCombin电极 | 常温 | 12个月，上机寿命≥6个月 |  |
| pH电极 | 常温 | 12个月，上机寿命≥4个月 |  |