细菌类疫苗研究室层析柱140-500用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	……7

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本URS是一份用于从用户的角度定义细菌类疫苗研究室层析柱的法规要求、安全要求及文件要求等各方面要求的关键文件。用于指导用户方、供应商、检测人员在使用层析柱的各项功能按要求进行，使所购买的层析柱满足本URS的要求。

- 范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室层析柱的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- 中国药典2020版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

3.2 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

细菌类疫苗研究室需要购买1根BPG140/950层析柱，主要用于百日咳(组分)抗原溶液的分离纯化。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 细菌类疫苗研究室 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 设备尺寸需满足可放置在层流罩下，具体尺寸需与甲方确认。 |  | 关键 |
|  | 设备的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | 设备重量满足工作台面承重要求，轻巧便于移动。 |  | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适应于我公司工作环境温度：18℃-26℃ |  | 关键 |
|  | 适应于我公司工作环境湿度：45-65% |  | 关键 |
|  | 适应于我公司洁净级别： C级洁净区 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：110V---230VAC，50/60 Hz，6A。 | 关键 |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 整机设计制造符合国家2010版GMP要求，设备内、外表清洗方便，不留死角，符合GMP卫生标准要求。 |  | 关键 |
|  | 底座应坚固，稳重，减少因操作或轻微碰撞而倒下。 |  | 关键* |
|  | 层析柱由柱头，分配器，柱头密封圈，柱体，底座，底部筛板等组成。 |  | 关键* |
|  | 层析柱除和纯化系统连接的公用设施管路为现场安装外，柱子整体应连接安装好。 |  | 关键* |
|  | 柱头与柱管接触密封，无残留死角，易于清洗。 |  | 关键 |
|  | 结构材质：层析柱的设计应满足卫生要求及尽可能小的死体积。 |  | 关键* |
|  | 层析柱管材质及规格：为进口膨化玻璃，壁厚最好大于等于9mm，有刻度显示。不易因碰撞损伤。 |  | 关键 |
|  | 底部支架为316不锈钢材质，配万向轮和轮锁，方便柱子的移动。 |  | 关键 |
|  | 层析柱的材质：包括管路、阀门、接口、密封垫等系统所使用的材料的材质符合FDA、USP Class VI或欧洲药典要求，并且在验证文件中提供材质证明文件。 |  | 关键 |
|  | 设备外壳、连接管路、接口及其附属配件等材料符合洁净室使用要求，并且塑料材质符合FDA、USP Class VI要求，并提供材质证明文件。 |  | 关键 |
|  | 为满足卫生要求，层析柱及管路需耐受1.0 mol/LNaOH溶液在位清洗一小时以上（累计清洗时间超过200小时），并能够耐受乙醇、NaOH等常用缓冲液保存。 |  | 关键 |
|  | 从进样、洗脱到收集过程需密闭，其接口及管路连接方式必须符合卫生级。 |  | 关键 |
|  | 设备外部可以耐受65%乙醇、0.2%新洁尔灭等消毒剂擦拭消毒，同时也可以耐受空气消毒剂包括甲醛、臭氧、双氧水和乙酸。 |  | 关键 |
|  | 层析柱采用手动安装和手动装卸填料。 |  | 关键 |
|  | 进出口连接为：TC卡箍接口。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 柱效： 单根层析柱装柱完成后，不低于3000塔板数/米 设计操作温度 4～40℃ 规格： 直径：为140mm，柱高：500mm 可装填高度： 10-40cm 设计最高压力： 6 bar 筛网孔径大小： 进口PP（聚丙烯）材质，标配20um或23μm | 关键* |
|  | 使用电源：交流220V，50 Hz/60Hz； | 关键 |
| 7.4 | 其他运行要求 |  |
|  | 层析分配器结构应分配均匀，有利于排空气泡。 | 关键 |
|  | 装柱时柱头可以上下移动，柱头上下移动时不应刮磨到柱体。 | 关键 |
|  | 层析柱可以与AKTA pilot系统连接，同时也可以通过硅胶管与关闭系统连接，进行层析纯化操作。 | 关键 |
|  | 可以通过配合泵、紫外监测仪和记录仪进行上样、洗脱、检测和收集操作。 | 关键 |
|  | 有文献支持，确保无菌要求（无菌挑战实验）。 | 关键 |
|  | 配备与装填上述直径层析柱相适应的装柱器，供凝胶装填使用。 | 关键 |
|  | 层析柱140/500上样量每分钟100-300ml。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 在设备开箱验收前提供投标文件、合同文件及订单。 | 关键 |
| - o | OQ开始前提供权限清单和报警清单。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 在设备开箱验收前提供系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（若适用P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提必要的厂家文件，包括：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示等。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供安全报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。 |  |
|  | 不晚于IQ开始前提供调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录、检测清单、测试报告、调试总结报告。 | 关键 |
|  | 验证文件： - 安装确认及文件（IQ）。提交时限：OQ开始前完成审批并提交。 - 运行确认及文件（OQ）。提交时限：IQ批准后开始执行。 - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收前提供设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 设备验收时提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辨识。 | 关键 |
|  | 不晚于IQ开始前提供满足GEP要求的项目文件交付包 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提供项目质量计划。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |  |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 货物包装必须符合相应标准，该包装应适应于长期运输，具有良好的防水、防潮、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括风险评估、IQ、OQ。 |  | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成DQ、IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 |  | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 供应商应指定项目管理人（经理）和项目实施团体，负责项目的管理和实施。项目在进行系统和文件开发时应依照现行的GMP。 | 关键 |  |
|  | 生产厂家或代理商必须提供设备安装，包括及时提供安装文件系统，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作，必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 关键 |  |
|  | 在设备试运行后，供应商应每年对用户进行访问以解决设备使用中可能存在的问题，并发现潜在的问题，提供用户改进。 | 关键 |  |
|  | 供应商在接到服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，24小时内到用户现场进行服务。 | 关键 |  |
|  | 该设备/系统, 包括设备、文件一并交付给用户。该设备/系统, 包括设备的备件等一并运送到用户厂区、并负责管线及电气线路安装。 | 关键 |  |
|  | 备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。质保期内厂家应保证通常工作条件下设备的正常运行和异常状态下2小时电话支持，24小时内厂家技术人员提供现场服务。质保期内免费更换已损坏的配件。提供售后服务联系地址及联系方式。 | 关键 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
|  | 供应商进厂安装调试需遵守安全和安装规定。 | 关键 |  |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |  |

- 附件

12.1  N/A