细胞计数仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-科研楼A区三楼实验室细胞计数仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究一室-科研楼A区三楼实验室细胞计数仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药物临床试验质量管理规范》（现行版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- GAMP5

- 21CFR Part11

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

本系统通过显微计数，快速，准确的统计出目标细胞的细胞浓度，并在试剂的辅助下分别细胞的死活并计算出细胞活率。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 病毒性疫苗研究一室-科研楼A区三楼实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸必须符合所放置房间布局 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括25%～85% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：110-120v,220-240v,50/60HZ,10A | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。表面应易于清洁消毒，耐腐蚀 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且表面易于清洁消毒 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | / |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | / |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 计数仪摄像机像素不低于500万像素。 | 关键 |
|  | 可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞所占比例和细胞显微图片。 | 关键 |
|  | 所需样本体积不高于20μL。 | 关键 |
|  | 仪器支持数据存储。 | 关键 |
|  | 操作界面为中文界面。 | 期望 |
|  | 已经预设好计数程序，并可依据使用者实际需求进行调整。 | 关键 |
|  | 具有自动温控系统，确保不会因温度过高而导致膜碎裂。 | 关键 |
|  | 耗材价格 ≤10元/次。 | 期望 |
|  | 保修期至少一年，设备出现故障12小时内响应。 | 关键 |
|  | 所有设备设计应易于维护和校验并可维修 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 操作简便，流程简单 | 期望 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 具有故障报警功能 | 关键 |
|  | 系统断电对系统设置及数据完整性无影响 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 系统时间应同步，与标准时间偏差≤5s/24h | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录及打印纸质记录内容应是一致的。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录关键操作、系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、权限配置、系统设置、记录删除与修改，以及相应操作人员、日期时间、操作描述、操作原因等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应自动存储且不可被删除或更改，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 电子记录可自动存储为不可修改格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告格式应包含以下内容：操作者、日期，名称，运行时间，样品名称，样品批号，数据/曲线，审计追踪记录等 | 期望 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |
|  | 系统存储容量应满足所有电子记录可存储至产品有效期后1年 | 关键 |
|  | 电子记录的长期存储不得造成系统运行缓慢、卡顿等现象 | 关键 |
|  | 系统断电恢复不影响系统及参数设置、数据完整性，恢复后系统可正常运行 | 关键 |
|  | 供应商提供系统及程序备份盘及备份恢复说明 | 关键 |
|  | 供应商提供备份数据读取策略，必要时提供相关程序 | 关键 |
|  | 系统程序软件必须为正版 | 关键 |
|  | 若有操作系统，则操作系统必须为正版，若操作系统为Windows，必须为专业版以上版本 | 关键 |
|  | 系统电子记录备份恢复相关的备份、输出、导入功能，应满足备份的电子记录、恢复的电子及应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | / |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | / |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、P&ID图、控制原理图、接线图、PLC图、拓扑图、架构图、计算机化系统相关图纸、图纸清单 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 设备交付计划表 | 关键 |
|  | 必要的材质清单及材质证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 安全报告 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 满足GEP的工程文件交付包 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| - 设 | 设备供应商负责运输到安装现场 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年，1年内免费保修，1年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在12小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用