病毒性疫苗研究二室超滤系统夹具用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室超滤系统夹具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室超滤系统夹具。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室需购买1套超滤系统夹具，主要用于四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）纯化工艺中超滤系统的放大。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 105流感中试车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 超滤系统夹具的形式尺寸与控制能与超滤系统相匹配。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应0℃～35℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括10%～80% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备材质为SS316L。 | 关键 |
|  | 抛光方式为卫生级电解抛光，抛光度为0.4μm。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 进料口大小：1.5 " | 关键 |
|  | 滤液端大小：1 " | 关键 |
|  | 回流端大小：1.5 " | 关键 |
|  | 最大膜面积：20㎡（密理博三代1.14㎡/块）、20㎡（密理博二代pall2.5㎡膜堆）、20㎡ | 关键 |
|  | 夹具形式：手动液压方式 | 关键 |
|  | 进液端和回流端配有0-0.6MPa量程的压力表 | 关键 |
|  | 进液端和回流端配有手动隔膜阀 | 关键 |
|  | 尺寸(宽×长×高)：40×141×30cm | 关键 |
|  | 重量：128kg | 关键 |
|  | 最高工作温度：60℃ | 关键 |
|  | 最大工作压力：6bar | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统的验证要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 |  | 关键 |
|  | 图纸：实物图；设备尺寸图。提交时限：设备开箱验收 |  | 关键 |
|  | 部件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收 |  | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各种标示。提交时限：设备开箱验收 |  | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收 |  | 关键 |
|  | 验收报告。提交时限：设备开箱验收 |  | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 |  | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应包括安全使用和应急处理措施相关内容。 |  | 关键 |  |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |  |
|  | 运输要求 |  |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |  |
|  | N/A |  |  |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |  |
|  | 设备质保期至少1年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 |  | 关键 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 |  | 关键 |  |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 |  | 关键 |  |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 |  | 关键 |  |
|  | 验收要求 |  |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供安装调试 |  |  | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全规定 |  |  | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告 |  |  | 关键 |

- 附件

N/A