新发传染病研究室超速离心机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室超速离心机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室1台超速离心机的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- GB52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB8196-2003 机械设计防护罩安全要求

- GB12265-2000 机械防护安全要求

- 系统描述

新发传染病研究室需购买1台超速离心机主要用于细胞及分子实验相关工作。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 超速离心机安装在新发传染病研究室实验平台。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 仪器安装尺寸为：宽×深×高小于 100×70×126 cm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。如有技术优化方案，请提交。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 机器重量不超出500kg。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | - 供应商应提供所需公用系统的参数要求。 | - 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～32℃环境 。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：/C级/D级/CNC区/普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：220V±10%V，50/60Hz。 | 关键 |
|  | 电源带可靠接地。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷，设备表面需耐受消毒剂。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 转子材质为合金材质，使用过程中不可掉粉污染操作间；转子有保护涂层，更耐化学腐蚀，便于清洁。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 离心主机，最高转速≥100,000 rpm，转速控制精度±2rpm，最大离心力≥800,000 xg。 | 关键* |
|  | 温度范围0℃-40℃，转头温度控制精度：±0.5℃，利用红外检测器监测温度。 | 关键* |
|  | 样品目视平衡，最大不平衡量不小于±5mm，快速接触式不平衡监测转头的不平衡，一有异常，立刻报警。 | 关键* |
|  | 具备转头寿命的自动管理转头可选，自动延长功能。 | 关键 |
|  | 离心专家软件内置于主机，具备本机进行实验模拟的功能，并可将模拟的离心条件直接下载运行； | 关键 |
|  | 加/减速设定：加速：10/减速:11。 | 关键 |
|  | 离心时间可设定值，从1分钟到999小时59分钟（以1分钟递增），时间控制精度±10s。 | 关键 |
|  | 配备HEPA过滤器，防止样品悬浮粒子扩散到空气中。 | 关键* |
|  | 转头应满足适用离心管（或离心瓶）体积不少于3种规格。 规格1：转子材质：钛合金，定角转头，最大转速不低于100,000rpm，最大RCF不低于800,000x g，最大容量不少于6.5mL×8。 规格2：转子材质：钛合金，水平转头，最大转速不低于40,000rpm，最大RCF不低于280,000x g，最大容量不少于13mL×6，具备3.5mL、4mL、5.9mL、8mL快封管可供选择。 规格3：转子材质：钛合金，定角转头，最大转速不低于50,000rpm，最大RCF不低于300,000x g，最大容量不少于39mL×8。 | 关键* |
|  | 配有热封快封管的热封器。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 运转结束、异常情况及出现不平衡时，应声光报警信号提示，同时停止运转。 | 关键 |
|  | 离心杯要耐酸碱，不易变形，要求离心机主机、转头及离心管由同一厂家生产，以确保仪器的安全使用。 | 关键 |
|  | 仪器数字化显示真空度，最低真空度小于0.7Pa。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 低噪音水平，噪音：小于60 dBa。 | 关键 |
|  | 面板LED显示屏操作界面具有中文/英文显示，可呈现不同的颜色，发光模式，亮度，以显示不同的操作状态,可提供中文操作使用说明书，主机操作界面有设置并直接显示功能:转速（离心力）、离心时间、温度（显示小数点后一位）、加速、减速、报警信息和报警代码。 | 关键* |
|  | 仪器具备转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check)功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速 | 关键 |
|  | 可以使用手机或计算机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 系统应具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以设置多个用户，具有用户锁功能，可注册多达50个操作者，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 配有数据存储功能，可查询数据。 | 关键 |
|  | 数据存储空间大，可存储多达1000个程序（30个步骤的）。 | 关键 |
|  | 有USB接口，可导出操作历史。预留数据迁出端口，并配备数据线。 | 关键 |
|  | 导出的原始数据的格式为csv或者pdf，配套有读取数据的软件，该软件可查看数据是否被篡改。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | - 运行安全保护：离心机处于工作时，门盖自锁，无法打开。 | 关键 |
|  | - 超速保护：因某种原因转速过大或过小，控制系统能立即识别并迅速切断电源。 | 关键 |
|  | - 振动保护：转子不平衡运转时，产生振动，控制系统自动识别，显示并迅速切断电源。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
| - U | 电源应为应用三芯安全电源插座引出，其接地端必须可靠接地 。 | 关键 |
|  | 制冷方式：采用串或并联半导体制冷模块。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。(设备开箱验收时提交) | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。(设备开箱验收时提交) | 关键 |
|  | 配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证等活动所需的图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关细节图）、各种接线图。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、规格及必要说明。（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。（不晚于IQ开始前提交） | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。（设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 验证文件： （1）验证计划（设计阶段，设计确认开始前提交） （2）安装确认及文件（IQ） （3）运行确认及文件（OQ）（IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交）； | 关键 |
|  | 设备交付计划表。(设备开箱验收时提交) | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。（设备开箱验收时提交） | 关键 |
|  | 需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。 温度部分参照JJF 1101-2019《环境试验设备温度.湿度参数校准规范》，项目包括温度偏差、温度波动度、温度均匀度，并附温度布点图。 转速部分参照JJG 972-2002 《离心式恒加速度试验机检定规程》，项目包括示值误差。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| - 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。培训应包括安全使用和应急处理措施相关内容。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。 | 关键 |
| - 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。必需安装到指定地点，供应商提供费用。 | 关键 |
| - 11.3 | 验证要求 |  |
|  | 3Q文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
| - 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期至少一年，质保期内免费保修，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键* |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 厂家应提供与每个转子配套的离心管或离心瓶及盖子等耗材至少16套。 | 关键* |
| - 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供安装和调试服务。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用