新发传染病研究室环境气溶胶采样器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1 目的	4

2 范围	4

3 参考文件	4

4 职责	4

5 系统描述	4

6 安装要求	5

7 运行要求	6

8 电气、自动控制要求	7

9 安全要求	7

10 文件要求	8

11 服务要求	9

12 附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室环境气溶胶采样器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室1台环境气溶胶采样器的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《颗粒 微生物气溶胶采样和分析通则》GB/T38517-2020

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

新发传染病研究室需购买1台环境气溶胶采样器，主要用于生物安全三级实验室核心区环境空气样本监测。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 新发传染病研究室生物安全三级实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 尺寸小于250*200*500mm，符合核心工作区移动采样的需求，。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 产品主体重量小于5 kg，便于不同房间移动采样 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应4℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～80% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：适用于普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 内置可更换充电电池，可适配220v交流电，电池续航时间不低于一小时 | 根据 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内外表面表面应易于清洁消毒，耐腐蚀 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，且易于清洁消毒 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 气溶胶环境采样器配置包括：主机、可更换采样管，电源适配器 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 采样流量：不小于100L/min | 关键 |
|  | 流量精度：±2.5%以内 | 关键 |
|  | 满电下无电源工作时间大于1h | 关键 |
|  | 采集污染部件方便更换清洗，防止连续多次采样交叉污染 | 关键 |
|  | 适用颗粒物粒径满足病毒采样需求 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设计选型文件：设备详细的设计说明、功能说明、配置说明与清单等 | 关键 |
|  | 零配件、部件、易损件、备件及仪器仪表清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 设备交付计划表 | 关键 |
|  | 不同空气动力学直径颗粒物采集效率的第三方检测报告 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单 | 关键 |
|  | 验证文件：提供完整的IQ、OQ文件，协助完成PQ文件。 （1）验证计划 提交文件时限要求： 设计阶段，设计确认开始前 （2）安装确认及文件（IQ）； 提交文件时限要求：OQ开始前完成审批并提交 （3）运行确认及文件（OQ）； 提交文件时限要求：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （4）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 提供完整的IQ、OQ文件，供应商协助完成PQ工作和文件，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
|  | 设备质保期为1年（易耗品除外），3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 设备在生物安全实验室核心区内出现故障时，厂家需提供可行的维修或替代方案 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

不适用