新发传染病研究室酶标仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室酶标仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。该酶标仪主要用于新型冠状病毒试验检定，根据目前酶标仪使用情况，建议采购酶标仪。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室酶标仪的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 21CFR Part11

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

本系统由基本酶标仪和计算机部分组成。基本酶标仪部分是该仪器的基础，包括加热丝、温度采集与处理等部分，它必须具有精确控温、快速升降温、温度场均一等酶标仪的基本要求，保证酶标仪过程的顺利完成。计算机部分包括数据采集和系统分析软件，主要负责从采集数据，形成光谱数据，并进行数据处理，得到蛋白质含量和其它检测报告信息等。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 酶标仪安装在新发传染病研究室蛋白实验室。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 安装桌面的尺寸不少于0.6m宽，1.5m长。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 整机和电脑不超过45kg。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：15-30℃ | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：20%-80% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：无特殊要求 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220V，50Hz | 关键 |
|  | 电源带可靠接地。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）必要的功能标识及说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 连续全波长的紫外-可见吸收光检测、荧光检测、化学发光检测；可本地升级气体控制模块 及荧光偏振、时间分辨荧光等检测方式 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 吸收光：波长范围：230 - 999 nm, 1 nm 步进；分辨率：0.0001 OD | 关键 |
|  | 荧光波长选择：四光栅，光栅带宽9~50nm连续可调，1nm步进 荧光顶部检测灵敏度：≤2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 ) 荧光底部检测灵敏度：≤5 pM 荧光素 ( 0.5 fmol/孔 384孔板 ) | 关键 |
|  | 发光检测：灵敏度 20 amol ATP (闪光) 波长范围：300 - 700 nm | 关键 |
|  | 光源：氙灯光源；。 | 关键 |
|  | 读板方法：终点法、动力学法、光谱扫描、孔域扫描 | 关键 |
|  | 孔板类型：6-384孔板、比色杯和微量检测板 | 关键 |
|  | 温度控制范围：室温+4℃-45℃，准确性：≤ 0.5°C@37°C，具备梯度温控设计，防止液体挥发凝集 | 关键 |
|  | 振荡：包括线性、轨道及双轨道等振荡方式，且振荡荡速度可调，能持续≥150小时 | 关键 |
|  | 不连续跳跃检测：可以，且可对任意孔随时检测 | 关键 |
|  | 检测器：两个检测器，一个用于吸收光检测，一个用于全光谱荧光及发光检测 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 必须符合21CFRPart11等法规 | 关键 |
|  | 系统时间必须只能由最高权限来管理和控制 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有4级用户分层权限管理及密码管理的功能 | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 期望 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 期望 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改，管理员可以修改 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示） | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位，账号名位数满足至少12位 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改，可查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 系统应可以新增、修改和禁用账户，这些权限应可被系统管理员禁用。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 报告为只读格式，应包含以下内容：日期，名称，运行时间，产品名称，运行号等 | 关键 |
|  | 报告应为PDF的格式 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改测试结果，原始记录应为不可修改格式，且可查询、输出、备份恢复、打印，只有管理员可以备份恢复原始数据 | 关键 |
|  | 计算机化系统验证 | 关键 |
|  | 使用win10专业版正版软件 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备具有防水功能，且防尘防水能力达到IP63及以上。 |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 应有电器接地保护 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统配置清单：包括所有配置及其相关信息 | 关键 |
|  | 必要的材质报告、校验报告及合格证等。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）设计确认及文件（DQ）； （2）安装确认及文件（IQ）； （3）运行确认及文件（OQ）。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括计划、系统评估、计算机化系统评估、DQ、IQ、OQ、PQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 验证包括RTM、VSR文件与服务 | 期望 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试和使用维护培训。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用